## Erläuterungen
Erläuterungen zum Quartals-Update des DIN-Normungsportals Gesundheit:
Das Update wird quartalsweise im Normungsportal Gesundheit bereitgestellt und verzeichnet die neuen Normen und Entwürfe für den Gesundheitssektor in einer tabellarischen Auflistung.
Die Auflistung steht im Excel-Format bereit, für die Anwender-zentrierte Suche nach Stichworten, Dokumenten-Nummern oder Terminen.
Auch eine Filtermöglichkeit nach den im Normungsportal Gesundheit vertretenen Themenfeldern (siehe unten) ist eingebaut.
Das Quartals-Update stellt folgende Informationen zu den verzeichneten Dokumenten bereit:
Spalte A | Normungsebene, d.h. die Angabe „DIN“ für nationale Dokumente bzw. „ISO“ für Dokumente internationalen Normung bei ISO.
Spalte B | Dokumenten-Art, also die Angabe, ob es sich um einen „Entwurf“ oder ein finales Dokument der Art „Norm“, „Spezifikation“ oder „Fachbericht“ handelt.
Spalte C | Dokumenten-Bezeichnung bzw. -Nummer, z.B. DIN EN ISO 12345.
Spalte D | Ausgabedatum (bei Entwürfen der Ebene „ISO“ aus datentechnischen Gründen keine Angabe).
Spalte E | Dokument-Titel samt Titelzusatz zur Äquivalenzbeziehung zu europäischen und internationalen Dokumenten (bei DIN-EN-, DIN-EN-ISO- und DIN-ISO-Dokumenten, wie zutreffend).
Spalte F | Ersatzvermerk, sofern ein Vorgänger-Dokument abgelöst wird oder künftig werden soll.
Spalte G | Änderungsvermerk (aus datentechnischen Gründen nur bei Normen der Ebene „DIN“).
Spalte H | Gremium, das für die nationale Bearbeitung zuständig ist (für ggf. Kontaktaufnahme).
Spalte I | Zuordnung zu den Themenfeldern des Normungsportals Gesundheit.
Spalte J | ggf. weitere Zuordnung zu den Themenfeldern des Normungsportals Gesundheit.
Themenfelder des DIN-Normungsportals Gesundheit
Übergreifende Themenfelder:
Qualitätsmanagement und allgemeine Aspekte
Medizinische Informatik
Biologische und klinische Beurteilung von Medizinprodukten
Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
Fachspezifische Themenfelder:
Augenoptik und Ophthalmologie
Biotechnologie und Nanotechnologie
Dienstleistungen
Erste Hilfe und Rettungsdienst
Hilfsmittel
Labor und Diagnostik
Implantate und chirurgische Instrumente
Labor und Diagnostik
Mikroskope und Endoskope
Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
Radiologie
Zahnheilkunde
Die Ergebnisse der elektrotechnischen Normung (DKE) sind aus datentechnischen Gründen erst seit Q3-2020 im Quartals-Update einbezogen.
Sie sind dem Cluster 'Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen' zugeordnet
Stand: 2025-10-15

## Q1-2025
Ebene | Art | Bezeichnung | Ausgabe | Titel | Ersatzvermerk | Änderungsvermerk | Einspruchsfrist | Seiten | Preis | Gremium | Themenfeld | weiteres Themenfeld
DIN | Entwurf | DIN 12781 | 2025-01-01 | Laborgeräte aus Glas - Labor-Stockthermometer | Vorgesehen als Ersatz für DIN 12781:1978-04 | Gegenüber DIN 12781:1978-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) normative Verweisungen aktualisiert; b) Einarbeitung der 1978-07 veröffentlichten Korrektur; c) Abschnitt zu Werkstoffen überarbeitet, um Quecksilber zu entfernen; d) redaktionelle Anpassung an die derzeitig geltenden Gestaltungsregeln. | 2025-01-29 | 7 | 54.1 | NA 055-01-05 AA | Labor und Diagnostik
DIN | Entwurf | DIN 12784 | 2025-01-01 | Laborgeräte aus Glas - Thermometer mit Kernschliff | Vorgesehen als Ersatz für DIN 12784:1984-06 | Gegenüber DIN 12784:1984-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Abschnitt ''Werkstoffe'' überarbeitet; b) Abschnitt ''Ausführung'' überarbeitet; c) Abschnitt ''Fehlergrenzen'' überarbeitet; d) Tabelle 1 ''Skalenbild'' hinzugefügt; e) Abschnitt ''Verpackung'' entfernt. | 2025-01-29 | 9 | 63 | NA 055-01-05 AA | Labor und Diagnostik
DIN | Entwurf | DIN 13065 | 2025-03-01 | Begriffe für die Simulation in der Aus-, Fort- und Weiterbildung im Gesundheitswesen | ----- | ----- | 2025-03-31 | 9 | 63 | NA 176-01-07 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN 14142 | 2025-03-01 | Erste-Hilfe-Material - Verbandkasten für Feuerwehrfahrzeuge | Ersatz für DIN 14142:2018-09 | Gegenüber DIN 14142:2018-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Anpassung der Inhalte: - Wundschnellverband DIN 13019-100x8, wurde gestrichen; - Wundschnellverband DIN 13019-E 10 x 6, Stückzahl wurde von 16 auf 24 erhöht; - Fingerkuppenverband DIN 13019-5 x 4, Stückzahl wurde von 8 auf 12 erhöht; - Fingerverband DIN 13019-12 x 2, Stückzahl wurde von 8 auf 12 erhöht; - Pflasterstrip DIN 13019-7,2 x 1,9, Stückzahl wurde von 8 auf 12 erhöht; - Pflasterstrip DIN 13019-7,2 x 2,5, Stückzahl wurde von 16 auf 24 erhöht; - Verbandtuch DIN 13152-BR, wurde gestrichen; - Verbandtuch DIN 13152-B, wurde gestrichen; - Verbandtuch DIN 13152-A, Stückzahl wurde von Zwei auf Drei erhöht; - Netzverband für Extremitäten wurde gestrichen; - Meldeblock wurde gestrichen; - Gesichtsmasken, min. Typ I, nach DIN EN 14683, wurden aufgenommen; - Verbandpäckchen DIN 13151-K wurden aufgenommen; b) normative Verweisungen aktualisiert; c) Norm redaktionell überarbeitet. |  | 7 | 54.1 | NA 176-04-08 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Erste Hilfe und Rettungsdienst
DIN | Entwurf | DIN 1946-4/A1 | 2025-03-01 | Raumlufttechnik - Teil 4: Raumlufttechnische Anlagen in Gebäuden und Räumen des Gesundheitswesens; Änderung A1 | Vorgesehen als Änderung von DIN 1946-4:2018-09 | ----- | 2025-04-21 | 4 | 31.2 | NA 041-02-53 AA | Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
DIN | Norm | DIN 58953-6 | 2025-03-01 | Sterilisation - Sterilgutversorgung - Teil 6: Prüfung der Keimdichtigkeit von Verpackungsmaterialien für zu sterilisierende Medizinprodukte | Ersatz für DIN 58953-6:2023-11 | Gegenüber DIN 58953-6:2016-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Aktualisierung der normativen Verweisungen; b) Einfügen von Abschnitt 3 ''Begriffe'' und entsprechende Anpassung der nachfolgenden Abschnitte; c) Nichterfordernis der Konditionierung (Abschnitt 4); d) Ergänzung von Kontrollen auch für die Prüfung auf Keimdichte bei Luftdurchgang (Abschnitt 5); e) Klarstellung der anzuwendenden aseptischen Technik bei der Durchführung der Prüfungen; f) Erweiterung der Hilfestellung bei der Ergebnisbeurteilung; g) Vereinheitlichung von Werten und Toleranzen; h) Anpassung der Angaben zu den zu verwendenden Kulturmedien; i) Aktualisierung der Literaturhinweise; j) redaktionelle Überarbeitung. Gegenüber DIN 58953-6:2023-11 wurden folgende Korrekturen vorgenommen: a) in 4.6 und 4.7.3 wird ''0,9 %iger NaCl-Lösung'' durch ''destilliertes Wasser'' ersetzt; b) in 4.7.1 wird ''(leichtes Abrollen mit dem Drigalskispatel)'' durch ''(leichtes Andrücken mit dem Drigalskispatel)'' ersetzt. |  | 17 | 99.6 | NA 176-03-07 AA | Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
DIN | Norm | DIN 75079 | 2025-04-01 | Notarzt-Einsatzfahrzeuge (NEF) - Begriffe, Anforderungen, Prüfung | Ersatz für DIN 75079:2009-11 | Gegenüber DIN 75079:2009-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Anpassung der medizinischen Ausstattung an den aktuellen Stand der Technik und Wissenschaft (in Abgleich mit DIN EN 1789); b) Ausstattungstabellen grundsätzlich neu strukturiert und damit dem Aufbau von DIN EN 1789 folgend; c) Massen angepasst und in den Tabellen definiert; d) Rückmeldungen zum ersten Norm-Entwurf berücksichtigt (z. B. Anpassung der Ausrüstungstabellen); e) Überarbeitung der normativen Verweisungen sowie redaktionelle Überarbeitung. |  | 33 | 136.2 | NA 176-07-01 AA | Erste Hilfe und Rettungsdienst
DIN | Spezifikation | DIN CEN ISO/TS 7552-1 | 2025-03-01 | Spezifikationen für präanalytische Prozesse für zirkulierende Tumorzellen (CTC) in venösen Vollblutproben - Teil 1: Isolierte RNA (ISO/TS 7552-1:2024); Deutsche Fassung CEN ISO/TS 7552-1:2024 | Ersatz für DIN CEN/TS 17390-1:2020-05 | Gegenüber DIN CEN/TS 17390-1:2020-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) komplette Überarbeitung des Inhaltes auf internationaler (ISO) Ebene. |  | 33 | 109.1 | NA 176-08-08 AA | Labor und Diagnostik | Qualitätsmanagement und allgemeine Aspekte
DIN | Spezifikation | DIN CEN ISO/TS 7552-2 | 2025-03-01 | Spezifikationen für präanalytische Prozesse für zirkulierende Tumorzellen (CTC) in venösen Vollblutproben - Teil 2: Isolierte DNA (ISO/TS 7552-2:2024); Deutsche Fassung CEN ISO/TS 7552-2:2024 | Ersatz für DIN CEN/TS 17390-2:2020-05 | Gegenüber DIN CEN/TS 17390-2:2020-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) komplette Überarbeitung des Inhaltes auf internationaler (ISO) Ebene. |  | 33 | 109.1 | NA 176-08-08 AA | Labor und Diagnostik | Qualitätsmanagement und allgemeine Aspekte
DIN | Spezifikation | DIN CEN ISO/TS 7552-3 | 2025-03-01 | Spezifikationen für präanalytische Prozesse für zirkulierende Tumorzellen (CTC) in venösen Vollblutproben - Teil 3: Vorbereitungen für die analytische CTC-Färbung (ISO/TS 7552-3:2024); Deutsche Fassung CEN ISO/TS 7552-3:2024 | Ersatz für DIN CEN/TS 17390-3:2020-05 | Gegenüber DIN CEN/TS 17390-3:2020-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) komplette Überarbeitung des Inhaltes auf internationaler (ISO) Ebene. |  | 28 | 94.3 | NA 176-08-08 AA | Labor und Diagnostik | Qualitätsmanagement und allgemeine Aspekte
DIN | Norm | DIN EN 13795-1 | 2025-03-01 | Operationskleidung und -abdecktücher - Anforderungen und Prüfverfahren - Teil 1: Operationsabdecktücher und -mäntel; Deutsche Fassung EN 13795-1:2025 | Ersatz für DIN EN 13795-1:2019-06 | Gegenüber DIN EN 13795-1:2019-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Klärung der Prüfspezifikationen und Berichterstattung über die Ergebnisse; b) Vorbereitung von Proben zur Prüfung der Berstfestigkeit in feuchtem Zustand entsprechend dem Prüfverfahren nach EN ISO 13938-1:2019 (d. h. nicht länger nach EN 29073-3:1992, wie in der Vorgängerversion); c) Erweiterung des früheren Anhangs D ''Umweltaspekte'', um Überlegungen hinsichtlich Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft aufzunehmen (jetzt Anhang D ''Umweltauswirkung''); d) Angleichung an die Verordnung (EU) 2017/745 (einschließlich des aktualisierten Anhangs ZA); e) Aktualisierung der normativen Verweisungen und der Literaturhinweise; f) redaktionelle Überarbeitung des Dokuments. |  | 37 | 144 | NA 176-04-07 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN 13795-2 | 2025-03-01 | Operationskleidung und -abdecktücher - Anforderungen und Prüfverfahren - Teil 2: Rein-Luft-Kleidung; Deutsche Fassung EN 13795-2:2025 | Ersatz für DIN EN 13795-2:2019-06 | Gegenüber DIN EN 13795-2:2019-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Klärung der Prüfspezifikationen und Berichterstattung über die Ergebnisse; b) Erweiterung von Anhang C (zuvor ''Umweltaspekte''), um Überlegungen hinsichtlich Umweltauswirkungen und Kreislaufwirtschaft aufzunehmen (jetzt Anhang C ''Umweltauswirkung''); c) Angleichung an die Verordnung (EU) 2017/745 (einschließlich des aktualisierten Anhangs ZA); d) Aktualisierung der normativen Verweisungen und der Literaturhinweise; e) redaktionelle Überarbeitung des Dokuments. |  | 35 | 136.2 | NA 176-04-07 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN 14683 | 2025-03-01 | Medizinische Gesichtsmasken - Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 14683:2025 | Ersatz für DIN EN 14683:2019-10 | Gegenüber DIN EN 14683:2019-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Abschnitt 3 wurde um die Begriffe Aufbereiter, wiederverwendbares Produkt, Einmal-Produkt und transparente medizinische Gesichtsmaske ergänzt; b) Abschnitt ''Gestaltung'' wurde geändert, um erstens klarzustellen, dass in diesem Dokument keine Anforderungen an zusätzliche Funktionen für medizinische Gesichtsmasken festgelegt sind, und zweitens, um transparente medizinische Gesichtsmasken einzubeziehen; c) Anforderungen an die mikrobiologische Reinheit (Keimbelastung) wurden präzisiert; d) Einheit des Differenzdrucks wurde auf Pa geändert; e) Abschnitt 6 zu ''Anforderungen an die Herstellung und Aufbereitung sowie an die Dokumentation'' wurde neu aufgenommen; f) Anhang A ''Anwenderinformationen'' wurde komplett überarbeitet; g) Anhang B ''Verfahren für die In-vitro-Bestimmung der bakteriellen Filterleistung (BFE)'' wurde im Hinblick auf die Verwendung des sechsstufigen Kaskaden-Aufprallgeräts weiter spezifiziert; h) Anhang C ''Atmungsaktivität - Verfahren zur Bestimmung der Druckdifferenz'' wurde um eine Formel zur Berechnung des Luftstroms ergänzt, wenn ein anderer Prüfbereich als der kreisförmige Prüfbereich mit 25 mm Durchmesser verwendet wird; i) Anhang D ''Prüfverfahren für mikrobiologische Reinheit'' wurde komplett überarbeitet; j) informativer Anhang E ''Begründung'' wurde neu aufgenommen, um eine prägnante Begründung für die wichtigen Anforderungen dieses Dokuments zu liefern; k) informativer Anhang F ''Transparente medizinische Gesichtsmasken'' wurde neu aufgenommen; l) informativer Anhang G ''Umweltauswirkung'' wurde neu aufgenommen; m) Angleichung an die Verordnung (EU) 2017/745 (einschließlich aktualisiertem Anhang ZA); n) Aktualisierung der normativen Verweisungen und der Literaturhinweise; o) redaktionelle Korrekturen. |  | 41 | 151.2 | NA 176-04-07 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN 18151 | 2025-02-01 | Kühl- und Gefrier-Lagerungsgeräte für Labor- und Medizinanwendungen - Terminologie, Anforderungen, Prüfung; Deutsche und Englische Fassung prEN 18151:2024 | Vorgesehen als Ersatz für DIN 13277:2022-05 | Gegenüber DIN 13277:2022-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) vollständige Aktualisierung der Anforderungen und Prüfungen auf den aktuellen Stand der Wissenschaft und Technik; b) Begriffe angepasst und ergänzt; c) Ergänzung von Anforderungen für Konstruktionsmerkmale, die für die thermische und energetische Leistung relevant sind; d) Kennzeichnung aktualisiert und angepasst; e) normativer Anhang C ''Nettovolumenberechnung'' ergänzt; f) Aktualisieren von Verweisungen und Querverweisungen; g) Norm redaktionell überarbeitet. | 2025-03-10 | 86 | 157.9 | NA 176-08-02 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN 18156 | 2025-02-01 | Taktile Schriften - Anforderungen an die Darstellung und Anbringung von Braille- und erhabener Zeichen; Deutsche und Englische Fassung prEN 18156:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN 32986:2019-06 | Gegenüber DIN 32986:2019-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Überführung des Dokumentes auf europäische Ebene und damit Erhalt einer neuen Normnummer; b) Umstrukturierung des Dokumentes; c) inhaltliche Überarbeitung durch Konsensfindung auf europäischer Ebene; d) Aktualisierung der normativen Verweisungen und der Literaturhinweise; e) redaktionelle Überarbeitung des Dokuments. | 2025-03-17 | 61 | 136.2 | NA 176-06-03 AA | Hilfsmittel
DIN | Entwurf | DIN EN 18167 | 2025-03-01 | Qualität entlang des Patientenpfads in der medizinischen Bildgebung in der Radiologie; Deutsche und Englische Fassung prEN 18167:2025 | ----- | ----- | 2025-04-07 | 110 | 187.7 | NA 080-00-04-09 AK | Radiologie | Medizinische Informatik
DIN | Norm | DIN EN 1865-6 | 2025-01-01 | Patiententransportmittel im Rettungsdienstfahrzeug - Teil 6: Kraftunterstützte Patiententransportstühle; Deutsche Fassung EN 1865-6:2024 | ----- | ----- |  | 13 | 81.6 | NA 176-07-01 AA | Erste Hilfe und Rettungsdienst
DIN | Norm | DIN EN 556-2 | 2025-01-01 | Sterilisation von Medizinprodukten - Anforderungen an Medizinprodukte, die als ''STERIL'' gekennzeichnet werden - Teil 2: Anforderungen an aseptisch hergestellte Medizinprodukte; Deutsche Fassung EN 556-2:2024 | Ersatz für DIN EN 556-2:2015-11 | Gegenüber DIN EN 556-2:2015-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Definitionen wurden an ISO 11139 angeglichen; b) normativen Verweisungen wurden aktualisiert; c) der informative Anhang ZA wurde durch die informativen Anhänge ZA und ZB ersetzt, die den Zusammenhang mit den europäischen Verordnungen für Medizinprodukte und in-vitro-Diagnostika herstellen; d) das Literaturverzeichnis wurde aktualisiert. |  | 22 | 109.3 | NA 176-03-09 AA | Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
DIN | Norm | DIN EN 60601-1/A13 | 2025-03-01 | Medizinische elektrische Geräte - Teil 1: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale; Deutsche Fassung EN 60601-1:2006/A13:2024 | Änderung von DIN EN 60601-1 (VDE 0750-1):2022-11Siehe Anwendungsbeginn | ----- |  | 59 | 105.73 | DKE/UK 811.1 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN IEC 60601-2-46 | 2025-04-01 | Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-46: Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von Operationstischen (IEC 60601-2-46:2023); Deutsche Fassung EN IEC 60601-2-46:2024 | Ersatz für DIN EN IEC 60601-2-46 (VDE 0750-2-46):2020-04Siehe Anwendungsbeginn | Gegenüber DIN EN IEC 60601-2-46 (VDE 0750-2-46):2020-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Anpassung an die zuletzt gültige Version der IEC 60601-1; b) Begriff 201.3.203 Operationstisch wurde erweitert auf Patientenlagerungseinrichtungen für diagnostische, interventionelle und therapeutische Verfahren. |  | 43 | 89.53 | DKE/UK 812.9 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN IEC 60601-2-75 | 2025-04-01 | Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-75: Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von photodynamischen Therapie- und photodynamischen Diagnosegeräten (IEC 60601-2-75:2017 + AMD1:2023); Deutsche Fassung EN IEC 60601-2-75:2019 + A1:2024 | Ersatz für DIN EN IEC 60601-2-75 (VDE 0750-2-75):2020-10Siehe Anwendungsbeginn | Gegenüber DIN EN IEC 60601-2-75 (VDE 0750-2-75):2020-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Anpassungen der Begriffe und Verweisungen; b) Anpassungen und Aktualisierungen in Anhang AA und Anhang BB; c) vier zusätzliche Referenzen. |  | 49 | 100.6 | DKE/K 812 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN IEC 60645-7 | 2025-03-01 | Akustik - Audiometer - Teil 7: Geräte zur Messung von akustisch evozierten Potentialen (IEC 29/1189/CDV:2024); Deutsche und Englische Fassung prEN IEC 60645-7:2024 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN 60645-7:2010-08 | Gegenüber DIN EN 60645-7:2010-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) die Inhalte von IEC 60645-3:2020, Electroacoustics – Audiometric equipment – Part 3: Test signals of short duration wurden in diese Norm eingearbeitet, um sie mit anderen Teilen von IEC 60645 zu harmonisieren, in welchen die Festlegung von Messgeräten und die zugehörigen Prüfreize (Prüf-Stimuli) zusammen in der selben Norm enthalten sind. | 2025-04-21 | 41 | 144 | DKE/GUK 821.6 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN IEC 61267 | 2025-01-01 | Medizinische diagnostische Röntgeneinrichtung - Bestrahlungsbedingungen zur Bestimmung von Kenngrößen (IEC/CDV 61267:2024); Deutsche und Englische Fassung prEN IEC 61267:2024 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN 61267:2009-01 | Gegenüber DIN EN 61267:2009-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Entfernen des Anhangs zur ''Messung der praktischen Spitzenspannung''; b) Hinzufügen eines Anhangs ''Tabellierte Werte für das quadrierte Signal-Rausch-Verhältnis pro Luftkerma (SNRin2)''; c) Überarbeitung der Röntgenstrahlungsbedingungen; d) neue Methode zur Überprüfung der Röntgenstrahlungsbedingungen; e) Änderung der Begriffsdefinitionen. | 2025-01-29 | 97 | 172.9 | NA 080-00-01 AA | Radiologie
DIN | Norm | DIN EN IEC 61676 | 2025-01-01 | Medizinische elektrische Geräte - Geräte für die nicht-invasive Messung der Röntgenröhrenspannung in der diagnostischen Radiologie (IEC 61676:2023 + COR1:2024); Deutsche Fassung EN IEC 61676:2023 + AC:2024 | Ersatz für DIN EN 61676:2010-05 | Gegenüber DIN EN 61676:2010-05 wurde folgende Änderung vorgenommen: a) Anhang A „Empfohlene Leistungskriterien für den invasiven Spannungsteiler“ wird durch eine Abschätzung der kombinierten Standardmessunsicherheit für die Leistung eines hypothetischen Geräts für die nichtinvasive Messung der Röntgenröhrenspannung ersetzt. |  | 39 | 144 | NA 080-00-01 AA | Radiologie
DIN | Norm | DIN EN IEC 61689 Berichtigung 1 | 2025-02-01 | Ultraschall - Physiotherapiesysteme - Feldspezifikation und Messverfahren im Frequenzbereich von 0,5 MHz bis 5 MHz (IEC 61689:2022); Deutsche Fassung EN IEC 61689:2022; Berichtigung 1 | ----- | ----- |  | 2 | 0 | DKE/GUK 821.3 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN IEC 61847 | 2025-03-01 | Ultraschall - Chirurgische Systeme - Messung und Deklaration der grundlegenden Ausgangsgrößen (IEC 87/870/CDV:2024); Deutsche und Englische Fassung prEN IEC 61847:2024 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN 61847:1998-09 | Gegenüber DIN EN 61847:1998-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) die Anforderungen an die Messung der Richtcharakteristik der Applikatorspitze wurden geändert; b) Anhang A wurde modifiziert und Bild A.1 wurde hinzugefügt; c) die Literaturhinweise und die Referenzierung anderer Normen wurden aktualisiert. | 2025-04-14 | 69 | 172.9 | DKE/GUK 821.3 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN IEC 62083 | 2025-03-01 | Medizinprodukte-Software - Festlegungen für die Sicherheit von Bestrahlungsplanungssystemen (IEC/CDV 62083:2024); Deutsche und Englische Fassung prEN IEC 62083:2024 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN 62083:2011-01 | Gegenüber DIN EN 62083:2011-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Der Titel wurde angepasst; b) Ergänzung von Abschnitt 16 ''Adaptive Strahlentherapie''. | 2025-04-21 | 115 | 187.7 | NA 080-00-05 AA | Radiologie | Qualitätsmanagement und allgemeine Aspekte
DIN | Norm | DIN EN IEC 62127-1 | 2025-02-01 | Ultraschall - Hydrophone - Teil 1: Messung und Charakterisierung von medizinischen Ultraschallfeldern (IEC 62127-1:2022); Deutsche Fassung EN IEC 62127-1:2022 | Ersatz für DIN EN 62127-1:2013-11Siehe Anwendungsbeginn | Gegenüber DIN EN 62127-1:2013-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) die obere Frequenzgrenze von 40 MHz wurde gestrichen; b) die Hydrophon-Empfindlichkeitsdefinitionen wurden geändert, damit die Empfindlichkeiten als komplexwertige Größen erkannt werden; c) die Verfahren und Anforderungen für die Schmalbandnäherung und Breitbandmessungen wurden geändert; es wurden Einzelheiten bezüglich der Wellenform-Entfaltung hinzugefügt; d) die Verfahren für die Korrekturen bezüglich der räumlichen Mittelwertbildung wurden geändert; e) Anhang D, Anhang E und die Literaturhinweise wurden aktualisiert, um die Änderungen der normativen Teile zu untermauern. |  | 109 | 338.2 | DKE/GUK 821.3 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN IEC 62563-2 | 2025-03-01 | Medizinische elektrische Geräte - Medizinische Bildwiedergabesysteme - Teil 2: Abnahme- und Konstanzprüfungen für medizinische Bildwiedergabegeräte (IEC 62563-2:2021); Deutsche Fassung EN IEC 62563-2:2021 | ----- | ----- |  | 42 | 151.2 | NA 080-00-06 AA | Radiologie
DIN | Norm | DIN EN IEC 63412-1 | 2025-02-01 | Ultraschall - Scherwellen-Elastographie - Teil 1: Spezifikationen für die Benutzerschnittstelle (IEC 63412-1:2024); Deutsche Fassung EN IEC 63412-1:2024 | ----- | ----- |  | 21 | 136.2 | DKE/GUK 821.3 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN IEC 80601-2-26 | 2025-01-01 | Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-26: Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von Elektroenzephalographen (IEC 80601-2-26:2019 + COR1:2021 + AMD1:2024); Deutsche Fassung EN IEC 80601-2-26:2020 + AC:2021 + A1:2024 | Ersatz für DIN EN IEC 80601-2-26 (VDE 0750-2-26):2022-04 und DIN EN IEC 80601-2-26 Berichtigung 1 (VDE 0750-2-26 Berichtigung 1):2022-06Siehe Anwendungsbeginn | Gegenüber DIN EN IEC 80601-2-26 (VDE 0750-2-26):2022-04 und DIN EN IEC 80601-2-26 Berichtigung 1 (VDE 0750-2-26 Berichtigung 1):2022-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Bild 202.101 wurde von IEC 60601-2-26:2012 auf IEC 80601-2-26:2019 geändert. Insbesondere wurde R4 hinzugefügt, so dass R3 und R4 ein Dämpfungsglied für das Ausgangssignal des Sinuswellengenerators (G) bilden. |  | 53 | 105.73 | DKE/GUK 812.1 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN IEC 80601-2-58 | 2025-03-01 | Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-58: Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale für Geräte zur Linsenentfernung und Geräte zur Glaskörperentfernung in der Augenchirurgie (IEC 80601-2-58:2024); Deutsche Fassung EN IEC 80601-2-58:2024 | Ersatz für DIN EN 80601-2-58 (VDE 0750-2-58):2020-06Siehe Anwendungsbeginn | Gegenüber DIN EN 80601-2-58 (VDE 0750-2-58):2020-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) die Ausrichtung dieser besonderen Festlegungen beruht auf der Änderung von IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1:2005/AMD1:2012 und IEC 60601-1:2005/AMD2:2020; b) die Aktualisierung der Verweisungen auf Ergänzungsnormen, Besondere Festlegungen sowie IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1:2005/AMD1:2012 und IEC 60601-1:2005/AMD2:2020, um sie an die Änderungen von IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1:2005/AMD1:2012 und IEC 60601-1:2005/AMD2:2020 und anderer Ergänzungsnormen anzupassen; c) die Aktualisierung der normativen Verweisungen; d) die Ergänzung einer neuen Anforderung für Feinstaub von Anwendungsteilen in 201.9.5.101; e) die Ergänzung des Schatten-Licht-Verfahrens in 201.12.1.101.7; f) die Erläuterung der Prüfbedingungen für EMV-Anforderungen in 202.7.1.2; g) die Aktualisierung der Verweisungen von Tabelle D.4 , so dass sie besondere IEC-Verweisungen auf die Bildzeichen enthalten, und Streichen von Anhang AA, 201.7.6.101; h) die Ergänzung von 201.12.1.101.7 zu Anhang AA; i) die Aufnahme eines neuen Anhangs, um die relevanten grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen der Europäischen Verordnung (EU) 2017/745 [1] (Hinweis IEC: Zahlen in eckigen Klammern beziehen sich auf die Literaturhinweise.) zu berücksichtigen (Anhang BB); j) die Streichung aller Verweisungen auf das Verfahren zur Linsenentfernung durch Liquefaktionsfragmentation. |  | 53 | 105.73 | DKE/UK 812.2 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 10322 | 2025-04-01 | Augenoptik - Einseitig fertige Brillenglasblanks (ISO/DIS 10332:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 10332:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 10322-1:2016-10 und DIN EN ISO 10322-2:2016-08 | Gegenüber DIN EN ISO 10322-1:2016-10 und DIN EN ISO 10322-2:2016-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) beide Teile (DIN EN ISO 10322-1 und DIN EN ISO 10322-2) kombiniert; b) Brillenglasblanks wurden nach der Art der fertigen Oberfläche und nicht nach ihrem Verwendungszweck klassifiziert, da Brillenglasblanks, die als Einstärkenglasblanks bezeichnet wurden, unter Verwendung der Freiformtechnik zur Herstellung von multifokalen oder leistungsvariablen Oberflächen verwendet werden können; c) in 5.1 ein Querverweis auf die Anforderungen nach ISO 14889 aufgenommen; d) Beschreibung der Brillenglasblankdurchmesser wurde geändert, wobei der effektive Durchmesser jetzt als tatsächlicher Durchmesser bezeichnet wird und unterschiedliche Toleranzen gelten; e) Text über die Messung der Additions- oder Variationsleistung an den Text in ISO 8980-1 und ISO 8980-2 angepasst, wo dies angebracht ist; f) redaktionelle Überarbeitung des Dokuments. | 2025-05-14 | 42 | 117.9 | NA 027-01-08-02 AK | Augenoptik und Ophthalmologie | Hilfsmittel
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 10477 | 2025-04-01 | Zahnheilkunde - Polymerbasierte Kronen- und Verblendwerkstoffe (ISO/DIS 10477:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 10477:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 10477:2021-02 | Gegenüber DIN EN ISO 10477:2021-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Hinzufügung von gedruckten Materialien in Abschnitt 4 als Typ 2 Klasse 3; b) Hinzufügung von gefrästen Materialien in Abschnitt 4 als Typ 4. | 2025-04-30 | 66 | 144 | NA 014-00-02 AA | Zahnheilkunde
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 10524-3 | 2025-04-01 | Druckminderer zur Verwendung mit medizinischen Gasen - Teil 3: Druckminderer in Flaschenventilen (ISO/DIS 10524-3:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 10524-3:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 10524-3:2019-08 | Gegenüber DIN EN ISO 10524-3:2019-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Neugestaltung der Struktur des Dokuments; b) Anpassung an die Anforderungen von ISO 10297:2024, Gas cylinders - Cylinder valves - Specification and type testing; c) Angleichung der Begriffe an ISO 10297 und ISO 15002; d) neue Anforderung bezüglich der potenziellen Kontamination des Gaswegs; e) neue Anforderung bezüglich Reinigung und Desinfektion; f) Definition von drei Temperaturbereichen; g) Verweisungen auf Farbkodierung wurden entfernt; h) spezifische Anforderungen für VIPR, die Luft oder Stickstoff zum Betreiben chirurgischer Werkzeuge liefern sollen, wurden in einen normativen Anhang verschoben; i) neuer informativer Anhang zur Qualifizierung eines VIPR für den Einsatz in einem Luftrettungsfahrzeug oder Rettungswagen; j) neuer informativer Anhang zur Prüfung des Zündverhaltens (ASTM G175 24); k) Dokument redaktionell überarbeitet. | 2025-04-30 | 124 | 202.8 | NA 176-05-04 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 10650 | 2025-03-01 | Zahnheilkunde - Polymerisationslampen (ISO/DIS 10650:2025), Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 10650:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 10650:2018-12 | Gegenüber DIN EN ISO 10650:2018-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Hinzufügung eines Abschnitts in der Einleitung über die Gefährdung der Netzhaut durch blaues Licht aufgrund der Exposition gegenüber Emissionen von Aktivatoren für die Leistungspolymerisation und die Verwendung von Schutzfiltern; b) Bild 5 im Prüfverfahren mit Filtern (Methode B, 7.4.2) wurde korrigiert; c) eine Änderung in 8.2 (h) von ''Empfehlung zur wirksamen Verwendung von Schutzfilterbrillen durch Zahnarzt, Zahnarzthelferin und Patient zur Verringerung der Exposition'' in ''Empfehlung zur wirksamen Verwendung von Schutzfiltergeräten, die zur Verwendung mit Aktivatoren für die Hochleistungspolymerisation bestimmt sind, durch Zahnarzt, Zahnarzthelferin und Patient zur Verringerung der Exposition''; d) eine Ergänzung der Gebrauchsanweisung: ''8.5 ‚Revisionsdatum oder andere Versionskennung der Gebrauchsanweisung''; e) Norm redaktionell überarbeitet. | 2025-04-07 | 47 | 117.9 | NA 014-00-01 AA | Zahnheilkunde
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 10873 | 2025-03-01 | Zahnheilkunde - Prothesenhaftmittel (ISO/DIS 10873:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 10873:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 10873:2021-10 | Gegenüber DIN EN ISO 10873:2021-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) die Anforderung an den pH-Wert (5.1.2) wurde gestrichen, und b) die Messung des pH-Werts (7.2) wurde gestrichen. | 2025-04-21 | 46 | 117.9 | NA 014-00-19 AA | Zahnheilkunde
DIN | Norm | DIN EN ISO 11199-2 | 2025-04-01 | Technische Hilfen zum Gehen für beidarmige Handhabung - Anforderungen und Prüfverfahren - Teil 2: Rollatoren (ISO 11199-2:2021 + Amd 1:2024); Deutsche Fassung EN ISO 11199-2:2021 + A1:2024 | Ersatz für DIN EN ISO 11199-2:2021-11 | Gegenüber DIN EN ISO 11199-2:2021-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Überarbeitung von 6.5; b) redaktionelle Überarbeitung des Dokuments. |  | 46 | 157.9 | NA 176-06-05 AA | Hilfsmittel
DIN | Norm | DIN EN ISO 11334-4 | 2025-01-01 | Technische Hilfen zum Gehen für einarmige Handhabung - Anforderungen und Prüfverfahren - Teil 4: Gehstöcke mit drei oder mehr Beinen (ISO 11334-4:2024); Deutsche Fassung EN ISO 11334-4:2024 | Ersatz für DIN EN ISO 11334-4:1999-12 | Gegenüber DIN EN ISO 11334-4:1999-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Übersetzung des deutschen Titels der Norm wurde geändert in ''Technische Hilfen zum Gehen für einarmige Handhabung''; b) die Mindestanforderungen an die Stabilität gestrichen; der Hersteller muss jedoch die Leistungsstufe bezüglich der Stabilität für die spezifizierte Richtung angeben; c) die Prüfung der statischen Festigkeit der Beine und des Trennteils hinzugefügt; d) Abschnitt 6 zu allgemeinen Anforderungen an technische Hilfen zum Gehen hinzugefügt; e) Norm redaktionell überarbeitet. |  | 31 | 127 | NA 176-06-05 AA | Hilfsmittel
DIN | Norm | DIN EN ISO 11979-2 | 2025-04-01 | Ophthalmische Implantate - Intraokularlinsen - Teil 2: Optische Eigenschaften und Prüfverfahren (ISO 11979-2:2024); Deutsche Fassung EN ISO 11979-2:2024 | Ersatz für DIN EN ISO 11979-2:2014-12 | Gegenüber DIN EN ISO 11979-2:2014-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) eine neue Kategorie Intraokularlinsen für simultanes Sehen (SVIOL, en: simultaneous vision intraocular lenses) wurde für nicht akkommodierende Linsen aufgenommen, die simultanes Sehen in unterschiedlichen Abständen ermöglichen. Sie umfasst multifokale IOL (MIOL), IOL mit erweiterter Schärfentiefe (EDF, en: extended depth of focus) und IOL mit vollem Sehbereich (FVR, en: full visual range); b) die Abschnitte zum Brechwert, zur Abbildungsqualität und zur Charakterisierung sowie die Anhänge wurden geändert und enthalten nunmehr die Anforderungen an SVIOL; c) die entsprechenden Einheiten von mm−1 und Grad−1 wurden für lineare und winklige Ortsfrequenzen nach ISO 9334 übernommen; d) das Auflösungsvermögen und der zugehörige Anhang wurden aufgrund von Fortschritten bei den optischen Ausführungen und der Verfügbarkeit von Messverfahren für die Abbildungsqualität der Modulationsübertragungsfunktion (MTF, en: modulation transfer function) aus diesem Dokument gestrichen; e) es wurde ein neuer Anhang C mit den Anforderungen an alle IOL-Kategorien hinzugefügt; f) die Beschreibung der Cut-off-Wellenlänge wurde präzisiert; g) zu den Literaturhinweisen wurden Einträge hinzugefügt. |  | 35 | 136.2 | NA 027-01-20 AA | Augenoptik und Ophthalmologie
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 12052 | 2025-04-01 | Medizinische Informatik - Digitale Bildverarbeitung und Kommunikation in der Medizin (DICOM) inklusive Workflow und Datenmanagement (ISO/DIS 12052:2025); Englische Fassung prEN ISO 12052:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 12052:2017-12 | Gegenüber DIN EN ISO 12052:2017-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Aktualisierung von Abschnitt 3, um zwei Begriffe hinzuzufügen; b) Aktualisierungen von 6.10 zur Klärung der Beziehung zwischen DICOM-Medienaustausch und Datensatzspezifikationen in Bild 3; c) Aktualisierungen von 6.21 zur Beschreibung und Bezugnahme auf PS3.21 für die Transformation zwischen DICOM und NCI AIM; d) Aktualisierungen von 6.22 zur Beschreibung und Bezugnahme auf PS3.22 für die Echtzeitkommunikation von DICOM-Inhalten; e) Aktualisierungen in Abschnitt 7, um klarzustellen, dass Verweise auf Konformitätseinheiten anstelle eines Konformitätserklärungsdokuments für ein Produkt nicht zulässig sind; f) die Norm wurde redaktionell überarbeitet. | 2025-05-14 | 30 | 127 | NA 176-02-02 AA | Medizinische Informatik
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 12487 | 2025-01-01 | Medizinische elektrische Geräte - Prüfung der klinischen Leistung von medizinischen Thermometern (ISO/DIS 12487:2024); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 12487:2024 | Vorgesehen als teilweiser Ersatz für DIN EN ISO 80601-2-56:2020-08 | Gegenüber DIN EN ISO 80601-2-56:2020-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Aufteilen der bisherigen Norm in zwei separate Dokumente (klinischer und technischer Teil); b) redaktionelle Überarbeitung. | 2025-02-06 | 62 | 144 | NA 027-06-02 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN ISO 14146 | 2025-03-01 | Strahlenschutz - Kriterien und Mindestanforderungen bei der wiederkehrenden Überprüfung von Dosismessstellen (ISO 14146:2024); Deutsche Fassung EN ISO 14146:2024 | Ersatz für DIN EN ISO 14146 (VDE 0492-146):2021-12Siehe Anwendungsbeginn | Gegenüber DIN EN ISO 14146 (VDE 0492-146):2021-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Ergänzung und Klarstellung einiger Definitionen; b) Änderung der Anforderungen an Umgebungsdosimeter; c) Ergänzung einer Anforderung bei Referenzbedingungen. |  | 30 | 70.76 | DKE/GK 852 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN ISO 14155/A11 | 2025-03-01 | Klinische Prüfung von Medizinprodukten an Menschen - Gute klinische Praxis (ISO 14155:2020); Deutsche Fassung EN ISO 14155:2020/A11:2024 | Änderung von DIN EN ISO 14155:2021-05 | ----- |  | 14 | 81.6 | NA 027-07-20 AA | Biologische und klinische Beurteilung von Medizinprodukten
DIN | Norm | DIN EN ISO 14356 | 2025-02-01 | Zahnheilkunde - Dublierwerkstoffe (ISO 14356:2024); Deutsche Fassung EN ISO 14356:2024 | Ersatz für DIN EN ISO 14356:2003-10 | Gegenüber DIN EN ISO 14356:2003-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) deutscher Titel geändert von ''Zahnheilkunde – Dubliermassen'' zu ''Zahnheilkunde – Dublierwerkstoffe''; b) Bilder wurden aktualisiert, damit sie mit anderen Normen für Abformmaterialien übereinstimmen; c) Begriffe, Verweisungen und Dokumentenformat wurden aktualisiert. |  | 41 | 151.2 | NA 014-00-22 AA | Zahnheilkunde
DIN | Norm | DIN EN ISO 14630 | 2025-03-01 | Nichtaktive chirurgische Implantate - Allgemeine Anforderungen (ISO 14630:2024); Deutsche Fassung EN ISO 14630:2024 | Ersatz für DIN EN ISO 14630:2013-03 | Gegenüber DIN EN ISO 14630:2013-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Anwendungsbereich überarbeitet, um klarzustellen, dass dieses Dokument nicht für Implantate anwendbar ist, die lebensfähige tierische oder menschliche Gewebe beinhalten oder die dazu vorgesehen sind weniger als 30 Tage an Ort und Stelle zu verbleiben; b) Definitionen für die Begriffe ''nachweislich ähnliches Implantat'' (en: demonstrably similar implant) und ''Referenzimplantat'' (en: reference implant) hinzugefügt, um klarzustellen, wann Daten für andere Implantate während der präklinischen und klinischen Bewertung des zu untersuchenden Implantats genutzt werden können; c) Liste der Konstruktionsmerkmale in Abschnitt 5 neu organisiert, um sie in eine logischere Abfolge zu bringen; d) Abschnitt 6 über die Auswahl von Werkstoffen überarbeitet, um Risikoanalyse als Grundlage für die Auswahl von Implantatwerkstoffen zu nutzen und um Faktoren aufzulisten, die bei der Durchführung der Risikoanalyse zu berücksichtigen sind; e) Abschnitt 7 über die Designbewertung deutlich erweitert, um präklinische Bewertung, klinische Bewertung und Prüfung und die Produktbeobachtung nach Markteinführung in größerem Detail zu adressieren; f) Abschnitt 8 über die Herstellung erweitert, um die Reinheit des Implantats zu adressieren; g) Abschnitt 11 über die durch den Hersteller bereitzustellenden Informationen überarbeitet, um neue Unterabschnitte zu Patientenaktenetiketten (en: patient record label) und zur Implantatkarte (en: implant card) zu adressieren; h) Dokument redaktionell überarbeitet. |  | 42 | 151.2 | NA 027-05-02 AA | Implantate und chirurgische Instrumente
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 15621 | 2025-01-01 | Saugfähige Inkontinenzhilfen für Urin und/oder Stuhl - Allgemeine Leitfaden für die Evaluierung (ISO/DIS 15621:2024); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 15621:2024 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 15621:2017-09 | Gegenüber DIN EN ISO 15621:2017-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) aktualisierte Begriffe; b) die Terminologie wurde mit ISO 22748 harmonisiert; c) aktualisierte Liste der Verweisungen. | 2025-02-06 | 42 | 117.9 | NA 176-06-09 AA | Hilfsmittel
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 15883-6 | 2025-02-01 | Reinigungs-Desinfektionsgeräte - Teil 6: Anforderungen und Prüfverfahren für Reinigungs-Desinfektionsgeräte mit thermischer Desinfektion für nicht kritische Medizinprodukte und Zubehör im Gesundheitswesen (ISO/DIS 15883-6:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 15883-6:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 15883-6:2016-04 | Gegenüber DIN EN ISO 15883-6:2016-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Änderung des Titels, um die Anwendung auf nicht kritische Medizinprodukte widerzuspiegeln; b) Hinzufügen neuer Begriffe zur Definition von kritischen und semikritischen Medizinprodukten sowie von nicht kritischen Produkten; c) Angleichung anderer Begriffe und Definitionen an ISO 11139:2018+Amd 1:2024; d) Überarbeitung der Querverweise auf relevante Abschnitte in ISO 15883-1 und ISO 15883-5; e) die auf der Oberfläche der Beladung, des/der Beladungsträger(s) und der Kammerwände aufgezeichneten Temperaturen entsprechen dem für die Desinfektionsstufe angegebenen Temperaturprofil und liegen zwischen 0 °C und +10 °C, wie in 4.3.4 angegeben; f) Reinigungsprüfung in dreifacher Ausführung nach ISO 15883-1 unter Verwendung der geeigneten Prüfmethode(n) und des/der Prüfbodens/-böden nach ISO 15883-5; g) Hinzufügen der Wasserqualität festgelegt in 4.4; h) Aktualisierung der Literaturhinweise; i) Norm redaktionell überarbeitet. | 2025-03-24 | 37 | 109.3 | NA 176-03-01 AA | Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 17510 | 2025-01-01 | Medizinische Geräte - Schlafapnoe-Atemtherapie - Masken und Anwendungszubehör (ISO/DIS 17510:2024); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 17510:2024 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 17510:2020-05 | Gegenüber DIN EN ISO 17510:2020-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Harmonisierung mit IEC 60050-880, sofern zutreffend; b) Hinzufügung von Offenlegungspflichten für Magnete in Kopfgeschirren; c) aktualisierte Anforderungen an die Aufbereitung; d) aktualisierte Anforderungen an Schwingungen und Lärm; e) Verweisung auf ISO 18562-1 für die Bioverträglichkeit von Gaswegen; f) Harmonisierung mit ISO 20417, sofern zutreffend. | 2025-01-29 | 89 | 157.9 | NA 176-05-03 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN ISO 18562-1 | 2025-02-01 | Beurteilung der Biokompatibilität der Atemgaswege bei medizinischen Anwendungen - Teil 1: Beurteilung und Prüfung innerhalb eines Risikomanagement-Prozesses (ISO 18562-1:2024); Deutsche Fassung EN ISO 18562-1:2024 | Ersatz für DIN EN ISO 18562-1:2020-05 | Gegenüber DIN EN ISO 18562-1:2020-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Hinzufügung von informativen Anhängen für die Zuordnung zu den relevanten regulatorischen Anforderungen; b) Klärung der im Dokument verwendeten Begriffe und Definitionen; c) Einteilung der Patientengruppen erweitert um: Frühgeborene, Kleinkinder, Kinder und Heranwachsende; d) Einführung der Inhalationsdosis; e) Schwellenwerte toxikologischer Bedeutung geändert; f) Bereich der zu prüfenden flüchtigen organischen Substanzen (VOS) erweitert; g) Klärung geeigneter Atemgasvolumina, die bei der Prüfung von VOS zu verwenden sind; h) Klärung geeigneter Atemgasvolumina, die in der Analyse zu verwenden sind; i) Dokument redaktionell überarbeitet. |  | 55 | 172.9 | NA 176-05-03 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN ISO 18562-2 | 2025-02-01 | Beurteilung der Biokompatibilität der Atemgaswege bei medizinischen Anwendungen - Teil 2: Prüfungen für Emissionen von Partikeln (ISO 18562-2:2024); Deutsche Fassung EN ISO 18562-2:2024 | Ersatz für DIN EN ISO 18562-2:2020-05 | Gegenüber DIN EN ISO 18562-2:2020-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) informative Anhänge für die Zuordnung zu den relevanten gesetzlichen Anforderungen hinzugefügt; b) Klärung der in diesem Dokument verwendeten Begriffe; c) Dokument redaktionell überarbeitet. |  | 30 | 127 | NA 176-05-03 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN ISO 18562-3 | 2025-02-01 | Beurteilung der Biokompatibilität der Atemgaswege bei medizinischen Anwendungen - Teil 3: Prüfungen für Emissionen von flüchtigen organischen Verbindungen (VOCs) (ISO 18562-3:2024); Deutsche Fassung EN ISO 18562-3:2024 | Ersatz für DIN EN ISO 18562-3:2020-05 | Gegenüber DIN EN ISO 18562-3:2020-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Hinzufügung von informativen Anhängen zur Zuordnung zu den relevanten regulatorischen Anforderungen; b) Klärung der im Dokument verwendeten Begriffe; c) Aufteilung des Begriffs VOC (jetzt VOS) auf Grundlage des Siedepunktes in mehrere Begriffe; d) Dokument redaktionell überarbeitet. |  | 34 | 136.2 | NA 176-05-03 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN ISO 18562-4 | 2025-02-01 | Beurteilung der Biokompatibilität der Atemgaswege bei medizinischen Anwendungen - Teil 4: Prüfungen für herauslösbare Substanzen in Kondensaten (ISO 18562-4:2024); Deutsche Fassung EN ISO 18562-4:2024 | Ersatz für DIN EN ISO 18562-4:2020-05 | Gegenüber DIN EN ISO 18562-4:2020-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Hinzufügung von informativen Anhängen zur Zuordnung zu den relevanten regulatorischen Anforderungen; b) Klärung der im Dokument verwendeten Begriffe; c) Klärung des stufenweisen Prüfverfahrens; d) Anforderungen an die Bestimmung des Kondensatvolumens, das den Patienten erreichen kann; e) Anforderungen an die Berechnung der resultierenden Expositionsdosis; f) Dokument redaktionell überarbeitet. |  | 34 | 136.2 | NA 176-05-03 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN ISO 18589-3 | 2025-04-01 | Ermittlung der Radioaktivität in der Umwelt - Erdboden - Teil 3: Messung von Gammastrahlen emittierenden Radionukliden mittels Gammaspektrometrie (ISO 18589-3:2023, korrigierte Fassung 2024-08); Deutsche Fassung EN ISO 18589-3:2024 | Ersatz für DIN EN ISO 18589-3 (VDE 0493-4-5893):2024-08 | Gegenüber DIN EN ISO 18589-3 (VDE 0493-4-5893):2024-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Gleichung (B.8) und Gleichung (B.10) wurden korrigiert. |  | 47 | 95.25 | DKE/GK 851 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 18777-1 | 2025-02-01 | Flüssigsauerstoffsysteme für medizinische Anwendungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen und besondere Anforderungen für Basiseinheiten (ISO/DIS 18777-1.2:2024); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 18777-1:2024 | Vorgesehen mit E DIN EN ISO 18777-2:2025-02 als Ersatz für DIN EN ISO 18777:2009-07;Ersatz für E DIN EN ISO 18777-1:2024-04 | Gegenüber DIN EN ISO 18777:2009-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Aufteilung der Norm in zwei Teile: Teil 1 enthält allgemeine Anforderungen für Basiseinheiten und tragbare Einheiten, Teil 2 verweist gegebenenfalls auf diese gemeinsamen Anforderungen; b) Anforderungen an die Umfüllvorrichtung wurden aufgenommen; c) redaktionelle Überarbeitung des Dokuments. | 2025-03-10 | 69 | 144 | NA 176-05-03 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 18777-2 | 2025-02-01 | Flüssigsauerstoffsysteme für medizinische Anwendungen - Teil 2: Tragbare Einheiten (ISO/DIS 18777-2.2:2024); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 18777-2:2024 | Vorgesehen mit E DIN EN ISO 18777-1:2025-02 als Ersatz für DIN EN ISO 18777:2009-07;Ersatz für E DIN EN ISO 18777-2:2024-04 | Gegenüber DIN EN ISO 18777:2009-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Aufteilung der Norm in zwei Teile: Teil 1 enthält allgemeine Anforderungen für Basiseinheiten und tragbare Einheiten, Teil 2 verweist gegebenenfalls auf diese gemeinsamen Anforderungen; b) Anforderungen an die Umfüllvorrichtung wurden aufgenommen; c) redaktionelle Überarbeitung des Dokuments. | 2025-03-10 | 25 | 99.6 | NA 176-05-03 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 19211 | 2025-04-01 | Anästhesie- und Beatmungsgeräte - Sauerstoff-Absperrvorrichtungen gegen Feuer für die Anwendung bei der Sauerstofftherapie (ISO 19211:2024); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 19211:2025 | ----- | ----- | 2025-05-21 | 42 | 109.3 | NA 176-05-05 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 1942/A1 | 2025-04-01 | Zahnheilkunde - Vokabular - Änderung 1 (ISO 1942:2020/DAM 1:2025); Deutsche und Englische Fassung EN ISO 1942:2020/prA1:2025 | Vorgesehen als Änderung von DIN EN ISO 1942:2021-02 | ----- | 2025-05-07 | 7 | 44.5 | NA 014-00-03 AA | Zahnheilkunde
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 22532 | 2025-04-01 | Medizinische Informatik - Identifikation von Arzneimitteln - Kernvokabular (Begriffe und Definitionen) für die IDMP-Normen (ISO/DIS 22532:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 22532:2025 | ----- | ----- | 2025-04-30 | 78 | 151.2 | NA 176-02-03 AA | Medizinische Informatik
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 23402-1 | 2025-04-01 | Zahnheilkunde - Tragbare dentale Ausrüstung zur Anwendung in nicht-dauerhaften Gesundheitseinrichtungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen (ISO/DIS 23402-1:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 23402-1:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 23402-1:2021-01 | Gegenüber DIN EN ISO 23402-1:2021-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Aktualisierung von 5.2.7, 5.2.8 und 5.2.9 um Anforderungen für sowohl tragbare dentale Ausrüstung, die für begrenzte Außenexposition und begrenzte Tragedistanz klassifiziert ist, als auch für Ausrüstung, die für raue Außenexposition und ausgedehnte Tragedistanz klassifiziert ist, festzulegen; b) Ergänzung von 5.5.4, Fremdkörper und Flüssigkeitseintritt; c) Ergänzung von e) und f) in 8.3 um Klassifizierungsgrade für Fallhöhe und für Distanz rauen Straßentransports aufzunehmen; d) Dokument redaktionell überarbeitet. | 2025-05-14 | 39 | 109.3 | NA 014-00-05 AA | Zahnheilkunde
DIN | Norm | DIN EN ISO 23500-1 | 2025-03-01 | Herstellung und Qualitätsmanagement von Flüssigkeiten für die Hämodialyse und verwandte Therapien - Teil 1: Allgemeine Anforderungen (ISO 23500-1:2024); Deutsche Fassung EN ISO 23500-1:2024 | Ersatz für DIN EN ISO 23500-1:2019-11 | Gegenüber DIN EN ISO 23500-1:2019-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) die Verwendung der WHO-Trinkwasserrichtlinie als wichtigste Referenz für die Trinkwasserqualität anstelle der US EPA oder anderer europäischer Normen sowie eine Überarbeitung der Liste der chemischen Verunreinigungen anderer Spurenelemente in Dialysewasser: nach eingehender Diskussion wurde beschlossen, Thallium aus der Liste der Verunreinigungen zu streichen, da keine Studien Daten vorliegen, die darauf hindeuten, dass diese Verunreinigung in der Hämodialyse besonders problematisch ist; b) Einbeziehung alternativer Wasseraufbereitungstechnologien (z. B. Umkehrosmose-Vorbehandlung mit Ultrafiltration); c) Hinzufügung eines neuen Anhangs H zur Klärung der verschiedenen Ansätze zur Überwachung der Wasserqualität (Online- und Offline-Überwachung); d) Aktualisierung der mikrobiologischen Analysemethoden zur Aufnahme von Endotoxin-Tests unter Verwendung von rFC (tp), Durchflusszytometrie, Autofluoreszenz und Schnelltests (z. B. ATP)]; e) Hinzufügung eines neuen Anhangs I mit Leitlinien für die Risikobewertung; f) Einführung spezifischer Begriffe für die Überprüfung der Auslegung und Leistung von Wasseraufbereitungssystemen, z. B. Retrospektive Validierung, Erstvalidierung und Revalidierung; g) weitere Leitlinien für den technischen Bedarf nach typischen technischen Eingriffen (Abschnitt E.4); h) redaktionelle Überarbeitung des Dokuments. |  | 137 | 296.5 | NA 176-04-06 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN ISO 23500-2 | 2025-03-01 | Herstellung und Qualitätsmanagement von Flüssigkeiten für die Hämodialyse und verwandte Therapien - Teil 2: Ausstattung zur Wasseraufbereitung zur Verwendung in der Hämodialyse und in verwandten Therapien (ISO 23500-2:2024); Deutsche Fassung EN ISO 23500-2:2024 | Ersatz für DIN EN ISO 23500-2:2019-11 | Gegenüber DIN EN ISO 23500-2:2019-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Aufnahme von alternativen Wasserbehandlungstechnologien (z. B. Reverse Osmose Vorbehandlung mit Ultrafiltration); b) Aufnahme von Alternativen zu klassischen analytischen Verfahren [Prüfung auf Endotoxine einschließlich des rekombinanten Faktors C (rFC)]; c) Dokument redaktionell überarbeitet. |  | 50 | 165.7 | NA 176-04-06 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN ISO 25539-3 | 2025-02-01 | Kardiovaskuläre Implantate - Endovaskuläre Implantate - Teil 3: Hohlvenenfilter (ISO 25539-3:2024); Deutsche Fassung EN ISO 25539-3:2024 | Ersatz für DIN EN ISO 25539-3:2012-03 | Gegenüber DIN EN ISO 25539-3:2012-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Aktualisierung und Überarbeitung der Prüfverfahren und der klinischen Anwendung für Hohlvenenfilter; b) Verbesserung der Konsistenz in der Nomenklatur; c) Verbesserung der Berichtsanforderungen; d) redaktionelle Überarbeitung. |  | 133 | 296.5 | NA 027-05-06 AA | Implantate und chirurgische Instrumente
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 27799 | 2025-02-01 | Medizinische Informatik - Informationssicherheitsmanagement im Gesundheitswesen bei Verwendung der ISO/IEC 27002 (ISO/DIS 27799:2025); Englische Fassung prEN ISO 27799:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 27799:2016-12 | Gegenüber DIN EN ISO 27799:2016-12 wurden die folgenden Änderungen vorgenommen: a) Angleichung an die neue Struktur von ISO/IEC 27002:2022 und andere Änderungen an dieser Norm gegenüber der vorherigen Version; b) Überarbeitung und Hinzufügung von gesundheitsrelevanten Kontrollen; c) Streichung von Inhalten, die in ISO/IEC 27002:2022 enthalten sind, aber in der vorherigen Version nicht enthalten waren; d) Hinzufügung von informativen Anhängen mit zusätzlichen Anleitungen zur Cybersicherheit in Gesundheitsorganisationen und Beispiele für Sicherheits- und Datenschutzanforderungen für Gesundheitsinformationssysteme. | 2025-03-24 | 88 | 232 | NA 176-02-04 AA | Medizinische Informatik
DIN | Norm | DIN EN ISO 5649 | 2025-04-01 | Medizinische Laboratorien - Konzepte und Spezifikationen für den Entwurf, die Entwicklung, die Herstellung und den Einsatz laborentwickelter Tests (ISO 5649:2024); Deutsche Fassung EN ISO 5649:2024 | ----- | ----- |  | 51 | 165.7 | NA 176-08-08 AA | Labor und Diagnostik | Qualitätsmanagement und allgemeine Aspekte
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 5832-2 | 2025-03-01 | Chirurgische Implantate - Metallische Werkstoffe - Teil 2: Unlegiertes Titan (ISO/DIS 5832-2:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 5832-2:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 5832-2:2018-07 | Gegenüber DIN EN ISO 5832-2:2018-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Aktualisierung der Einleitung; b) Aktualisierung der Normativen Verweisungen; c) Hinzufügen der Anforderungen für Kobalt in Tabelle 1; d) Aktualisierung der Formulierung der mechanischen Eigenschaften in Tabelle 2; e) Harmonisierung zu anderen Teilen der ISO-Reihe 5832. | 2025-03-31 | 21 | 81.6 | NA 014-00-21 AA | Zahnheilkunde | Implantate und chirurgische Instrumente
DIN | Norm | DIN EN ISO 7197 | 2025-02-01 | Neurochirurgische Implantate - Sterile Hydrozephalus-Shunts zum Einmalgebrauch (ISO 7197:2024); Deutsche Fassung EN ISO 7197:2024 | Ersatz für DIN EN ISO 7197:2009-08 | Gegenüber DIN EN ISO 7197:2009-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) die normativen Verweisungen wurden aktualisiert; b) zusätzliche klarstellende Überarbeitungen hinsichtlich Terminologie; c) vollständige Überarbeitung von 4.1. |  | 19 | 99.6 | NA 027-05-08 AA | Implantate und chirurgische Instrumente
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 7551/A1 | 2025-03-01 | Zahnheilkunde - Endodontische absorbierende Spitzen - Änderung 1 (ISO 7551:2023/DAM 1:2025); Deutsche und Englische Fassung EN ISO 7551:2023/prA1:2025 | Vorgesehen als Änderung von DIN EN ISO 7551:2023-08 | ----- | 2025-04-07 | 13 | 54.1 | NA 014-00-01 AA | Zahnheilkunde
DIN | Norm | DIN EN ISO 7944 | 2025-04-01 | Optik und Photonik - Bezugswellenlängen (ISO 7944:2024); Deutsche Fassung EN ISO 7944:2024 | Ersatz für DIN EN ISO 7944:1998-07 | Gegenüber DIN EN ISO 7944:1998-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Anpassung an das aktuelle Format und Gestaltungsregeln; b) Klarstellung durch Umformulierung in 4.1 und Streichung der Anmerkung; c) Ergänzung der Wellenlängen in Tabelle 1, Tabelle 2 und Tabelle 3 mit Anpassung der Genauigkeit der angegebenen Wellenlängen mit deren Quelle und der Erläuterung der Quelle. |  | 10 | 63 | NA 027-01-08 AA | Augenoptik und Ophthalmologie
DIN | Norm | DIN EN ISO 80369-20 | 2025-03-01 | Verbindungsstücke mit kleinem Durchmesser für Flüssigkeiten und Gase in medizinischen Anwendungen - Teil 20: Allgemeine Prüfverfahren (ISO 80369-20:2024); Deutsche Fassung EN ISO 80369-20:2024 | Ersatz für DIN EN ISO 80369-20:2015-09 | Gegenüber DIN EN ISO 80369-20:2015-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Aktualisierung der Definition für die Typprüfung; b) Klarstellung, dass diese Prüfverfahren auch von der Normenreihe ISO 18250 verwendet werden; c) Erweiterung des Bereichs der Prüfumgebungsbedingungen für die relative Luftfeuchte; d) wesentliche technische Überarbeitung der in Anhang B ''Prüfverfahren der Dichtheit bei Druckabfall'' und Anhang D ''Prüfverfahren der Luftdichtheit bei Unterdruck'' beschriebenen Prüfverfahren (Leckrate als Annahmekriterium durch die Druckänderung ersetzt; drei vorgeschriebene Prüfbedingungen festgelegt; weitere Informationen zu dieser Änderung sind in Anhang A enthalten); e) Einführung eines neuen attributiven Prüfverfahrens ''Luftdichtheit bei Aspiration'' als Anhang K; f) redaktionelle Überarbeitung der Montageverfahren für ein zu prüfendes Verbindungsstück; g) Anforderungen an die Prüfberichte erweitert; h) Klarstellung, dass alle Prüfungen als Typprüfungen zu verstehen sind; i) Aktualisierung der normativen Verweisungen und der Literaturhinweise; j) redaktionelle Überarbeitung des gesamten Dokuments. |  | 48 | 157.9 | NA 176-05-02 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN ISO 80601-2-12 | 2025-03-01 | Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-12: Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von Beatmungsgeräten für die Intensivpflege (ISO 80601-2-12:2023); Deutsche Fassung EN ISO 80601-2-12:2023 | Ersatz für DIN EN ISO 80601-2-12 (VDE 0750-2-12):2020-07 und DIN EN ISO 80601-2-12 Berichtigung 1 (VDE 0750-2-12 Berichtigung 1):2021-02 | Gegenüber DIN EN ISO 80601-2-12 (VDE 0750-2-12):2020-07 und DIN EN ISO 80601-2-12 Berichtigung 1 (VDE 0750-2-12 Berichtigung 1):2021-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Abgleich mit IEC 60601-1:2005+A1:2012+A2:2020, IEC 60601-1-2:2014+A1:2020, IEC 60601-1-6:2010+A1:2013+A2:2020 und IEC 60601-1-8:2006+A1:2012+A2:2020; b) Ergänzung von Anforderungen bezüglich der Lesbarkeit von Anzeigen für Bediener, die persönliche Schutzausrüstung tragen; c) Ergänzung von Anforderungen an die Anzeige während der Kalibrierung von Gasüberwachungsgeräten; d) Klarstellung der Anforderungen an den maximalen begrenzten Druck; e) Klarstellung der Anforderungen an die Alarmbedingung für zu hohen Atemwegsdruck; f) Ergänzung von Anforderungen an die Beatmungsgerät-Systemwiederherstellung; g) Ergänzung von Anforderungen und Definitionen bezüglich der IT-Sicherheit (Cybersecurity); h) Harmonisierung mit ISO 20417, wo zutreffend. |  | 167 | 215.91 | DKE/UK 812.3 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 80601-2-61 | 2025-01-01 | Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-61: Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von Pulsoximetriegeräten (ISO/DIS 80601-2-61:2024); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 80601-2-61:2024 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 80601-2-61:2019-09 | Gegenüber DIN EN ISO 80601-2-61 (VDE 0750-2-61):2019-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Anpassung an IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020, IEC 60601-1-8:2006+AMD1:2012+AMD2:2020, IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 und IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013+AMD2:2020; b) Verschärfung von Anforderungen an die Offenlegung; c) Erhöhung der erforderlichen Anzahl und Vielfalt von Teilnehmen an klinischen Studien; d) Reduzierung der maximal zulässigen Arme; e) Feststellung von disparater Voreingenommenheit erforderlich; f) Präzisierung der Einbeziehung von Zubehör in die Überprüfung der klinischen Leistung und Übereinstimmung mit den Anforderungen des Dokuments; g) Aktualisierung der Berichtsanforderungen für die klinische Leistungsüberprüfung; h) Harmonisierung mit ISO 20417, sofern angebracht; i) Norm redaktionell überarbeitet. | 2025-02-13 | 314 | 372.8 | NA 176-05-03 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 80601-2-70 | 2025-02-01 | Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-70: Besondere Festlegungen für die Sicherheit und die wesentlichen Leistungsmerkmale von Schlafapnoe-Atemtherapiegeräten (ISO/DIS 80601-2-70:2024); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 80601-2-70:2024 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 80601-2-70:2021-06 | Gegenüber DIN EN ISO 80601-2-70:2021-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Aktualisierung der Verweisungen; b) Aktualisierung der Anforderungen an die hörbare Schallenergie; c) Aktualisierungen der Testmethode für den Höchstdurchfluss; d) Norm redaktionell überarbeitet. | 2025-03-10 | 168 | 239.1 | NA 176-05-03 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 80601-2-74 | 2025-02-01 | Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-74: Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von Anfeuchtersystemen für Atemgase (ISO/DIS 80601-2-74:2024); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 80601-2-74:2024 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 80601-2-74:2022-01 | Gegenüber DIN EN ISO 80601-2-74:2022-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Aktualisierung normativer Verweisungen; b) Ergänzung der Anforderungen für Befüllungs-Verbindungsstück; c) Klarstellung der Anforderungen an Systemwiederherstellung; d) Dokument redaktionell überarbeitet. | 2025-03-10 | 248 | 296.5 | NA 176-05-03 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN ISO 80601-2-79 | 2025-02-01 | Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-79: Besondere Festlegungen für die grundlegende Sicherheit und die wesentlichen Leistungsmerkmale von Heimbeatmungsgeräten zur Atemunterstützung von Patienten mit Atmungsbeeinträchtigungen (ISO 80601-2-79:2024); Deutsche Fassung EN ISO 80601-2-79:2024 | Ersatz für DIN EN ISO 80601-2-79:2020-02 | Gegenüber DIN EN ISO 80601-2-79:2020-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Anpassung an IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020, IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020 IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013+AMD2:2020 und IEC 60601-1-8:2006+AMD1:2012+AMD2:2020; b) Anforderungen an den maximalen begrenzten Druck präzisiert; c) Anforderungen an die Alarmbedingungen für hohen Atemwegsdruck präzisiert; d) Harmonisierung mit ISO 20417, sofern zutreffend; e) Norm redaktionell überarbeitet. |  | 134 | 321 | NA 176-05-03 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN ISO 80601-2-80 | 2025-02-01 | Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-80: Besondere Festlegungen für die grundlegende Sicherheit und die wesentlichen Leistungsmerkmale von Heimbeatmungsgeräten zur Atemunterstützung von Patienten mit Atmungsinsuffizienz (ISO 80601-2-80:2024); Deutsche Fassung EN ISO 80601-2-80:2024 | Ersatz für DIN EN ISO 80601-2-80:2020-02 | Gegenüber DIN EN ISO 80601-2-80:2020-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Anpassung an IEC 60601-1:2005+AMD1:2012+AMD2:2020, IEC 60601-1-2:2014+AMD1:2020, IEC 60601-1-6:2010+AMD1:2013+AMD2:2020, IEC 60601-1-8:2006+AMD1:2012+AMD2:2020 und IEC 60601-1-11:2015+AMD1:2020; b) Anforderungen an den maximalen begrenzten Druck präzisiert; c) Anforderungen an Alarmbedingung für hohen Atemwegsdruck präzisiert; d) Anforderungen an Systemwiederherstellung des Heimbeatmungsgeräts hinzugefügt; e) Harmonisierung mit ISO 20417, sofern zutreffend; f) redaktionelle Überarbeitung des Dokuments. |  | 145 | 338.2 | NA 176-05-03 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 80601-2-90 | 2025-02-01 | Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-90: Besondere Festlegungen für die Sicherheit und die wesentlichen Leistungsmerkmale von Geräten für die Beatmungstherapie mit hohem Durchfluss (ISO/DIS 80601-2-90:2024); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 80601-2-90:2024 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 80601-2-90:2022-03 | Gegenüber DIN EN ISO 80601-2-90:2022-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Aktualisierung normativer Verweisungen; b) Klärung der Anforderungen an Systemwiederherstellung; c) Ergänzung von Anforderungen an SpO<(Index)2>-Überwachungsgeräte; d) Dokument redaktionell überarbeitet. | 2025-03-17 | 246 | 296.5 | NA 176-05-03 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 9241-171 | 2025-04-01 | Ergonomie der Mensch-System-Interaktion - Teil 171: Leitlinien für die Barrierefreiheit von Software (ISO/DIS 9241-171:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 9241-171:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 9241-171:2008-10 | Gegenüber DIN EN ISO 9241-171:2008-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) redaktionelle Überarbeitung. | 2025-04-30 | 248 | 296.5 | NA 023-00-02 GA | Hilfsmittel
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 9680 | 2025-04-01 | Zahnheilkunde - Behandlungsleuchten (ISO/DIS 9680:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 9680:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 9680:2022-03 | Gegenüber DIN EN ISO 9680:2022-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Abschnitt 4 ''Einteilung'' gelöscht und die folgenden Abschnitte neu nummeriert; b) Abschnitt 5 ''Anforderungen und Empfehlungen'' wurde zu Abschnitt 4 ''Anforderungen'' und technisch aktualisiert; c) Abschnitt 7.4 ''Mechanische Prüfungen'' und alle Unterabschnitte gelöscht; d) Abschnitt 9 ''Kennzeichnung'' technisch aktualisiert; e) Anhang A ''Umrechnungsgleichungen'' gelöscht; f) neuer informativer Anhang A zu ''Zusätzliche Informationen für eine Expositionsprüfung der Gefährdung der Netzhaut durch Blaulicht'' hinzugefügt; g) normative Verweisungen aktualisiert; h) Dokument redaktionell überarbeitet. | 2025-05-14 | 68 | 144 | NA 014-00-05-05 AK | Zahnheilkunde
DIN | Norm | DIN IEC 62463 | 2025-03-01 | Strahlenschutzinstrumentierung - Röntgensysteme für die Sicherheitskontrolle von Personen (IEC 62463:2024) | Ersatz für DIN IEC 62463 (VDE 0412-11):2012-02 | Gegenüber DIN IEC 62463 (VDE 0412-11):2012-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Titel geändert; b) die wesentliche Dosisgröße wurde von der Umgebungs-Äquivalentdosis (H*(10)) in die in ICRU Report 95:2020 empfohlenen operativen Größen aktualisiert; c) der Anwendungsbereich wurde von Röntgensystemen für die Personenkontrolle auf Röntgensysteme aktualisiert, die gezielt Personen Röntgenstrahlen für Sicherheitszwecke aussetzen, womit klargestellt wird, ob Scanner für mit Personen besetzte Fahrzeuge in den Anwendungsbereich fallen; d) das Klassifizierungsschema wurde von der Unterscheidung in Rückstreu- und Transmissionssysteme oder eine Kombination davon in ein Klassifizierungssystem nach der Dosisleistung und administrativen Anweisungen geändert; e) vielfältige elektrische, umgebungsbezogene, elektromagnetische und mechanische Sicherheitsanforderungen wurden aktualisiert. |  | 30 | 70.76 | DKE/GK 852 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Spezifikation | DIN IEC/TS 63314 | 2025-04-01 | Active assisted living (AAL) Leitfaden für die Aus- und Weiterbildung von im AAL-Bereich arbeitenden Personen (IEC SRD 63314:2024) | ----- | ----- |  | 16 | 117.9 | DKE/K 801 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN ISO 11040-4 | 2025-04-01 | Vorgefüllte Spritzen - Teil 4: Spritzenzylinder aus Glas für Injektionspräparate und sterilisierte und vormontierte Spritzen zur Abfüllung (ISO 11040-4:2024) | Ersatz für DIN ISO 11040-4:2017-07 | Gegenüber DIN ISO 11040-4:2017-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Abschnitt 3 wurde aktualisiert; b) bei Qualitätssystemen, Prüfung und Dokumentation wurden aktualisierte allgemeine Anforderungen ergänzt; c) zusätzliche Anforderungen an einzelne Komponenten der sterilisierten und vormontierten Spritzen zur Abfüllung wurden überarbeitet; d) Anforderungen an Spritzenzylinder wurden überarbeitet durch: - Hinzufügung einer Spezifikation für die Bruchfestigkeit des Fingerflansches; - Hinzufügung einer Spezifikation für die Bruchfestigkeit der Spitze; - Hinzufügung von Anforderungen speziell für Spritzen mit fest eingesetzter Kanüle (en: staked needle); - Hinzufügung von Leistungsanforderungen für nicht Gleitmittel beschichtete Spritzen. e) Bilder in Anhang A wurden aktualisiert; f) die Informationen des früheren Anhang B wurden in 5.1 übernommen; der neue Anhang B enthält Informationen über typische Komponenten einer vorgefüllten Spritze; g) die Anhänge wurden durchgängig aktualisiert. |  | 72 | 202.8 | NA 176-04-04 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN VDE 0834-1 | 2025-04-01 | Rufanlagen in Krankenhäusern, Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen - Teil 1: Geräteanforderungen, Planen, Errichten, Ändern, Erweitern, Prüfen und Betrieb | Vorgesehen als Ersatz für DIN VDE 0834-1 (VDE 0834-1):2016-06 | Gegenüber DIN VDE 0834-1 (VDE 0834-1):2016-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) der Anwendungsbereich dieser Norm wurde überarbeitet und genauer definiert; b) die Verweisungen wurden aktualisiert; c) Begriffe wurden überarbeitet und spezifiziert; d) Anforderungen wurden aktualisiert und überarbeitet; e) die Struktur der Rufanlage wurde neu definiert; f) die Abschnitte „Planen“ und „Errichten“ wurden aktualisiert und ergänzt; g) ein neuer Abschnitt „Besondere Anwendungen“ wurde ergänzt; h) ein neuer Abschnitt „Mindestqualifikation für verantwortliche Personen“ wurde erarbeitet; i) diverse Anhänge wurden eingefügt. | 2025-07-21 | 43 | 41.72 | DKE/UK 812.10 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Fachbericht | DIN/TR 13284 | 2025-03-01 | Test der Thrombingenerierung; Text Deutsch und Englisch | ----- | ----- |  | 35 | 87.3 | NA 176-08-04 AA | Labor und Diagnostik
DIN | Spezifikation | DIN/TS 19455 | 2025-03-01 | DICOM Link Exchange (DLX) | ----- | ----- |  | 18 | 79.7 | NA 080-00-04-10 AK | Radiologie | Medizinische Informatik
ISO | Norm | ISO 10993-4 AMD 1 | 2025-01-08 | Biologische Beurteilung von Medizinprodukten - Teil 4: Auswahl von Prüfungen zur Wechselwirkung mit Blut - Änderung 1 | Änderung von ISO 10993-4:2017-04 | ----- |  | 7 | 23.3 | NA 027-07-12 AA | Biologische und klinische Beurteilung von Medizinprodukten
ISO | Norm | ISO 13402 | 2025-03-07 | Chirurgische und zahnärztliche Handinstrumente - Bestimmung der Beständigkeit gegenüber Sterilisation, Korrosion und Wärmebehandlung | Ersatz für ISO 13402:1995-08 | ----- |  | 18 | 126.8 | NA 027-05-01 AA | Implantate und chirurgische Instrumente
ISO | Entwurf | ISO 14889 |  | Augenoptik - Brillengläser - Grundlegende Anforderungen an rohkantige fertige Brillengläser | Vorgesehen als Ersatz für ISO 14889:2013-10 und ISO 14889 AMD 1:2017-10;Ersatz für ISO/DIS 14889:2023-09 | ----- |  | 10 | 84.1 | NA 027-01-08-02 AK | Augenoptik und Ophthalmologie | Hilfsmittel
ISO | Norm | ISO 15223-1 AMD 1 | 2025-03-03 | Medizinprodukte - Symbole zur Verwendung im Rahmen der vom Hersteller bereitzustellenden Informationen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen - Änderung 1 | Änderung von ISO 15223-1:2021-07 | ----- |  | 3 | 23.3 | NA 176-01-02 AA | Qualitätsmanagement und allgemeine Aspekte
ISO | Norm | ISO 15883-7 | 2025-03-06 | Reinigungs-Desinfektionsgeräte - Teil 7: Anforderungen und Prüfverfahren für Reinigungs-Desinfektionsgeräte mit chemischer Desinfektion für nicht kritische thermolabile Medizinprodukte und Zubehör im Gesundheitswesen | Ersatz für ISO 15883-7:2016-02 | ----- |  | 30 | 200.5 | NA 176-03-01 AA | Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
ISO | Norm | ISO 16840-12 AMD 1 | 2025-03-05 | Rollstuhlsitze - Teil 12: Einhüllende und eintauchende Charakterisierung von Sitzpolstern unter Verwendung eines doppelten halbkugelförmigen Eindringkörpers - Änderung 1 | Änderung von ISO 16840-12:2021-11 | ----- |  | 3 | 23.3 | NA 176-06-06 AA | Hilfsmittel
ISO | Norm | ISO 16840-13 AMD 1 | 2025-03-03 | Rollstuhlsitze - Teil 13: Bestimmung der Seitenstabilitätseigenschaften eines Sitzkissens - Änderung 1 | Änderung von ISO 16840-13:2021-06 | ----- |  | 2 | 23.3 | NA 176-06-06 AA | Hilfsmittel
ISO | Norm | ISO 18190 | 2025-02-12 | Anästhesie- und Beatmungsgeräte - Allgemeine Anforderungen an Atemwegsvorrichtungen und zugehörige Geräte | Ersatz für ISO 18190:2016-11 | ----- |  | 16 | 126.8 | NA 176-05-05 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Entwurf | ISO 18374 |  | Zahnmedizin - Künstliche Intelligenz (KI) und erweiterte Intelligenz (AuI) für die Analyse von 2D-Röntgenbildern - Datengenerierung, Datenkommentierung und Datenverarbeitung | Ersatz für ISO/DIS 18374:2024-06 | ----- |  | 13 | 126.8 | NA 014-00-10 AA | Zahnheilkunde | Radiologie
ISO | Entwurf | ISO 18510-1 |  | Measurement of radioactivity in the environment - Bioindicators - Part 1: General guidance to the sampling, conditioning and pre-treatment | Ersatz für ISO/DIS 18510-1:2024-04 | ----- |  | 17 | 126.8 | DKE/GK 851 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Entwurf | ISO 1942 DAM 1 |  | Zahnheilkunde - Vokabular - Änderung 1 | Vorgesehen als Änderung von ISO 1942:2020-10 | ----- |  | 1 | 23.3 | NA 014-00-03 AA | Zahnheilkunde
ISO | Entwurf | ISO 19842 |  | Traditionelle Chinesische Medizin - Dioscorea opposita, Rhizoma | Ersatz für ISO/DIS 19842:2024-04 | ----- |  | 10 | 84.1 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Norm | ISO 19851 | 2025-02-12 | Traditionelle Chinesische Medizin - Cinnamomum cassia, Ramus | ----- | ----- |  | 15 | 126.8 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Entwurf | ISO 20127 |  | Zahnheilkunde - Physikalische Eigenschaften von elektrischen Zahnbürsten | Vorgesehen als Ersatz für ISO 20127:2020-08;Ersatz für ISO/DIS 20127:2024-04 | ----- |  | 19 | 170.8 | NA 014-00-19 AA | Zahnheilkunde
ISO | Norm | ISO 20553 | 2025-01-10 | Strahlenschutz - Überwachung von beruflich strahlenexponierten Personen, bei denen ein Risiko der Kontamination mit radioaktiven Stoffen besteht | Ersatz für ISO 20553:2006-04 | ----- |  | 27 | 200.5 | NA 080-00-03 AA | Radiologie
ISO | Norm | ISO 5106 | 2025-02-14 | Traditionelle Chinesische Medizin---Polygala tenuifolia und Polygala sibirica, Radix | ----- | ----- |  | 15 | 126.8 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Norm | ISO 5840-1 AMD 1 | 2025-03-04 | Herz- und Gefäßimplantate - Herzklappenprothesen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen - Änderung 1 | Änderung von ISO 5840-1:2021-01 | ----- |  | 5 | 23.3 | NA 027-05-06 AA | Implantate und chirurgische Instrumente
ISO | Norm | ISO 5840-2 AMD 1 | 2025-03-04 | Herz- und Gefäßimplantate - Herzklappenprothesen - Teil 2: Chirurgisch implantierter Herzklappenersatz - Änderung 1 | Änderung von ISO 5840-2:2021-01 | ----- |  | 2 | 23.3 | NA 027-05-06 AA | Implantate und chirurgische Instrumente
ISO | Norm | ISO 5840-3 AMD 1 | 2025-03-04 | Herz- und Gefäßimplantate - Herzklappenprothesen - Teil 3: Durch minimal-invasive Methoden implantierter Herzklappenersatz - Änderung 1 | Änderung von ISO 5840-3:2021-01 | ----- |  | 3 | 23.3 | NA 027-05-06 AA | Implantate und chirurgische Instrumente
ISO | Norm | ISO 7176-14 AMD 1 | 2025-03-14 | Rollstühle - Teil 14: Antriebs- und Steuersysteme für elektrisch angetriebene Rollstühle und Scooter - Anforderungen und Prüfverfahren - Änderung 1: Korrektur der normativen Verweisungen | Änderung von ISO 7176-14:2022-03 | ----- |  | 1 | 23.3 | NA 176-06-06 AA | Hilfsmittel
ISO | Entwurf | ISO 7176-21 |  | Rollstühle - Teil 21: Anforderungen und Prüfverfahren für die elektromagnetische Verträglichkeit von elektrisch angetriebenen Rollstühlen und Scootern sowie von Batterieladegeräten | Vorgesehen als Ersatz für ISO 7176-21:2009-04;Ersatz für ISO/DIS 7176-21:2024-03 | ----- |  | 22 | 170.8 | NA 176-06-06 AA | Hilfsmittel
ISO | Entwurf | ISO 7176-25 FDAM 1 |  | Rollstühle - Teil 25: Blei-Säure-Batterien und -Ladegeräte für elektrische Rollstühle - Anforderungen und Prüfverfahren - Änderung 1: Bereich der Ladespannung und Bereich der minimalen und maximalen Nenn-Ausgangsgleichspannung für die Prüfung | Ersatz für ISO 7176-25 DAM 1:2024-08;vorgesehen als Änderung von ISO 7176-25:2022-10 | ----- |  | 1 | 23.3 | NA 176-06-06 AA | Hilfsmittel
ISO | Entwurf | ISO 7551 DAM 1 |  | Zahnheilkunde - Endodontische absorbierende Spitzen - Änderung 1 | Vorgesehen als Änderung von ISO 7551:2023-05 | ----- |  | 3 | 23.3 | NA 014-00-01 AA | Zahnheilkunde
ISO | Norm | ISO 7711-1 AMD 1 | 2025-01-15 | Zahnheilkunde - Rotierende Diamantinstrumente - Teil 1: Allgemeine Anforderungen | Änderung von ISO 7711-1:2021-11 | ----- |  | 1 | 23.3 | NA 014-00-04 AA | Zahnheilkunde
ISO | Entwurf | ISO 80601-2-13 DAM 1 |  | Medical electrical equipment - Part 2-13: Particular requirements for basic safety and essential performance of an anaesthetic workstation - Amendment 1 | Vorgesehen als Änderung von ISO 80601-2-13:2022-04 | ----- |  | 21 | 84.1 | NA 176-05-03 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Norm | ISO 8536-6 | 2025-03-27 | Infusionsgeräte zur medizinischen Verwendung - Teil 6: Gefriertrocknungsstopfen für Infusionsflaschen | Ersatz für ISO 8536-6:2016-12 | ----- |  | 16 | 126.8 | NA 176-04-05 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Norm | ISO 8548-3 | 2025-01-22 | Prothetik und Orthetik; Gliedmaßen Mängel; Teil 3: Methode zur Beschreibung von Amputationsstümpfen der oberen Gliedmaße(n) | Ersatz für ISO 8548-3:1993-07 | ----- |  | 18 | 126.8 | NA 027-06-03 AA | Hilfsmittel
ISO | Norm | ISO 8600-1 | 2025-03-04 | Endoskope - Medizinische Endoskope und endotherapeutische Geräte - Teil 1: Allgemeine Anforderungen | Ersatz für ISO 8600-1:2015-10 | ----- |  | 12 | 84.1 | NA 027-01-22 AA | Mikroskope und Endoskope
ISO | Norm | ISO 8871-5 | 2025-03-13 | Elastomere Teile für Parenteralia und für Geräte zur pharmazeutischen Verwendung - Teil 5: Funktionelle Anforderungen und Prüfung | Ersatz für ISO 8871-5:2016-10 | ----- |  | 11 | 84.1 | NA 176-04-05 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Entwurf | ISO 9917-1 |  | Zahnheilkunde - Wasserhärtende Zemente - Teil 1: Zemente, die beim Vermischen von Pulver und Flüssigkeit über eine Säure-Base-Reaktion abbinden | Vorgesehen als Ersatz für ISO 9917-1:2007-10;Ersatz für ISO/DIS 9917-1:2024-02 | ----- |  | 29 | 200.5 | NA 014-00-01 AA | Zahnheilkunde
ISO | Entwurf | ISO/DIS 10322 |  | Augenoptik - Einseitig fertige Brillenglasblanks | Vorgesehen als Ersatz für ISO 10322-1:2016-03 und ISO 10322-2:2016-03 | ----- |  | 14 | 84.1 | NA 027-01-08-02 AK | Augenoptik und Ophthalmologie | Hilfsmittel
ISO | Entwurf | ISO/DIS 10477 |  | Zahnheilkunde - Polymerbasierte Kronen- und Verblendwerkstoffe | Vorgesehen als Ersatz für ISO 10477:2020-10 | ----- |  | 24 | 84.1 | NA 014-00-02 AA | Zahnheilkunde
ISO | Entwurf | ISO/DIS 10524-3 |  | Druckminderer zur Verwendung mit medizinischen Gasen - Teil 3: Druckminderer in Flaschenventilen | Vorgesehen als Ersatz für ISO 10524-3:2019-01 | ----- |  | 48 | 84.1 | NA 176-05-04 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Entwurf | ISO/DIS 10650 |  | Zahnheilkunde - Polymerisationslampen | Vorgesehen als Ersatz für ISO 10650:2018-08 | ----- |  | 15 | 84.1 | NA 014-00-01 AA | Zahnheilkunde
ISO | Entwurf | ISO/DIS 10873 |  | Zahnheilkunde - Prothesenhaftmittel | Vorgesehen als Ersatz für ISO 10873:2021-07 | ----- |  | 14 | 84.1 | NA 014-00-19 AA | Zahnheilkunde
ISO | Entwurf | ISO/DIS 10993-11 |  | Biologische Beurteilung von Medizinprodukten - Teil 11: Prüfungen auf systemische Toxizität | Vorgesehen als Ersatz für ISO 10993-11:2017-09 | ----- |  | 36 | 84.1 | NA 027-07-12 AA | Biologische und klinische Beurteilung von Medizinprodukten
ISO | Entwurf | ISO/DIS 11040-3 |  | Vorgefüllte Spritzen - Teil 3: Dichtungen für Dentalkarpulen zur Lokalanästhesie | Vorgesehen als Ersatz für ISO 11040-3:2012-01 | ----- |  | 7 | 84.1 | NA 176-04-05 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Entwurf | ISO/DIS 11979-1 |  | Ophthalmische Implantate - Intraokularlinsen - Teil 1: Vokabular | Vorgesehen als Ersatz für ISO 11979-1:2018-11;Ersatz für ISO/DIS 11979-1:2024-08 | ----- |  | 11 | 84.1 | NA 027-01-20 AA | Augenoptik und Ophthalmologie
ISO | Entwurf | ISO/DIS 11979-4 |  | Ophthalmische Implantate - Intraokularlinsen - Teil 4: Etikettierung und Information | Vorgesehen als Ersatz für ISO 11979-4:2008-12 und ISO 11979-4 AMD 1:2012-10;Ersatz für ISO/DIS 11979-4:2024-08 | ----- |  | 13 | 84.1 | NA 027-01-20 AA | Augenoptik und Ophthalmologie
ISO | Entwurf | ISO/DIS 12052 |  | Medizinische Informatik - Digitale Bildverarbeitung und Kommunikation in der Medizin (DICOM) inklusive Workflow und Datenmanagement | Vorgesehen als Ersatz für ISO 12052:2017-08 | ----- |  | 16 | 84.1 | NA 176-02-02 AA | Medizinische Informatik
ISO | Entwurf | ISO/DIS 13504 |  | Zahnheilkunde - Allgemeine Anforderungen an bei der Implantation verwendete Instrumente und Zubehör | Vorgesehen als Ersatz für ISO 13504:2012-07;Ersatz für ISO/DIS 13504:2024-06 | ----- |  | 9 | 84.1 | NA 014-00-04 AA | Zahnheilkunde
ISO | Entwurf | ISO/DIS 15883-6 |  | Reinigungs-Desinfektionsgeräte - Teil 6: Anforderungen und Prüfverfahren für Reinigungs-Desinfektionsgeräte mit thermischer Desinfektion für nicht kritische Medizinprodukte und Zubehör im Gesundheitswesen | Vorgesehen als Ersatz für ISO 15883-6:2011-04 | ----- |  | 11 | 84.1 | NA 176-03-01 AA | Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
ISO | Entwurf | ISO/DIS 16791 |  | Medizinische Informatik - Anforderungen für internationale maschinenlesbare Kodierungen von Identifikatoren für Arzneimittelpackungen | Vorgesehen als Ersatz für ISO/TS 16791:2020-09 | ----- |  | 38 | 84.1 | NA 176-02-03 AA | Medizinische Informatik
ISO | Entwurf | ISO/DIS 16840-6 |  | Rollstuhlsitze - Teil 6: Simulierter Gebrauch und Bestimmung der Eigenschaftsänderungen von Sitzpolstern | Vorgesehen als Ersatz für ISO 16840-6:2015-09 | ----- |  | 29 | 84.1 | NA 176-06-06 AA | Hilfsmittel
ISO | Entwurf | ISO/DIS 16921-2 |  | Biotechnologie - Systeme zur Bereitstellung von Genen - Teil 2: Leitfaden für Methoden zur Qualifizierung von viralen Vektoren | ----- | ----- |  | 31 | 84.1 | NA 176-09-02 AA | Biotechnologie und Nanotechnologie
ISO | Entwurf | ISO/DIS 17090-4 |  | Medizinische Informatik - Public-Key-Infrastruktur - Teil 4: Digitale Signaturen für Dokumente des Gesundheitswesens | Vorgesehen als Ersatz für ISO 17090-4:2020-10 | ----- |  | 32 | 84.1 | NA 176-02-04 AA | Medizinische Informatik
ISO | Entwurf | ISO/DIS 18990 |  | Ermittlung der Radioaktivität in Urin - Messung von Plutonium-238, Plutonium-239 und Plutonium-240 - Messverfahren mit Alphaspektrometrie und ICP-MS | ----- | ----- |  | 36 | 84.1 | NA 080-00-03 AA | Radiologie
ISO | Entwurf | ISO/DIS 20012 |  | Biotechnologie - Biobanking - Anforderungen an aus pluripotenten Stammzellen gewonnene menschliche natürliche Killerzellen | ----- | ----- |  | 21 | 84.1 | NA 176-09-02-02 AK | Biotechnologie und Nanotechnologie
ISO | Entwurf | ISO/DIS 22532 |  | Medizinische Informatik - Identifikation von Arzneimitteln - Kernvokabular (Begriffe und Definitionen) für die IDMP-Normen | ----- | ----- |  | 30 | 84.1 | NA 176-02-03 AA | Medizinische Informatik
ISO | Entwurf | ISO/DIS 22544 |  | Laborausrüstungen - Terminologie | ----- | ----- |  | 24 | 84.1 | NA 055-02-05 GA | Labor und Diagnostik
ISO | Entwurf | ISO/DIS 23402-1 |  | Zahnheilkunde - Tragbare dentale Ausrüstung zur Anwendung in nicht-dauerhaften Gesundheitseinrichtungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen | Vorgesehen als Ersatz für ISO 23402-1:2020-09 | ----- |  | 11 | 84.1 | NA 014-00-05 AA | Zahnheilkunde
ISO | Entwurf | ISO/DIS 24049 |  | Traditionelle chinesische Medizin - Aconitum Carmichaelii, Radix et Tuber | ----- | ----- |  | 10 | 84.1 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Entwurf | ISO/DIS 24898 |  | Traditionelle chinesische Medizin - Allgemeine Anforderungen an den Anbau und die Erstverarbeitung von pflanzlichen Materialien | ----- | ----- |  | 16 | 84.1 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Entwurf | ISO/DIS 27799 |  | Medizinische Informatik - Informationssicherheitsmanagement im Gesundheitswesen bei Verwendung der ISO/IEC 27002 | Vorgesehen als Ersatz für ISO/TS 14441:2013-12 und ISO 27799:2016-07 | ----- |  | 74 | 84.1 | NA 176-02-04 AA | Medizinische Informatik
ISO | Entwurf | ISO/DIS 5832-2 |  | Chirurgische Implantate - Metallische Werkstoffe - Teil 2: Unlegiertes Titan | Vorgesehen als Ersatz für ISO 5832-2:2018-03 | ----- |  | 3 | 84.1 | NA 014-00-21 AA | Zahnheilkunde | Implantate und chirurgische Instrumente
ISO | Entwurf | ISO/DIS 6335-1 |  | Chirurgische Instrumente - Klammergeräte- Teil 1: Begriffe | ----- | ----- |  | 5 | 84.1 | NA 027-05-01 AA | Implantate und chirurgische Instrumente
ISO | Entwurf | ISO/DIS 6335-2 |  | Chirurgische Instrumente - Klammergeräte- Teil 2: Grundlegende Anforderungen | ----- | ----- |  | 7 | 84.1 | NA 027-05-01 AA | Implantate und chirurgische Instrumente
ISO | Entwurf | ISO/DIS 7554-1 |  | Chirurgische Instrumente - Begriffe, Messverfahren und Prüfverfahren - Teil 1: Begriffe | ----- | ----- |  | 36 | 84.1 | NA 027-05-01 AA | Implantate und chirurgische Instrumente
ISO | Entwurf | ISO/DIS 7554-2 |  | Chirurgische Instrumente - Begriffe, Messverfahren und Prüfverfahren - Teil 2: Messverfahren | ----- | ----- |  | 7 | 84.1 | NA 027-05-01 AA | Implantate und chirurgische Instrumente
ISO | Entwurf | ISO/DIS 7554-3 |  | Chirurgische Instrumente - Begriffe, Messverfahren und Prüfverfahren - Teil 3: Prüfverfahren | ----- | ----- |  | 14 | 84.1 | NA 027-05-01 AA | Implantate und chirurgische Instrumente
ISO | Entwurf | ISO/DIS 8934-1 |  | Biotechnologie - Analyseverfahren für die Lebensfähigkeit von Zellen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen und Überlegungen | ----- | ----- |  | 50 | 84.1 | NA 176-09-02 AA | Biotechnologie und Nanotechnologie
ISO | Entwurf | ISO/DIS 9241-171 |  | Ergonomie der Mensch-System-Interaktion - Teil 171: Leitlinien für die Barrierefreiheit von Software | Vorgesehen als Ersatz für ISO 9241-171:2008-07 | ----- |  | 100 | 170.8 | NA 023-00-02 GA | Hilfsmittel
ISO | Norm | ISO/DTR 4752 |  | Biotechnologie - Analytische Methoden - Überlegungen zur Entwicklung eines Konzepts und zur Auswahl von Verfahren zum Nachweis mikrobiologischer Kontamination in Säugetierzellkulturen | ----- | ----- |  | 19 | 170.8 | NA 176-09-02 AA | Biotechnologie und Nanotechnologie
ISO | Norm | ISO/DTS 16551 |  | Medizinische Informatik - Referenzmodell für VR-basierte klinische Praxissimulation | ----- | ----- |  | 12 | 84.1 | NA 176-02-02 AA | Medizinische Informatik
ISO | Norm | ISO/DTS 20721 |  | Implants for surgery - Absorbable implants - General guidelines and requirements for assessment of absorbable metallic implants | Vorgesehen als Ersatz für ISO/TS 20721:2020-09 | ----- |  | 14 | 126.8 | NA 027-05-02 AA | Implantate und chirurgische Instrumente
ISO | Norm | ISO/DTS 6226 |  | Medizinische Informatik - Referenzarchitektur für syndromale Überwachungssysteme für Infektionskrankheiten | ----- | ----- |  | 11 | 84.1 | NA 176-02-02 AA | Medizinische Informatik
ISO | Norm | ISO/DTS 6268-2 |  | Medizinische Informatik - Cybersicherheitsrahmen für Telemedizinumgebungen - Teil 2: Referenzmodelle für die Cybersicherheit in der Telemedizin | ----- | ----- |  | 12 | 84.1 | NA 176-02-04 AA | Medizinische Informatik
ISO | Norm | ISO/DTS 9166 |  | Medizinische Informatik - Leitlinien für Fragebogensystemen zur Selbstbeurteilung | ----- | ----- |  | 47 | 229 | NA 176-02-02 AA | Medizinische Informatik
ISO | Entwurf | ISO/FDIS 14644-5 |  | Reinräume und zugehörige Reinraumbereiche - Teil 5: Betrieb | Vorgesehen als Ersatz für ISO 14644-5:2004-08;Ersatz für ISO/DIS 14644-5:2024-06 | ----- |  | 24 | 170.8 | NA 041-02-21 AA | Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
ISO | Fachbericht | ISO/TR 18965 | 2025-02-11 | Medical devices - Examples of the application of the risk management process to cardiac valve replacement and repair systems | ----- | ----- |  | 19 | 170.8 | NA 027-05-06 AA | Implantate und chirurgische Instrumente
ISO | Fachbericht | ISO/TR 23975 | 2025-01-08 | Traditionelle chinesische Medizin - Prioritätenliste einzelner pflanzlicher Arzneimittel für die Entwicklung von Standards | Ersatz für ISO/TR 23975:2019-11 | ----- |  | 97 | 285.9 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Spezifikation | ISO/TS 23541-2 | 2025-03-03 | Medizinische Informatik - Kategoriale Struktur zur Darstellung des 3D-Körperpositionssystems des Menschen - Teil 2: Bewegung des Körpers | ----- | ----- |  | 9 | 84.1 | NA 176-02-03 AA | Medizinische Informatik
ISO | Spezifikation | ISO/TS 6201 | 2025-02-14 | Medizinische Informatik - Rahmenkonzept für die personalisierte digitale Gesundheit | ----- | ----- |  | 15 | 126.8 | NA 176-02-02 AA | Medizinische Informatik
ISO | Spezifikation | ISO/TS 6268-1 | 2025-02-19 | Medizinische Informatik - Cybersicherheitsrahmen für Telemedizinumgebungen - Teil 1: Überblick und Konzept | ----- | ----- |  | 11 | 84.1 | NA 176-02-04 AA | Medizinische Informatik
ISO | Spezifikation | ISO/TS 81001-2-1 | 2025-01-10 | Sicherheit, Effektivität und Sicherheit von Gesundheitssoftware und Gesundheits-IT-Systemen - Teil 2-1: Verwendung von strukturierten Nachweisen zur Sicherheit und zum Schutz | ----- | ----- |  | 46 | 229 | NA 176-02-04 AA | Medizinische Informatik

## Q2-2025
Ebene | Art | Bezeichnung | Ausgabe | Titel | Ersatzvermerk | Änderungsvermerk | Einspruchsfrist | Seiten | Preis | Gremium | Themenfeld | weiteres Themenfeld
DIN | Entwurf | DIN 12042 | 2025-05-01 | Dekontaminationsduschen für Labor, Pharma und Industrie | ----- | ----- | 2025-06-11 | 12 | 81.6 | NA 055-02-03 AA | Labor und Diagnostik
DIN | Entwurf | DIN 12337 | 2025-07-01 | Laborgeräte aus Glas - Kristallisierschalen | Vorgesehen als Ersatz für DIN 12337:1970-05 und DIN 12338:1970-05 | Gegenüber DIN 12337:1970-05 und DIN 12338:1970-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Integration von DIN 12338 und somit Vereinigung beider Normen zu Kristallisierschalen zu einem Dokument; b) Aktualisierung der Normen auf den aktuellen technischen Stand, vor allem hinsichtlich der Werkstoffe; c) Norm redaktionell überarbeitet. | 2025-07-30 | 6 | 44.5 | NA 055-01-03 AA | Labor und Diagnostik
DIN | Entwurf | DIN 12918-1 | 2025-06-01 | Laboreinrichtungen - Laborarmaturen - Teil 1: Entnahmestellen für Wasser | Vorgesehen als Ersatz für DIN 12918-1:1999-05 | Gegenüber DIN 12918-1:1999-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Inhalt umfassend überarbeitet und dem aktuellen Stand der Technik angepasst; b) Überarbeitung der Bilder; c) redaktionelle Änderungen. | 2025-07-02 | 32 | 127 | NA 055-02-03 AA | Labor und Diagnostik
DIN | Norm | DIN 13260-2 | 2025-06-01 | Versorgungsanlagen für medizinische Gase - Teil 2: Maße und Zuordnung von Steckern und gasartspezifischen Verbindungsstellen für Entnahmestellen | Ersatz für DIN 13260-2:2013-09 | Gegenüber DIN 13260-2:2013-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Aufnahme von Steckern für Argon, Sauerstoff 93, Stickstoff, Luft und Stickstoff zum Betreiben chirurgischer Werkzeuge ohne Abluftrückführung; b) in Tabelle 1 streichen des als ''frei'' ausgewiesenen Steckers für Profil Nr. 3 mit den Maßen d<(Index)1> = 14 mm, d<(Index)2> = 11,5 mm und d<(Index)3> = 3,5 mm; c) Stecker für Sauerstoff/Druckluft ersatzlos gestrichen; d) Anpassung der Bemaßung an Geometrische Produktspezifikation (GPS) nach DIN EN ISO 1101, DIN EN ISO 8015 und alle Teile der Reihe DIN EN ISO 14405; e) Aufnahme des informativen Anhangs ''Begründung''; f) Aktualisierung der Verweisungen; g) redaktionelle Überarbeitung. | ----- | 15 | 90.6 | NA 176-05-04 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN 75079 | 2025-04-01 | Notarzt-Einsatzfahrzeuge (NEF) - Begriffe, Anforderungen, Prüfung | Ersatz für DIN 75079:2009-11 | Gegenüber DIN 75079:2009-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Anpassung der medizinischen Ausstattung an den aktuellen Stand der Technik und Wissenschaft (in Abgleich mit DIN EN 1789); b) Ausstattungstabellen grundsätzlich neu strukturiert und damit dem Aufbau von DIN EN 1789 folgend; c) Massen angepasst und in den Tabellen definiert; d) Rückmeldungen zum ersten Norm-Entwurf berücksichtigt (z. B. Anpassung der Ausrüstungstabellen); e) Überarbeitung der normativen Verweisungen sowie redaktionelle Überarbeitung. | ----- | 33 | 136.2 | NA 176-07-01 AA | Erste Hilfe und Rettungsdienst
DIN | Norm | DIN 91422 | 2025-06-01 | Anforderungen an Planung und Sicherheit im multifunktionalen technologisierten Arbeitsumfeld Operations-/Interventionsraum | Ersatz für DIN SPEC 91422:2020-06 | Gegenüber DIN SPEC 91422:2020-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) der Anwendungsbereich und der Titel wurden um den Interventionsraum ergänzt; b) Abschnitt 2 ''Normative Verweisungen'' aktualisiert; c) Literaturhinweise aktualisiert; d) Dokument redaktionell überarbeitet. | ----- | 39 | 151.2 | NA 176-01-08 AA | Qualitätsmanagement und allgemeine Aspekte
DIN | Entwurf | DIN EN 1422 | 2025-05-01 | Sterilisatoren für medizinische Zwecke - Ethylenoxid-Sterilisatoren - Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche und Englische Fassung prEN 1422:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN 1422:2014-08 | Gegenüber DIN EN 1422:2014-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Struktur des Haupttextes an die Struktur von ISO/TS 22421:2021 angepasst und mit den aktuellen Überarbeitungen von EN 17180 und EN 14180 harmonisiert; b) Verweisungen aktualisiert, einschließlich der Tabelle H.1 über Umweltaspekte und die Literaturhinweise; c) einige Begriffsdefinitionen hinzugefügt, die meisten Definitionen unter Bezugnahme auf EN ISO 11139:2018/A1:2024 angepasst; d) separater Abschnitt ''Schutzmaßnahmen'' eingeführt, um auf einzelne Abschnitte von EN IEC 61010-2-040:2021 verweisen zu können; e) neuer Anhang G, Zusätzliche Informationen über Schutzmaßnahmen, hinzugefügt; f) Anforderungen an das Steuerungs- und Überwachungssystem in einem neuen Abschnitt zusammengefasst und informative Abbildungen einschließlich einiger Erläuterungen in einem neuen Anhang F bereitgestellt; g) redaktionelle Überarbeitung des Dokuments. | 2025-06-18 | 254 | 296.5 | NA 176-03-04 AA | Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
DIN | Entwurf | DIN EN 16589-2 | 2025-05-01 | Lokale Absaugeinrichtungen im Labor - Gelenkabsaugarm - Teil 2: Inbetriebnahme und Vor-Ort-Prüfverfahren; Deutsche und Englische Fassung prEN 16589-2:2025 | ----- | ----- | 2025-05-28 | 47 | 117.9 | NA 055-02-01 AA | Labor und Diagnostik
DIN | Norm | DIN EN 60601-1 Berichtigung 1 | 2025-07-01 | Medizinische elektrische Geräte - Teil 1: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale (IEC 60601-1:2005 + Cor1:2006 + Cor2:2007 + A1:2012 + A1:2012/Cor1:2014 + A2:2020); Deutsche Fassung EN 60601-1:2006 + Cor.:2010 + A1:2013 + AC:2014 + A1:2013/AC:2014 + A12:2014 + A2:2021; Berichtigung 1 | ----- | ----- | ----- | 2 | 0 | DKE/UK 811.1 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN 60601-2-3 | 2025-07-01 | Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-3: Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von Kurzwellen-Therapiegeräten (IEC 60601-2-3:2012 + A1:2016 + AMD2:2022); Deutsche Fassung EN 60601-2-3:2015 + A1:2016 + A2:2024 | Ersatz für DIN EN 60601-2-3 (VDE 0750-2-3):2017-10Siehe Anwendungsbeginn | Gegenüber DIN EN 60601-2-3 (VDE 0750-2-3):2017-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Aktualisierung der Verweisung an die allgemeine Norm IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1:2005/AMD1:2012 und IEC 60601-1:2005/AMD2:2020, Medizinische elektrische Geräte – Teil 1: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale; b) Normative Verweisungen wurde ergänzt. | ----- | 33 | 77.18 | DKE/UK 812.2 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN 60601-2-6 | 2025-07-01 | Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-6: Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von Mikrowellen-Therapiegeräten (IEC 60601-2-6:2012 + A1:2016 + AMD2:2022); Deutsche Fassung EN 60601-2-6:2015 + A1:2016 + A2:2024 | Ersatz für DIN EN 60601-2-6 (VDE 0750-2-6):2017-10Siehe Anwendungsbeginn | Gegenüber DIN EN 60601-2-6 (VDE 0750-2-6):2017-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Aktualisierung der Verweisung an die allgemeine Norm IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1:2005/AMD1:2012 und IEC 60601-1:2005/AMD2:2020, Medizinische elektrische Geräte – Teil 1: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale; b) Normative Verweisungen wurden ergänzt; c) Abschnitt „Elektromagnetische Störungen – Anforderungen und Prüfungen“ wurde überarbeitet. | ----- | 31 | 74.04 | DKE/UK 812.2 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN IEC 60601-2-2 | 2025-06-01 | Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-2: Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von Hochfrequenz-Chirurgiegeräten und Hochfrequenz-Chirurgischem Zubehör (IEC 60601-2-2:2017 + AMD1:2023); Deutsche Fassung EN IEC 60601-2-2:2018 + A1:2024 | Ersatz für DIN EN IEC 60601-2-2 (VDE 0750-2-2):2018-12Siehe Anwendungsbeginn | Gegenüber DIN EN IEC 60601-2-2 (VDE 0750-2-2):2018-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Verbesserung und Ergänzung der Begriffsdefinitionen; b) zusätzliche Trennung der Anforderungen an HF-Chirurgiegeräte und HF-chirurgisches Zubehör; c) neue Anforderung, dass bei an Erwachsenen eingesetzten Neutralelektroden die Kontaktqualität zu überwachen ist; d) neue Anforderungen an Geräte, die über Hochstrombetrieb verfügen oder diesen nutzen. | ----- | 113 | 175.05 | DKE/UK 812.2 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN IEC 60601-2-21 Berichtigung 1 | 2025-07-01 | Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-21: Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von Säuglingswärmestrahlern (IEC 60601-2-21:2020 + AMD1:2023); Deutsche Fassung EN IEC 60601-2-21:2021 + A1:2023; Berichtigung 1 | ----- | ----- | ----- | 2 | 0 | DKE/UK 812.7 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN IEC 60601-2-33 | 2025-07-01 | Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-33: Besondere Festlegungen für die Sicherheit von Magnetresonanzgeräten für die medizinische Diagnostik (IEC 60601-2-33:2022 + ISH1:2023); Deutsche Fassung EN IEC 60601-2-33:2024 | Ersatz für DIN EN 60601-2-33 (VDE 0750-2-33):2017-11Siehe Anwendungsbeginn | Gegenüber DIN EN 60601-2-33 (VDE 0750-2-33):2017-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Anpassung an IEC 60601-1:2005 und ihre beiden Änderungen IEC 60601-1:2005/AMD1:2012 und IEC 60601-1:2005/AMD2:2020; b) Ergänzung von Sicherheitsanforderungen an die Magnet-Notabschalteinheit; c) Erläuterung der Schallschutzmaßnahmen für den Patienten und den MR-Arbeiter; d) Ergänzung der Geräuschemissionsangabe für die Exposition innerhalb des MR-Untersuchungsraums, um die arbeitsmedizinische Beurteilung durch die verantwortliche Organisation zu unterstützen; e) Ergänzung von Verfahren bezüglich der Einhaltung der Anforderungen an die thermische Sicherheit von HF-Spulen; f) Festlegungen für die HF-Anregung zur Anpassung an die Anforderungen an die Kennzeichnung von bedingt MR-sicheren MEDIZINPRODUKTEN; g) Erläuterung der Anforderungen an die Kennzeichnung von Zubehör als bedingt MR-sicher; h) Anpassung des statischen Magnetfeld-Grenzwertes für den B<(Index)0> Gefährdungsbereich an die Grenzwerte in anderen Normen für MEDIZINPRODUKTE (besonders Herzschrittmacher, ISO 14117), wodurch der neue Grenzwert 0,9 mT beträgt; i) verbesserte Beschreibung der magnetfeldbezogenen Diagramme im Technischen Kompatibilitätsdatenblatt (CTSS, en: Compatibility Technical Specification Sheet); j) die Vorgabe der Kompatibilitätssequenzen (im CTSS) zum Prüfen von Zusatzgeräten durch den MR-Hersteller wurde freigestellt, und es wird erwartet, dass sie in einer der nächsten Ausgaben gestrichen wird; k) ein getrennter Unterabschnitt mit Anforderungen an Dokumente für die Standortplanung, die Sicherheitsinformationen enthalten; l) Anforderungen an die Alarm(ierungs)funktion (Patient an Bediener); m) Einführung von MROC als verbindlich vorgeschriebene Funktion für 1,5‑T- und 3‑T-Systeme, um die Untersuchung von Patienten mit als bedingt MR-sicher gekennzeichneten MEDIZINPRODUKTEN zu unterstützen, sofern derartige Aufnahmen vom MR-Hersteller nicht ausdrücklich kontraindiziert sind; n) die Symbole für HF-Spulen in Tabelle 201.A.102 sind verbindlich geworden, und die bevorzugten und alternativen Bildzeichen wurden gegenüber der vorigen Ausgabe getauscht, so dass jetzt das farbige Zeichen bevorzugt wird; o) Bestimmung des B<(Index)1>-Streufeldes in 201.12.4.105.3.3 ausschließlich anhand von Berechnungen. | ----- | 168 | 215.91 | DKE/GK 813 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN IEC 60601-2-37 | 2025-06-01 | Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-37: Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von Ultraschallgeräten für die medizinische Diagnose und Überwachung (IEC 60601-2-37:2024); Deutsche Fassung EN IEC 60601-2-37:2024 | Ersatz für DIN EN 60601-2-37 (VDE 0750-2-37):2016-11Siehe Anwendungsbeginn | Gegenüber DIN EN 60601-2-37 (VDE 0750-2-37):2016-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) technische und redaktionelle Änderungen aufgrund der geänderten allgemeinen Norm IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1:2005/AMD1:2012 und IEC 60601-1:2005/AMD2:2020 und ihrer Ergänzungsnormen IEC 60601-1-xx; b) technische und redaktionelle Änderungen aufgrund der Überarbeitung der normativen Verweisungen; c) technische und redaktionelle Änderungen aufgrund von erheblichen Entwicklungen der Normen von TC 87 zu Ultraschalltechniken. Insbesondere wurde 201.11 über den Schutz vor übermäßigen Temperaturen und anderen Gefährdungen vollständig überarbeitet. | ----- | 70 | 123.69 | DKE/GK 813 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN IEC 60601-2-46 | 2025-04-01 | Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-46: Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von Operationstischen (IEC 60601-2-46:2023); Deutsche Fassung EN IEC 60601-2-46:2024 | Ersatz für DIN EN IEC 60601-2-46 (VDE 0750-2-46):2020-04Siehe Anwendungsbeginn | Gegenüber DIN EN IEC 60601-2-46 (VDE 0750-2-46):2020-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Anpassung an die zuletzt gültige Version der IEC 60601-1; b) Begriff 201.3.203 Operationstisch wurde erweitert auf Patientenlagerungseinrichtungen für diagnostische, interventionelle und therapeutische Verfahren. | ----- | 43 | 89.53 | DKE/UK 812.9 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN IEC 60601-2-54 | 2025-05-01 | Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-54: Besondere Festlegungen für die Sicherheit und die wesentlichen Leistungsmerkmale von Röntgeneinrichtungen für Radiographie und Radioskopie (IEC 60601-2-54:2022); Deutsche Fassung EN IEC 60601-2-54:2024 | Ersatz für DIN EN 60601-2-54 (VDE 0750-2-54):2020-03Siehe Anwendungsbeginn | Gegenüber DIN EN 60601-2-54 (VDE 0750-2-54):2020-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Änderung des Anwendungsbereichs der Norm – Röntgeneinrichtungen für direkte Radioskopie wurden entfernt; b) Klarstellung von Begriffen; c) Festlegung von Qualitätskontrollverfahren. | ----- | 106 | 166.36 | DKE/GK 813 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN IEC 60601-2-75 | 2025-04-01 | Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-75: Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von photodynamischen Therapie- und photodynamischen Diagnosegeräten (IEC 60601-2-75:2017 + AMD1:2023); Deutsche Fassung EN IEC 60601-2-75:2019 + A1:2024 | Ersatz für DIN EN IEC 60601-2-75 (VDE 0750-2-75):2020-10Siehe Anwendungsbeginn | Gegenüber DIN EN IEC 60601-2-75 (VDE 0750-2-75):2020-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Anpassungen der Begriffe und Verweisungen; b) Anpassungen und Aktualisierungen in Anhang AA und Anhang BB; c) vier zusätzliche Referenzen. | ----- | 49 | 100.6 | DKE/K 812 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN IEC 60601-2-91 | 2025-05-01 | Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-91: Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von Geräten zur nicht thermischen Plasmawundbehandlung (IEC 62D/2183/CDV:2024); Deutsche und Englische Fassung prEN IEC 60601-2-91:2024 | ----- | ----- | 2025-06-11 | 43 | 22.57 | DKE/UK 812.2 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN IEC 62387/AB | 2025-06-01 | Strahlenschutz-Messgeräte - Dosimetriesysteme mit integrierenden passiven Detektoren zur Personen-, Arbeitsplatz- und Umgebungsüberwachung auf Photonen- und Betastrahlung; Deutsche und Englische Fassung EN IEC 62387:2022/prAB:2025 | Vorgesehen als Änderung von DIN EN IEC 62387 (VDE 0492-3):2023-08 | ----- | 2025-07-09 | 11 | 10.43 | DKE/GK 852 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN IEC 80601-2-23 | 2025-06-01 | Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-23: Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von Geräten für die transkutane Partialdrucküberwachung (IEC 62D/2133/CDV:2024); Deutsche und Englische Fassung prEN IEC 80601-2-23:2024 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN 60601-2-23 (VDE 0750-2-23):2016-08 | Gegenüber DIN EN 60601-2-23 (VDE 0750-2-23):2016-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Erweiterung des Anwendungsbereiches um die Umgebung für den Notfalleinsatz und medizinische Versorgung in häuslicher Umgebung; b) Änderung der wesentlichen Leistungsmerkmale in Tabelle 201.101; c) Änderung der Anforderungen an den Schutz gegen das Eindringen von flüssigen oder festen Materialien; d) Ergänzung von Hauptbedienfunktionen e) Ergänzung von Anforderungen an das Alarmsystem-Protokoll. | 2025-07-23 | 84 | 41.72 | DKE/GUK 812.1 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN IEC 80601-2-49 | 2025-06-01 | Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-49: Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von multifunktionalen Patientenüberwachungsgeräten (IEC 80601-2-49:2018 + AMD1:2024); Deutsche Fassung EN IEC 80601-2-49:2019 + A1:2024 | Ersatz für DIN EN IEC 80601-2-49 (VDE 0750-2-49):2020-10Siehe Anwendungsbeginn | Gegenüber DIN EN IEC 80601-2-49 (VDE 0750-2-49):2020-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Aktualisierung der Verweisung an die allgemeine Norm IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1:2005/AMD1:2012 und IEC 60601-1:2005/AMD2:2020, Medizinische elektrische Geräte - Teil 1: Allgemeine Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale; b) normative Verweisungen wurden aktualisiert; c) Verweisungen im Abschnitt „Begriffe“ wurden angepasst; d) Abschnitt „NICHT-SELBSTHALTENDE und SELBSTHALTENDE ALARMSIGNALE“ wurde überarbeitet; e) Abschnitt „ALARMSYSTEM-Protokoll“ wurde überarbeitet. | ----- | 53 | 105.73 | DKE/GUK 812.1 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN IEC 80601-2-78 | 2025-05-01 | Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-78: Besondere Festlegungen an die Sicherheit, einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von medizinischen Robotern zur Rehabilitation, Beurteilung, Kompensation oder Linderung (IEC 80601-2-78:2019 + AMD1:2024); Deutsche Fassung EN IEC 80601-2-78:2020 + A1:2024 | Ersatz für DIN EN IEC 80601-2-78 (VDE 0750-2-78):2021-05Siehe Anwendungsbeginn | Gegenüber DIN EN IEC 80601-2-78 (VDE 0750-2-78):2021-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Aktualisierung der normativen Verweisungen und Referenzen. | ----- | 103 | 162.14 | DKE/K 812 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 10322 | 2025-04-01 | Augenoptik - Einseitig fertige Brillenglasblanks (ISO/DIS 10332:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 10332:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 10322-1:2016-10 und DIN EN ISO 10322-2:2016-08 | Gegenüber DIN EN ISO 10322-1:2016-10 und DIN EN ISO 10322-2:2016-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) beide Teile (DIN EN ISO 10322-1 und DIN EN ISO 10322-2) kombiniert; b) Brillenglasblanks wurden nach der Art der fertigen Oberfläche und nicht nach ihrem Verwendungszweck klassifiziert, da Brillenglasblanks, die als Einstärkenglasblanks bezeichnet wurden, unter Verwendung der Freiformtechnik zur Herstellung von multifokalen oder leistungsvariablen Oberflächen verwendet werden können; c) in 5.1 ein Querverweis auf die Anforderungen nach ISO 14889 aufgenommen; d) Beschreibung der Brillenglasblankdurchmesser wurde geändert, wobei der effektive Durchmesser jetzt als tatsächlicher Durchmesser bezeichnet wird und unterschiedliche Toleranzen gelten; e) Text über die Messung der Additions- oder Variationsleistung an den Text in ISO 8980-1 und ISO 8980-2 angepasst, wo dies angebracht ist; f) redaktionelle Überarbeitung des Dokuments. | 2025-05-14 | 42 | 117.9 | NA 027-01-08-02 AK | Augenoptik und Ophthalmologie | Hilfsmittel
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 10477 | 2025-04-01 | Zahnheilkunde - Polymerbasierte Kronen- und Verblendwerkstoffe (ISO/DIS 10477:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 10477:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 10477:2021-02 | Gegenüber DIN EN ISO 10477:2021-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Hinzufügung von gedruckten Materialien in Abschnitt 4 als Typ 2 Klasse 3; b) Hinzufügung von gefrästen Materialien in Abschnitt 4 als Typ 4. | 2025-04-30 | 66 | 144 | NA 014-00-02 AA | Zahnheilkunde
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 10524-3 | 2025-04-01 | Druckminderer zur Verwendung mit medizinischen Gasen - Teil 3: Druckminderer in Flaschenventilen (ISO/DIS 10524-3:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 10524-3:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 10524-3:2019-08 | Gegenüber DIN EN ISO 10524-3:2019-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Neugestaltung der Struktur des Dokuments; b) Anpassung an die Anforderungen von ISO 10297:2024, Gas cylinders - Cylinder valves - Specification and type testing; c) Angleichung der Begriffe an ISO 10297 und ISO 15002; d) neue Anforderung bezüglich der potenziellen Kontamination des Gaswegs; e) neue Anforderung bezüglich Reinigung und Desinfektion; f) Definition von drei Temperaturbereichen; g) Verweisungen auf Farbkodierung wurden entfernt; h) spezifische Anforderungen für VIPR, die Luft oder Stickstoff zum Betreiben chirurgischer Werkzeuge liefern sollen, wurden in einen normativen Anhang verschoben; i) neuer informativer Anhang zur Qualifizierung eines VIPR für den Einsatz in einem Luftrettungsfahrzeug oder Rettungswagen; j) neuer informativer Anhang zur Prüfung des Zündverhaltens (ASTM G175 24); k) Dokument redaktionell überarbeitet. | 2025-04-30 | 124 | 202.8 | NA 176-05-04 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 10993-11 | 2025-05-01 | Biologische Beurteilung von Medizinprodukten - Teil 11: Prüfungen auf systemische Toxizität (ISO/DIS 10993-11:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 10993-11:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 10993-11:2018-09 | Gegenüber DIN EN ISO 10993-11:2018-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Hervorheben der Risikobewertung auf der Grundlage verfügbarer Daten als erster Schritt; b) Hinzufügen von Kaninchen zu Tabelle 1 für Gruppengrößen; c) Bereitstellung von Leitlinien zur Übertreibung der Humandosis für Toxizitätsstudien; d) Bereitstellung zusätzlicher Beispiele für klinische Symptome und Beobachtungen in Anhang C; e) Präzisierung der Studiendauer für die in Anhang H beschriebenen Studien; f) Aktualisierung der Literaturhinweise. | 2025-06-04 | 96 | 172.9 | NA 027-07-12 AA | Biologische und klinische Beurteilung von Medizinprodukten
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 10993-3 | 2025-05-01 | Biologische Beurteilung von Medizinprodukten - Teil 3: Bewertung der Genotoxizität, Karzinogenität, Reproduktionstoxizität und Entwicklungstoxizität (ISO/DIS 10993-3:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 10993-3:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 10993-3:2015-02 | Gegenüber DIN EN ISO 10993-3:2015-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Streichen des Anhangs über die Zelltransformation; b) Umstrukturierung des Anhangs A über Leitlinien für die Auswahl eines geeigneten Verfahrens zur Vorbereitung von Testproben für Genotoxizitätsprüfungen; c) Hinzufügen von Anhangs C über In vivo-Karzinogenitätsprüfungen; d) Hinzufügen von Anhang D über die Bewertung der Genotoxizität von Nanomaterialien; e) Erweiterung des Anhangs B über Genotoxizitätstestmethoden; f) Hinzufügen von Anhang E über die Rezeptur für S9-Mischungen; g) Hinzufügen von Anhang G über die Bewertung der Reproduktions- und Entwicklungstoxizität; h) Aktualisierung der normativen Verweisungen und der Literaturhinweise. | 2025-05-28 | 107 | 180.8 | NA 027-07-12 AA | Biologische und klinische Beurteilung von Medizinprodukten
DIN | Norm | DIN EN ISO 10993-5/A11 | 2025-05-01 | Biologische Beurteilung von Medizinprodukten - Teil 5: Prüfungen auf In-vitro-Zytotoxizität (ISO 10993-5:2009); Deutsche Fassung EN ISO 10993-5:2009/A11:2025 | Änderung von DIN EN ISO 10993-5:2009-10 | ----- | ----- | 11 | 72.4 | NA 027-07-12 AA | Biologische und klinische Beurteilung von Medizinprodukten
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 11197 | 2025-05-01 | Medizinische Versorgungseinheiten (ISO/DIS 11197:2024); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 11197:2024 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 11197 (VDE 0750-211):2020-05 | Gegenüber DIN EN ISO 11197 (VDE 0750-211):2020-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) redaktionelle Überarbeitung; b) Änderungen bezüglich des Übergangs temporärer Gesundheitseinrichtungen zu fest angeschlossenen Einrichtungen; c) Aufnahme von Anforderungen, die die Verwendung von antistatischen Schläuchen innerhalb medizinischer Versorgungseinheiten festlegen; d) Aufnahme von Anforderungen infolge einer Bewertung der Diskrepanz im Anwendungsbereich im Vergleich zu IEC 60601-1:2005+A1:2012. | 2025-06-04 | 82 | 41.72 | DKE/UK 812.8 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN ISO 11199-2 | 2025-04-01 | Technische Hilfen zum Gehen für beidarmige Handhabung - Anforderungen und Prüfverfahren - Teil 2: Rollatoren (ISO 11199-2:2021 + Amd 1:2024); Deutsche Fassung EN ISO 11199-2:2021 + A1:2024 | Ersatz für DIN EN ISO 11199-2:2021-11 | Gegenüber DIN EN ISO 11199-2:2021-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Überarbeitung von 6.5; b) redaktionelle Überarbeitung des Dokuments. | ----- | 46 | 157.9 | NA 176-06-05 AA | Hilfsmittel
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 11979-1 | 2025-05-01 | Ophthalmische Implantate - Intraokularlinsen - Teil 1: Vokabular (ISO/DIS 11979-1:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 11979-1:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 11979-1:2019-05;Ersatz für E DIN EN ISO 11979-1:2024-10 | Gegenüber DIN EN ISO 11979-1:2019-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Definitionen von nicht-akkommodativen Hinterkammerlinsen mit ''simultanem Sehbereich'' (SVIOL), die die Untertypen der MIOL (Multifocal), EDF (Extended Depth of Focus) und FVR (Full Visual Range) IOLs umfassen; b) Definitionen von Eigenschaften im Zusammenhang mit SVIOLs. | 2025-06-04 | 31 | 99.6 | NA 027-01-20 AA | Augenoptik und Ophthalmologie
DIN | Norm | DIN EN ISO 11979-2 | 2025-04-01 | Ophthalmische Implantate - Intraokularlinsen - Teil 2: Optische Eigenschaften und Prüfverfahren (ISO 11979-2:2024); Deutsche Fassung EN ISO 11979-2:2024 | Ersatz für DIN EN ISO 11979-2:2014-12 | Gegenüber DIN EN ISO 11979-2:2014-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) eine neue Kategorie Intraokularlinsen für simultanes Sehen (SVIOL, en: simultaneous vision intraocular lenses) wurde für nicht akkommodierende Linsen aufgenommen, die simultanes Sehen in unterschiedlichen Abständen ermöglichen. Sie umfasst multifokale IOL (MIOL), IOL mit erweiterter Schärfentiefe (EDF, en: extended depth of focus) und IOL mit vollem Sehbereich (FVR, en: full visual range); b) die Abschnitte zum Brechwert, zur Abbildungsqualität und zur Charakterisierung sowie die Anhänge wurden geändert und enthalten nunmehr die Anforderungen an SVIOL; c) die entsprechenden Einheiten von mm−1 und Grad−1 wurden für lineare und winklige Ortsfrequenzen nach ISO 9334 übernommen; d) das Auflösungsvermögen und der zugehörige Anhang wurden aufgrund von Fortschritten bei den optischen Ausführungen und der Verfügbarkeit von Messverfahren für die Abbildungsqualität der Modulationsübertragungsfunktion (MTF, en: modulation transfer function) aus diesem Dokument gestrichen; e) es wurde ein neuer Anhang C mit den Anforderungen an alle IOL-Kategorien hinzugefügt; f) die Beschreibung der Cut-off-Wellenlänge wurde präzisiert; g) zu den Literaturhinweisen wurden Einträge hinzugefügt. | ----- | 35 | 136.2 | NA 027-01-20 AA | Augenoptik und Ophthalmologie
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 11979-4 | 2025-06-01 | Ophthalmische Implantate - Intraokularlinsen - Teil 4: Etikettierung und Information (ISO/DIS 11979-4:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 11979-4:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 11979-4:2013-01;Ersatz für E DIN EN ISO 11979-4:2024-10 | Gegenüber DIN EN ISO 11979-4:2013-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) normative Verweisungen aktualisiert, auslaufende Normen entfernt oder ersetzt; b) Tabelle 1 um zusätzliche Informationen ergänzt, die auf der Verpackung angegeben werden müssen, z. B. das Verfallsdatum auf der Primärverpackung; c) die Gebrauchsanweisung wurde um die Mindestanforderungen an die Gerätebeschreibung erweitert einschließlich der Abkürzungen für die jeweilige IOL-Kategorie nach ISO 11979-7:2024; d) die Informationen können elektronisch bereitgestellt werden, wenn die nationalen Vorschriften dies zulassen; e) redaktionelle Überarbeitung. | 2025-07-02 | 29 | 99.6 | NA 027-01-20 AA | Augenoptik und Ophthalmologie
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 11986 | 2025-05-01 | Augenoptik - Kontaktlinsen und Kontaktlinsenpflegemittel - Bestimmung der Aufnahme und Wiederfreisetzung von Konservierungsmitteln (ISO/DIS 11986:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 11986:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 11986:2018-04 | Gegenüber DIN EN ISO 11986:2018-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) redaktionelle Aktualisierung des gesamten Dokuments; b) Anwendungsbereich ergänzt, um die Umstände zu präzisieren, unter denen die Prüfmethode für die Entwicklungsphase neuer oder modifizierter Kontaktlinsenmaterialien oder neuer Kontaktlinsenpflegemitttel anzuwenden ist. | 2025-06-11 | 26 | 90.6 | NA 027-01-08-04 AK | Augenoptik und Ophthalmologie | Hilfsmittel
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 11987 | 2025-05-01 | Augenoptik - Kontaktlinsen - Bestimmung der Lagerdauer (ISO/DIS 11987:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 11987:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 11987:2012-11 | Gegenüber DIN EN ISO 11987:2012-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) redaktionelle Aktualisierung des gesamten Dokuments; b) Abschnitt 4 wurde ergänzt, um die Umstände, unter denen die Prüfmethode anzuwenden ist, zu präzisieren. | 2025-06-11 | 27 | 90.6 | NA 027-01-08-04 AK | Augenoptik und Ophthalmologie | Hilfsmittel
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 12052 | 2025-04-01 | Medizinische Informatik - Digitale Bildverarbeitung und Kommunikation in der Medizin (DICOM) inklusive Workflow und Datenmanagement (ISO/DIS 12052:2025); Englische Fassung prEN ISO 12052:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 12052:2017-12 | Gegenüber DIN EN ISO 12052:2017-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Aktualisierung von Abschnitt 3, um zwei Begriffe hinzuzufügen; b) Aktualisierungen von 6.10 zur Klärung der Beziehung zwischen DICOM-Medienaustausch und Datensatzspezifikationen in Bild 3; c) Aktualisierungen von 6.21 zur Beschreibung und Bezugnahme auf PS3.21 für die Transformation zwischen DICOM und NCI AIM; d) Aktualisierungen von 6.22 zur Beschreibung und Bezugnahme auf PS3.22 für die Echtzeitkommunikation von DICOM-Inhalten; e) Aktualisierungen in Abschnitt 7, um klarzustellen, dass Verweise auf Konformitätseinheiten anstelle eines Konformitätserklärungsdokuments für ein Produkt nicht zulässig sind; f) die Norm wurde redaktionell überarbeitet. | 2025-05-14 | 30 | 127 | NA 176-02-02 AA | Medizinische Informatik
DIN | Norm | DIN EN ISO 13402 | 2025-07-01 | Chirurgische und zahnärztliche Handinstrumente - Bestimmung der Beständigkeit gegenüber Sterilisation, Korrosion und Wärmebehandlung (ISO 13402:2025); Deutsche Fassung EN ISO 13402:2025 | Ersatz für DIN EN ISO 13402:2001-02 | Gegenüber DIN EN ISO 13402:2001-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Dokument umstrukturiert; b) Abschnitt 2 aktualisiert; c) Abschnitt 3 ergänzt; d) Abschnitt 4 mit einer Übersichtstabelle der Prüfverfahren ergänzt; e) Abschnitt 5 ergänzt; f) Anhang A bis Anhang H mit Prüfverfahren ergänzt. | ----- | 29 | 127 | NA 027-05-01 AA | Implantate und chirurgische Instrumente
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 13504 | 2025-06-01 | Zahnheilkunde - Allgemeine Anforderungen an bei der Implantation verwendete Instrumente und Zubehör (ISO/DIS 13504.2:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 13504:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 13504:2012-10;Ersatz für E DIN EN ISO 13504:2024-07 | Gegenüber DIN EN ISO 13504:2012-10, wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) normative Verweisungen aktualisiert; b) Begriff 3.1 sowie die Begriffe 3.3.2, 3.3.3 und 3.3.4 gestrichen; c) Abschnitt 7 ''Auswahl von Werkstoffen'' so überarbeitet, dass die Verwendung von Werkstoffen in Übereinstimmung mit Anhang A erfolgt; d) in 10.3 ''Informationen zur Wiederaufbereitung'' die Angaben zur Wiederaufbereitung angepasst; e) Tabelle A.1, Tabelle A.2 und Tabelle A.3 zu austenitischen, martensitischen und aushärtbaren nichtrostenden Stählen gestrichen und durch eine Verweisung auf ISO 21850-1 ersetzt; f) Anhang B ''Querverweise auf Stahlsorten, die in internationalen, regionalen oder nationalen Normen festgelegt sind'' gestrichen, da diese Angaben in ISO 21850-1 enthalten sind; g) Literaturhinweise aktualisiert; h) Dokument technisch und redaktionell überarbeitet. | 2025-07-02 | 35 | 109.3 | NA 014-00-04 AA | Zahnheilkunde
DIN | Norm | DIN EN ISO 15004-2 | 2025-06-01 | Ophthalmische Instrumente - Grundlegende Anforderungen und Prüfverfahren - Teil 2: Schutz gegen Gefährdung durch Licht (ISO 15004-2:2024); Deutsche Fassung EN ISO 15004-2:2024 | Ersatz für DIN EN ISO 15004-2:2007-06 | Gegenüber DIN EN ISO 15004-2:2007-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Begriffe und Definitionen umfassen jetzt Instrumente mit Dosisbegrenzung und Instrumente mit Zeitbegrenzung; b) die Grenzwerte und empfohlene Werte für eine sichere Exposition sind jetzt in vier Tabellen (Tabelle 2 bis Tabelle 5) enthalten und die entsprechenden Messbedingungen in einer begleitenden Tabelle (Tabelle 6); c) eine Reihe von Expositionsgrenzwerten der Gruppe 1 und Werte für die empfohlene maximale Exposition (RME) der Gruppe 2 aktualisiert, um den neuesten Forschungsergebnissen und einschlägigen Normen zu entsprechen; d) die Sprache im gesamten Dokument präzisiert und vereinfacht, und ein Flussdiagramm als Leitfaden hinzugefügt, um die Norm für Erstanwender leichter zugänglich zu machen; e) Abschnitte und zugehörige Expositionsgrenzwerte für langfristige, täglich wiederholte Expositionen hinzugefügt, wie sie z. B. bei der extensiven Nutzung von kopfgetragenen Displays durch Menschen mit Sehbehinderungen auftreten können; f) Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die für bestimmte Geräte geltenden Expositionsgrenzwerte und RME-Werte für Endnutzer leicht zugänglich sind; g) redaktionelle Überarbeitung des Dokuments. | ----- | 75 | 216.9 | NA 027-01-08-06 AK | Augenoptik und Ophthalmologie
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 15747 | 2025-06-01 | Kunststoffbehältnisse für intravenöse Injektionen (ISO/DIS 15747:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 15747:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 15747:2019-07 | Gegenüber DIN EN ISO 15747:2019-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) der Begriff ''Kanüle'' im gesamten Dokument durch den besser geeigneten Begriff ''Nadel'' ersetzt; gemäß Verständnis sind Kanülen flexibel, während Nadeln, wie die in Abschnitt A.10 geforderten 23G-Nadeln, sowie andere so genannte ''Transfernadeln/-geräte'', die zum Einbringen von Medikamenten über eine Injektionsstelle verwendet werden, unabhängig davon, ob sie scharf oder stumpf sind, starr sein müssen, um die Injektionsstelle zu durchstechen, und üblicherweise aus rostfreiem Stahl oder geformtem thermoplastischem Kunststoff; b) Angleichung des einleitenden Textes von 5.1, 5.2 und 5.3, um den normativen Charakter der einleitenden Abschnitte A.1, A.2, B.1 und C.1 hervorzuheben, da sie wichtige Informationen für die ordnungsgemäße Durchführung der Prüfungen enthalten; diese Abschnitte wurden nicht direkt durch eine Anforderung aufgerufen, da sie keine Prüfverfahren in Bezug auf diese Anforderungen beschreiben; c) die Verwendung der Begriffe ''Verfahren'' und ''Methode'' geklärt: ''Methode'' wird nun als Methode zur Durchführung eines Tests verwendet, während ''Verfahren'' einen Prozess bezeichnet, um einen bestimmten Zustand zu erreichen (z. B. Denkprozess oder Arbeitsprozess); d) Hinzufügung eines neuen Anhang E ''Begründung, Leitlinien und Entwicklungsgang der Norm'', um Erläuterungen zur Geschichte der Entwicklung der Norm zu geben und die verschiedenen Argumente, die im ISO/TC 76 während der Erarbeitung des Dokuments diskutiert wurden, zusammenzufassen; e) Hinzufügung eines neuen Anhang F ''Nachhaltigkeit'' und eines neuen Anhang G ''Attributprüfung''; f) Hinzufügung von Verweisen auf Arzneibücher in Bezug auf chemische Anforderungen in 4.2.1 und 4.2.2; g) redaktionelle Überarbeitung des Dokuments. | 2025-07-02 | 56 | 136.2 | NA 176-04-03 AA | Labor und Diagnostik | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN ISO 15883-1 | 2025-07-01 | Reinigungs-Desinfektionsgeräte - Teil 1: Allgemeine Anforderungen, Begriffe und Prüfverfahren (ISO 15883-1:2024); Deutsche Fassung EN ISO 15883-1:2025 | Ersatz für DIN EN ISO 15883-1:2014-10 | Gegenüber DIN EN ISO 15883-1:2014-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Angleichung der Begriffe und Definitionen an DIN EN ISO 11139:2024-06; b) Hinzufügung von Anforderungen an den/die Beladungsträger; c) Klärung der Anforderungen an die Wasserqualität; d) Ausarbeitung der Prüfung der Trockenheit für Außen- und Innenflächen von Beladungsteilen (siehe 6.12); e) Löschung des vorherigen Anhang C, Prüfmethoden zum Nachweis und zur Bewertung von eiweißartiger Restverschmutzung, welcher nun in DIN EN ISO 15883-5:2021-11 eingefügt wurde; f) Umbenennung des vorherigen Anhangs D, Mikrobiologisches Rückgewinnungsmedium zur Bestimmung der bakteriellen Kontamination von Wasser, zu Anhang C; g) Erhöhung der minimalen Temperaturgrenze für die thermische Desinfektion und Berechnung der A<(Index)0>-Werte von 65 °C auf 70 °C; h) Überarbeitung der Literaturhinweise; i) redaktionelle Überarbeitung. | ----- | 104 | 253.1 | NA 176-03-01 AA | Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
DIN | Norm | DIN EN ISO 15883-2 | 2025-07-01 | Reinigungs-Desinfektionsgeräte - Teil 2: Anforderungen und Prüfverfahren von Reinigungs-Desinfektionsgeräten mit thermischer Desinfektion für kritische und semikritische Medizinprodukte (ISO 15883-2:2024); Deutsche Fassung EN ISO 15883-2:2025 | Ersatz für DIN EN ISO 15883-2:2009-09 | Gegenüber DIN EN ISO 15883-2:2009-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Änderung des Titels, um der Anwendung auf kritische und semikritische Medizinprodukte Rechnung zu tragen; b) Hinzufügung neuer Begriffe zur Definition von kritischen und semikritischen Medizinprodukten sowie von unkritischen Geräten; c) Angleichung weiterer Begriffe an DIN EN ISO 11139:2024-06; d) Überarbeitung von Querverweisungen auf relevante Abschnitte in DIN EN ISO 15883-1:2025-07 und DIN EN ISO 15883-5:2021-11; e) Verringerung des Höchstwertes des Reinigungstemperaturbandes auf +5 °C; f) Hinzufügung eines Abschnitts zur Wasserbeschaffenheit (siehe 4.5); g) Klarstellung der Anforderungen an Hohlraumprodukte und kraftbetriebene Ausrüstungen (siehe 5.1); h) Hinzufügung eines informativen Anhangs B mit Leitlinien für die Zuordnung eines Medizinprodukts zu einer Produktfamilie für Reinigungs- und Thermodesinfektionsverfahren; i) Überarbeitung der Literaturhinweise. | ----- | 32 | 127 | NA 176-03-01 AA | Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
DIN | Norm | DIN EN ISO 15883-3 | 2025-07-01 | Reinigungs-Desinfektionsgeräte - Teil 3: Anforderungen an und Prüfverfahren für Reinigungs-Desinfektionsgeräte mit thermischer Desinfektion für Behälter für menschliche Ausscheidungen (ISO 15883-3:2024); Deutsche Fassung EN ISO 15883-3:2025 | Ersatz für DIN EN ISO 15883-3:2009-09 | Gegenüber DIN EN ISO 15883-3:2009-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Überarbeitung von Querverweisungen auf relevante Abschnitte in DIN EN ISO 15883-1:2025-07 und DIN EN ISO 15883-5:2021-11; b) Angleichung von Begriffen an DIN EN ISO 11139:2024-06; c) Hinzufügung von 4.1.2 mit einer Liste von Ausnahmen bezüglich der Anforderungen von DIN EN ISO 15883-5:2021-11; d) Angleichung von Text in Abschnitten zur Reinigung und Desinfektion an überarbeitete Abschnitte von DIN EN ISO 15883-2; e) Hinzufügung von ''Spülung'' aus vormals 4.6 zu 4.4 und 4.5; f) Hinzufügung von 4.7; g) Überarbeitung der Literaturhinweise. | ----- | 28 | 117.9 | NA 176-03-01 AA | Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 16571/A1 | 2025-06-01 | Rauchgasabsaugsysteme für Medizinprodukte - Änderung 1 (ISO 16571:2024/DAM 1:2025); Deutsche und Englische Fassung EN ISO 16571:2024/prA1:2025 | Vorgesehen als Änderung von DIN EN ISO 16571:2024-09 | ----- | 2025-07-16 | 7 | 44.5 | NA 176-05-04 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 16791 | 2025-05-01 | Medizinische Informatik - Anforderungen für internationale maschinenlesbare Kodierungen von Identifikatoren für Arzneimittelpackungen (ISO/DIS 16791:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 16791:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN CEN ISO/TS 16791:2021-02 | Gegenüber DIN CEN ISO/TS 16791:2021-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Technische Spezifikation in eine Norm überführt; b) Begriff 3.1.11 zur elektronischen Produktinformation (ePI) aufgenommen; c) 5.5.1 durch Verweisung auf ePI angepasst; d) Anhang F ''Zugang zu elektronischen Produktinformationen (ePI) durch Scannen des eindeutigen Identifikators der Lieferkette'' aufgenommen; e) Literaturhinweise aktualisiert; f) Dokument redaktionell überarbeitet. | 2025-05-28 | 94 | 165.7 | NA 176-02-03 AA | Medizinische Informatik
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 18369-1 | 2025-06-01 | Augenoptik - Kontaktlinsen - Teil 1: Begriffe, Einteilung von Kontaktlinsenmaterialien und Empfehlungen für die Schreibweise von Kontaktlinsenspezifikationen (ISO/DIS 18369-1:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 18369-1:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 18369-1:2018-04 | Gegenüber DIN EN ISO 18369-1:2018-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Hinzufügung von sechs neuen Definitionen in Bezug auf sklerale Kontaktlinsen; b) Erweiterung von Anhang A um repräsentative Beispiele für Spezifikationen von skleralen Kontaktlinsen unterschiedlicher Komplexität; c) redaktionelle Überarbeitung des Dokuments. | 2025-07-16 | 161 | 239.1 | NA 027-01-08-04 AK | Augenoptik und Ophthalmologie | Hilfsmittel
DIN | Norm | DIN EN ISO 18589-3 | 2025-04-01 | Ermittlung der Radioaktivität in der Umwelt - Erdboden - Teil 3: Messung von Gammastrahlen emittierenden Radionukliden mittels Gammaspektrometrie (ISO 18589-3:2023, korrigierte Fassung 2024-08); Deutsche Fassung EN ISO 18589-3:2024 | Ersatz für DIN EN ISO 18589-3 (VDE 0493-4-5893):2024-08 | Gegenüber DIN EN ISO 18589-3 (VDE 0493-4-5893):2024-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Gleichung (B.8) und Gleichung (B.10) wurden korrigiert. | ----- | 47 | 95.25 | DKE/GK 851 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 18739 | 2025-05-01 | Zahnheilkunde - Begriffe der Prozesskette für CAD/CAM-Systeme (ISO/DIS 18739:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 18739:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 18739:2016-11 | Gegenüber DIN EN ISO 18739:2016-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Begriffe, die in der Prozesskette verwendet werden und die in den vom Technischen Komitee ISO/TC 106, Unterkomitee SC 9, erstellten ISO-Dokumenten enthalten sind, hinzugefügt; b) neue Begriffe, die in der Prozesskette verwendet werden, hinzugefügt; c) in der Quelle enthaltene Informationen aktualisiert; d) redaktionelle Überarbeitung des Dokuments. | 2025-05-28 | 48 | 117.9 | NA 014-00-06 AA | Zahnheilkunde
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 19211 | 2025-04-01 | Anästhesie- und Beatmungsgeräte - Sauerstoff-Absperrvorrichtungen gegen Feuer für die Anwendung bei der Sauerstofftherapie (ISO 19211:2024); Deutsche Fassung EN ISO 19211:2025 | ----- | ----- | 2025-05-21 | 42 | 109.3 | NA 176-05-05 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 1942/A1 | 2025-04-01 | Zahnheilkunde - Vokabular - Änderung 1 (ISO 1942:2020/DAM 1:2025); Deutsche und Englische Fassung EN ISO 1942:2020/prA1:2025 | Vorgesehen als Änderung von DIN EN ISO 1942:2021-02 | ----- | 2025-05-07 | 7 | 44.5 | NA 014-00-03 AA | Zahnheilkunde
DIN | Norm | DIN EN ISO 20342-1 | 2025-06-01 | Hilfsmittel für die Gewebeintegrität im Liegen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen (ISO 20342-1:2022); Deutsche Fassung EN ISO 20342-1:2022 | Ersatz für DIN EN ISO 20342-1 (VDE 0750-2-52-1):2020-03Siehe Anwendungsbeginn | Gegenüber DIN EN ISO 20342-1 (VDE 0750-2-52-1):2020-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) der Anwendungsbereich wurde präzisiert; b) Abschnitt 2 wurde aktualisiert; c) Abschnitt 3 wurde aktualisiert; d) Unterabschnitt 7.3 über V-förmige Öffnungen wurde geändert; e) Unterabschnitt 7.7 und Tabelle 4 wurden geändert (bezüglich der Oberflächentemperatur); f) die Literaturhinweise wurden aktualisiert. | ----- | 55 | 105.73 | DKE/UK 812.9 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN ISO 20553 | 2025-05-01 | Strahlenschutz - Überwachung von beruflich strahlenexponierten Personen, bei denen ein Risiko der Kontamination mit radioaktiven Stoffen besteht (ISO 20553:2025); Deutsche Fassung EN ISO 20553:2025 | Ersatz für DIN EN ISO 20553:2020-06 | Gegenüber DIN EN ISO 20553:2020-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Hinzufügen von Anhang A; b) Hinzufügen von Anhang B; c) Norm redaktionell überarbeitet. | ----- | 43 | 151.2 | NA 080-00-03 AA | Radiologie
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 21243 | 2025-07-01 | Strahlenschutz - Leistungskriterien für Laboratorien, die zytogenetische Triage zur Beurteilung von Massenunfällen in radiologischen oder nuklearen Notfällen - Allgemeine Grundsätze und Anwendung für dizentrisches Prüfverfahren (ISO 21243:2022); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 21243:2025 | ----- | ----- | 2025-08-13 | 50 | 117.9 | NA 080-00-01 AA | Radiologie
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 22367 | 2025-05-01 | Medizinische Laboratorien - Anwendung des Risikomanagements auf medizinische Laboratorien (ISO/DIS 22367:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 22367:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 22367:2020-09 | Gegenüber DIN EN ISO 22367:2020-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) die Anwendung des Risikomanagements auf Prozesse wurde hervorgehoben; b) reaktives und proaktives Risikomanagement wurde diskutiert, unterschieden und illustriert; c) der Inhalt stimmt so weit wie möglich mit den Anforderungen an das Risikomanagement in ISO 15189:2022 überein; d) der Bezug zur ISO 15189:2022 ist in Anhang A dargestellt, in dem Abbildung A.1 ein Flussdiagramm für das dieser Norm zugrunde liegende Qualitätsmanagementsystem zeigt; e) Anhang I.5 wurde leicht geändert, um zu betonen, dass Risiken in den meisten Fällen eine Nutzen-Risiko-Bewertung erfordern, um die Akzeptanz des Risikos zu bestimmen; f) redaktionelle Überarbeitung. | 2025-06-18 | 194 | 277.1 | NA 176-08-08 AA | Labor und Diagnostik | Qualitätsmanagement und allgemeine Aspekte
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 22532 | 2025-04-01 | Medizinische Informatik - Identifikation von Arzneimitteln - Kernvokabular (Begriffe und Definitionen) für die IDMP-Normen (ISO/DIS 22532:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 22532:2025 | ----- | ----- | 2025-04-30 | 78 | 151.2 | NA 176-02-03 AA | Medizinische Informatik
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 23402-1 | 2025-04-01 | Zahnheilkunde - Tragbare dentale Ausrüstung zur Anwendung in nicht-dauerhaften Gesundheitseinrichtungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen (ISO/DIS 23402-1:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 23402-1:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 23402-1:2021-01 | Gegenüber DIN EN ISO 23402-1:2021-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Aktualisierung von 5.2.7, 5.2.8 und 5.2.9 um Anforderungen für sowohl tragbare dentale Ausrüstung, die für begrenzte Außenexposition und begrenzte Tragedistanz klassifiziert ist, als auch für Ausrüstung, die für raue Außenexposition und ausgedehnte Tragedistanz klassifiziert ist, festzulegen; b) Ergänzung von 5.5.4, Fremdkörper und Flüssigkeitseintritt; c) Ergänzung von e) und f) in 8.3 um Klassifizierungsgrade für Fallhöhe und für Distanz rauen Straßentransports aufzunehmen; d) Dokument redaktionell überarbeitet. | 2025-05-14 | 39 | 109.3 | NA 014-00-05 AA | Zahnheilkunde
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 3630-8 | 2025-05-01 | Zahnheilkunde - Endodontische Instrumente - Teil 8: Genauigkeit des elektronischen Apex-Lokators (ISO/DIS 3630-8:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 3630-8:2025 | ----- | ----- | 2025-06-04 | 27 | 90.6 | NA 014-00-04 AA | Zahnheilkunde
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 3964-1 | 2025-05-01 | Zahnheilkunde - Kupplungsmaße für Handstückverbindungen - Teil 1: Mechanische Eigenschaften (ISO/DIS 3964-1:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 3964-1:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 3964:2020-01 | Gegenüber DIN EN ISO 3964:2020-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) verbesserte technische Zeichnungen zur besseren Veranschaulichung; b) Hinzufügung neuer Abmessungen und optionaler Bilder; c) Begrenzung auf Mechanische Eigenschaften. | 2025-06-04 | 44 | 117.9 | NA 014-00-05-06 AK | Zahnheilkunde
DIN | Norm | DIN EN ISO 5649 | 2025-04-01 | Medizinische Laboratorien - Konzepte und Spezifikationen für den Entwurf, die Entwicklung, die Herstellung und den Einsatz laborentwickelter Tests (ISO 5649:2024); Deutsche Fassung EN ISO 5649:2024 | ----- | ----- | ----- | 51 | 165.7 | NA 176-08-08 AA | Labor und Diagnostik | Qualitätsmanagement und allgemeine Aspekte
DIN | Norm | DIN EN ISO 7029 | 2025-07-01 | Akustik - Statische Verteilung von Hörschwellen in Bezug auf das Alter und das Geschlecht (ISO 7029:2017 + Amd 1:2024); Deutsche Fassung EN ISO 7029:2017 + A1:2024 | Ersatz für DIN EN ISO 7029:2017-06 | Gegenüber DIN EN ISO 7029:2017-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Korrektur der Parameterwerte für die Schätzung der Hörschwellenverteilung. | ----- | 34 | 157.9 | DKE/GUK 821.6 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN ISO 7711-1 | 2025-06-01 | Zahnheilkunde - Rotierende Diamantinstrumente - Teil 1: Allgemeine Anforderungen (ISO 7711-1:2021 + Amd 1:2025); Deutsche Fassung EN ISO 7711-1:2021 + A1:2025 | Ersatz für DIN EN ISO 7711-1:2022-02 | Gegenüber DIN EN ISO 7711-1:2022-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Unterabschnitt 5.4.3.1 ''Allgemeines'' wurde als Zwischenüberschrift unter 5.4 eingefügt; b) Unterabschnitt 5.4.3.2 neu hinzugefügt; c) Dokument redaktionell überarbeitet. | ----- | 24 | 109.3 | NA 014-00-04 AA | Zahnheilkunde
DIN | Norm | DIN EN ISO 7944 | 2025-04-01 | Optik und Photonik - Bezugswellenlängen (ISO 7944:2024); Deutsche Fassung EN ISO 7944:2024 | Ersatz für DIN EN ISO 7944:1998-07 | Gegenüber DIN EN ISO 7944:1998-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Anpassung an das aktuelle Format und Gestaltungsregeln; b) Klarstellung durch Umformulierung in 4.1 und Streichung der Anmerkung; c) Ergänzung der Wellenlängen in Tabelle 1, Tabelle 2 und Tabelle 3 mit Anpassung der Genauigkeit der angegebenen Wellenlängen mit deren Quelle und der Erläuterung der Quelle. | ----- | 10 | 63 | NA 027-01-08 AA | Augenoptik und Ophthalmologie
DIN | Norm | DIN EN ISO 80369-2 | 2025-05-01 | Verbindungsstücke mit kleinem Durchmesser für Flüssigkeiten und Gase in medizinischen Anwendungen - Teil 2: Verbindungsstücke für respiratorische Anwendungen (ISO 80369-2:2024, korrigierte Fassung 2024-09); Deutsche Fassung EN ISO 80369-2:2024 | ----- | ----- | ----- | 81 | 224.5 | NA 176-05-02 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 8325/A1 | 2025-05-01 | Zahnheilkunde - Prüfverfahren für rotierende Instrumente - ÄNDERUNG 1 (ISO 8325:2023/DAM 1:2025); Deutsche und Englische Fassung EN ISO 8325:2023/prA1:2025 | Vorgesehen als Änderung von DIN EN ISO 8325:2023-06 | ----- | 2025-06-11 | 12 | 54.1 | NA 014-00-04 AA | Zahnheilkunde
DIN | Norm | DIN EN ISO 8871-5 | 2025-07-01 | Elastomere Teile für Parenteralia und für Geräte zur pharmazeutischen Verwendung - Teil 5: Funktionelle Anforderungen und Prüfung (ISO 8871-5:2025); Deutsche Fassung EN ISO 8871-5:2025 | Ersatz für DIN EN ISO 8871-5:2017-03 | Gegenüber DIN EN ISO 8871-5:2017-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) ''Dichtheit gegenüber einer wässrigen Lösung'' durch ''Dichtheit gegenüber einer Farbstofflösung'' ersetzt; b) eine zusätzliche Definition für Fragmentation hinzugefügt; c) eine zusätzliche Information zur Fragmentationsprüfung und eine neue Information zur Fragmentgröße hinzugefügt; d) ''Porenweite von 0,5 µm'' durch ''Porenweite von höchstens 5,0 µm'' ersetzt; e) USP <788> und USP <1207> aufgenommen; f) redaktionelle Überarbeitung des Dokuments. | ----- | 21 | 109.3 | NA 176-04-05 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 8980-3/A1 | 2025-05-01 | Augenoptik - Rohkantige fertige Brillengläser - Teil 3: Transmissionsanforderungen und Prüfverfahren - Änderung 1 (ISO 8980-3:2022/DAM 1:2025); Deutsche und Englische Fassung EN ISO 8980-3:2022/prA1:2025 | Vorgesehen als Änderung von DIN EN ISO 8980-3:2022-10 | ----- | 2025-06-04 | 15 | 63 | NA 027-01-08-02 AK | Augenoptik und Ophthalmologie | Hilfsmittel
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 8980-4 | 2025-05-01 | Augenoptik - Rohkantige fertige Brillengläser - Teil 4: Anforderungen und Prüfverfahren für die Eigenschaften von reflexmindernde und hydrophobe Vergütungen (ISO/DIS 8980-4:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 8980-4:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 8980-4:2006-11 | Gegenüber DIN EN ISO 8980-4:2006-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Anwendungsbereich um hydrophobe Beschichtungseigenschaften erweitert; b) Anwendungsbereich so definiert, dass Anforderungen und Prüfmethoden aus anderen Normen der 8980-Reihe ausgeschlossen sind; c) in Abschnitt 2 und Abschnitt 3 wurden normative Verweisungen, Begriffe und Definitionen in Bezug auf hydrophobe Eigenschaften hinzugefügt; d) Prüfverfahren für hydrophobe Beschichtungseigenschaften in Abschnitt 5 und Anhang C, Anhang D und Anhang E hinzugefügt; e) redaktionelle Überarbeitung des Dokuments. | 2025-06-04 | 60 | 136.2 | NA 027-01-08-02 AK | Augenoptik und Ophthalmologie | Hilfsmittel
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 9680 | 2025-04-01 | Zahnheilkunde - Behandlungsleuchten (ISO/DIS 9680:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 9680:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 9680:2022-03 | Gegenüber DIN EN ISO 9680:2022-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Abschnitt 4 ''Einteilung'' gelöscht und die folgenden Abschnitte neu nummeriert; b) Abschnitt 5 ''Anforderungen und Empfehlungen'' wurde zu Abschnitt 4 ''Anforderungen'' und technisch aktualisiert; c) Abschnitt 7.4 ''Mechanische Prüfungen'' und alle Unterabschnitte gelöscht; d) Abschnitt 9 ''Kennzeichnung'' technisch aktualisiert; e) Anhang A ''Umrechnungsgleichungen'' gelöscht; f) neuer informativer Anhang A zu ''Zusätzliche Informationen für eine Expositionsprüfung der Gefährdung der Netzhaut durch Blaulicht'' hinzugefügt; g) normative Verweisungen aktualisiert; h) Dokument redaktionell überarbeitet. | 2025-05-14 | 68 | 144 | NA 014-00-05-05 AK | Zahnheilkunde
DIN | Entwurf | DIN EN ISO/IEEE 11073-10103 | 2025-06-01 | Medizinische Informatik - Kommunikation patientennaher medizinischer Geräte - Teil 10103: Nomenklatur - Implantierbare kardiologische Geräte (ISO/IEEE FDIS 11073-10103:2025); Englische Fassung prEN ISO/IEEE 11073-10103:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 11073-10103:2014-06 | Gegenüber DIN EN ISO 11073-10103:2014-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) komplette Überarbeitung des gesamten Dokuments; b) redaktionelle Anpassungen. | 2025-07-02 | 148 | 321 | NA 176-02-02 AA | Medizinische Informatik
DIN | Entwurf | DIN IEC 61577-6 | 2025-06-01 | Strahlenschutz-Messgeräte - Geräte für die Messung von Radon und Radon-Folgeprodukten - Teil 6: Passive integrierende Radonmesssysteme mit Festkörperspurdetektoren (IEC 45B/1076/CDV:2025); Text Deutsch und Englisch | ----- | ----- | 2025-07-09 | 47 | 30.72 | DKE/GK 851 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN IEC 62709 | 2025-05-01 | Strahlenschutzinstrumentierung - Sicherheitskontrolle von Personen - Messung der Bildqualität von Röntgensystemen (IEC 62709:2024) | Ersatz für DIN IEC 62709 (VDE 0412-12):2015-06 | Gegenüber DIN IEC 62709 (VDE 0412-12):2015-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Präzisierung der Prüfverfahren, um die Übereinstimmung mit IEC 62463 beizubehalten; b) Änderung der Benennung „räumliche Auflösung“ zu „Pentalith-Auflösung“; c) Änderung einiger Normprüfbedingungen; d) Änderung einiger Begriffe; e) Änderung der Bildgebungsanforderungen für frei einsetzbare Transmissionssysteme. | ----- | 44 | 89.53 | DKE/GK 852 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN IEC 63391 | 2025-05-01 | Körperscanner für die Sicherheitskontrolle von Personen, die mit Millimeterwellen arbeiten - Allgemeine Anforderungen (IEC 63391:2024) | ----- | ----- | ----- | 26 | 63.27 | DKE/GK 852 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Fachbericht | DIN IEC/TR 63408 | 2025-06-01 | Sicherheitsaspekte - Leitfaden für erwachsene AAL-Assistenzleistungsempfangende im Bereich Normen und Spezifikationen (IEC SRD 63408:2024) | ----- | ----- | ----- | 15 | 117.9 | DKE/K 801 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Spezifikation | DIN IEC/TS 60601-4-2 | 2025-06-01 | Medizinische elektrische Geräte - Teil 4-2: Leitfaden und Interpretation - Elektromagnetische Störgrößen: Leistungsmerkmale von medizinischen elektrischen Geräten und medizinischen elektrischen Systemen (IEC TS 60601-4-2:2024) | ----- | ----- | ----- | 61 | 115.04 | DKE/UK 811.2 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Spezifikation | DIN IEC/TS 60825-19 | 2025-06-01 | Sicherheit von Laserprodukten - Teil 19: Laserprodukte auf beweglichen Plattformen (IEC TS 60825-19:2024) | ----- | ----- | ----- | 17 | 48.74 | DKE/GK 841 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Spezifikation | DIN IEC/TS 62903 | 2025-06-01 | Ultraschall - Messungen elektroakustischer Parameter und akustischer Ausgangsleistung von sphärisch gekrümmten Wandlern nach dem Selbstreziprozitäts-Verfahren (IEC TS 62903:2023) | ----- | ----- | ----- | 52 | 194.6 | DKE/GUK 821.3 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Spezifikation | DIN IEC/TS 63001 | 2025-05-01 | Messung von Kavitationsgeräuschen in Ultraschallbädern und Ultraschallreaktoren (IEC TS 63001:2024) | ----- | ----- | ----- | 34 | 157.9 | DKE/GK 831 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN ISO 11040-4 | 2025-04-01 | Vorgefüllte Spritzen - Teil 4: Spritzenzylinder aus Glas für Injektionspräparate und sterilisierte und vormontierte Spritzen zur Abfüllung (ISO 11040-4:2024) | Ersatz für DIN ISO 11040-4:2017-07 | Gegenüber DIN ISO 11040-4:2017-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Abschnitt 3 wurde aktualisiert; b) bei Qualitätssystemen, Prüfung und Dokumentation wurden aktualisierte allgemeine Anforderungen ergänzt; c) zusätzliche Anforderungen an einzelne Komponenten der sterilisierten und vormontierten Spritzen zur Abfüllung wurden überarbeitet; d) Anforderungen an Spritzenzylinder wurden überarbeitet durch: - Hinzufügung einer Spezifikation für die Bruchfestigkeit des Fingerflansches; - Hinzufügung einer Spezifikation für die Bruchfestigkeit der Spitze; - Hinzufügung von Anforderungen speziell für Spritzen mit fest eingesetzter Kanüle (en: staked needle); - Hinzufügung von Leistungsanforderungen für nicht Gleitmittel beschichtete Spritzen. e) Bilder in Anhang A wurden aktualisiert; f) die Informationen des früheren Anhang B wurden in 5.1 übernommen; der neue Anhang B enthält Informationen über typische Komponenten einer vorgefüllten Spritze; g) die Anhänge wurden durchgängig aktualisiert. | ----- | 72 | 202.8 | NA 176-04-04 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Fachbericht | DIN SPEC 13285 | 2025-06-01 | Prüfverfahren zur standardisierten Reichweitenbestimmung von vorgetränkten Einmaldesinfektionstüchern zur Flächendesinfektion im Gesundheitswesen | ----- | ----- | ----- | 18 | 0 | DIN SPEC 13285 | Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
DIN | Fachbericht | DIN SPEC 91315 | 2025-07-01 | Allgemeine Anforderungen an Plasmaquellen für die Erzeugung eines kalten Atmosphärendruckplasmas (CAP) für medizinische Anwendungen; Text Deutsch und Englisch | Ersatz für DIN SPEC 91315:2014-06 | Gegenüber DIN SPEC 91315:2014-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Anwendungsbereich überarbeitet; b) normative Verweisungen aktualisiert; c) folgende neue Begriffe aufgenommen: medizinisches elektrisches Gerät, Anwendungsteil, Wirkfläche, Gasentladungskonzepte (dielektrische Barriereentladung, Oberflächen-DBE, Volumen-DBE, Plasma-Jet, Plasma-Torch, Corona), spektrale Gewichtungsfunktion, effektive Bestrahlungsstärke, transepidermaler Wasserverlust; d) erforderliche Angaben des Herstellers festgelegt; e) Prüfungen für physikalische Bewertungskriterien überarbeitet und ergänzt; f) Prüfungen für biologische Bewertungskriterien überarbeitet und ergänzt; g) Prüfungen für chemische Bewertungskriterien überarbeitet und ergänzt; h) Anforderungen an den Prüfbericht hinzugefügt; i) informativer Anhang A mit Beispielen für tabellarische Prüfprotokolle hinzugefügt; j) Dokument redaktionell überarbeitet. | ----- | 69 | 0 | DIN SPEC 91315 | Labor und Diagnostik
DIN | Entwurf | DIN VDE 0834-1 | 2025-04-01 | Rufanlagen in Krankenhäusern, Pflegeheimen und ähnlichen Einrichtungen - Teil 1: Geräteanforderungen, Planen, Errichten, Ändern, Erweitern, Prüfen und Betrieb | Vorgesehen als Ersatz für DIN VDE 0834-1 (VDE 0834-1):2016-06 | Gegenüber DIN VDE 0834-1 (VDE 0834-1):2016-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) der Anwendungsbereich dieser Norm wurde überarbeitet und genauer definiert; b) die Verweisungen wurden aktualisiert; c) Begriffe wurden überarbeitet und spezifiziert; d) Anforderungen wurden aktualisiert und überarbeitet; e) die Struktur der Rufanlage wurde neu definiert; f) die Abschnitte „Planen“ und „Errichten“ wurden aktualisiert und ergänzt; g) ein neuer Abschnitt „Besondere Anwendungen“ wurde ergänzt; h) ein neuer Abschnitt „Mindestqualifikation für verantwortliche Personen“ wurde erarbeitet; i) diverse Anhänge wurden eingefügt. | 2025-07-21 | 43 | 41.72 | DKE/UK 812.10 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Norm | ISO 10934 | 2025-05-07 | Mikroskope - Begriffe für die Lichtmikroskopie | Ersatz für ISO 10934:2020-08 | ----- | ----- | 58 | 257.5 | NA 027-01-04 AA | Mikroskope und Endoskope
ISO | Entwurf | ISO 10993-1 |  | Biologische Beurteilung von Medizinprodukten – Teil 1: Anforderungen und allgemeine Grundsätze für die Beurteilung der biologischen Sicherheit im Rahmen eines Risikomanagementsystems | Ersatz für ISO/DIS 10993-1:2024-06 | ----- |  | 47 | 229 | NA 027-07-12 AA | Biologische und klinische Beurteilung von Medizinprodukten
ISO | Entwurf | ISO 10993-12 FDAM 1 |  | Biologische Beurteilung von Medizinprodukten - Teil 12: Probenvorbereitung und Referenzmaterialien - ÄNDERUNG 1 | Ersatz für ISO 10993-12 DAM 1:2024-06;vorgesehen als Änderung von ISO 10993-12:2021-01 | ----- |  | 5 | 23.3 | NA 027-07-12 AA | Biologische und klinische Beurteilung von Medizinprodukten
ISO | Norm | ISO 10993-23 AMD 1 | 2025-05-01 | Biologische Beurteilung von Medizinprodukten - Teil 23: Prüfungen auf Irritation - Änderung 1: Zusätzliche in vitro rekonstruierte humane Epidermismodelle | Änderung von ISO 10993-23:2021-01 | ----- | ----- | 5 | 23.3 | NA 027-07-12 AA | Biologische und klinische Beurteilung von Medizinprodukten
ISO | Norm | ISO 11137-1 | 2025-04-02 | Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge - Strahlen - Teil 1: Anforderungen an die Entwicklung, Validierung und Lenkung der Anwendung eines Sterilisationsverfahrens für Medizinprodukte | Ersatz für ISO 11137-1:2006-04, ISO 11137-1 AMD 1:2013-07 und ISO 11137-1 AMD 2:2018-11 | ----- | ----- | 39 | 229 | NA 176-03-09 AA | Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
ISO | Norm | ISO 1135-4 | 2025-05-09 | Transfusionsgeräte zur medizinischen Verwendung - Teil 4: Transfusionsgeräte für Schwerkrafttransfusionen zur einmaligen Verwendung | Ersatz für ISO 1135-4:2015-12 | ----- | ----- | 15 | 126.8 | NA 176-04-03 AA | Labor und Diagnostik | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Norm | ISO 1135-5 | 2025-05-09 | Transfusionsgeräte zur medizinischen Verwendung - Teil 5: Transfusionsgeräte zur einmaligen Verwendung mit Druckinfusionsapparaten | Ersatz für ISO 1135-5:2015-12 | ----- | ----- | 20 | 170.8 | NA 176-04-03 AA | Labor und Diagnostik | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Norm | ISO 11980 | 2025-06-20 | Augenoptik - Kontaktlinsen und Kontaktlinsenpflegemittel - Anforderungen und Leitfaden für die klinische Prüfung | Ersatz für ISO 11980:2012-11 | ----- | ----- | 30 | 200.5 | NA 027-01-08-04 AK | Augenoptik und Ophthalmologie | Hilfsmittel
ISO | Norm | ISO 14644-5 | 2025-05-27 | Reinräume und zugehörige Reinraumbereiche - Teil 5: Betrieb | Ersatz für ISO 14644-5:2004-08 | ----- | ----- | 24 | 170.8 | NA 041-02-21 AA | Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
ISO | Norm | ISO 14889 | 2025-04-29 | Augenoptik - Brillengläser - Grundlegende Anforderungen an rohkantige fertige Brillengläser | Ersatz für ISO 14889:2013-10 und ISO 14889 AMD 1:2017-10 | ----- | ----- | 7 | 84.1 | NA 027-01-08-02 AK | Augenoptik und Ophthalmologie | Hilfsmittel
ISO | Norm | ISO 16408 | 2025-06-27 | Zahnheilkunde – Mundhygieneprodukte – Mundspülungen | Ersatz für ISO 16408:2015-08 | ----- | ----- | 8 | 84.1 | NA 014-00-19 AA | Zahnheilkunde
ISO | Entwurf | ISO 16571 DAM 1 |  | Rauchgasabsaugsysteme für Medizinprodukte - Änderung 1 | Vorgesehen als Änderung von ISO 16571:2024-03 | ----- |  | 1 | 23.3 | NA 176-05-04 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Norm | ISO 16671 | 2025-06-12 | Ophthalmische Implantate – Spüllösungen für die ophthalmische Chirurgie | Ersatz für ISO 16671:2015-08 und ISO 16671 AMD 1:2017-10 | ----- | ----- | 26 | 170.8 | NA 027-01-20 AA | Augenoptik und Ophthalmologie
ISO | Entwurf | ISO 16843-2 |  | Medizinische Informatik - Kategoriale Strukturen zur Darstellung der Akupunktur - Teil 2: Vernadeln | Vorgesehen als Ersatz für ISO/TS 16843-2:2015-12;Ersatz für ISO/DIS 16843-2:2024-08 | ----- |  | 8 | 84.1 | NA 176-02-03 AA | Medizinische Informatik
ISO | Entwurf | ISO 17730 |  | Zahnheilkunde – Fluoridlacke | Vorgesehen als Ersatz für ISO 17730:2020-09;Ersatz für ISO/DIS 17730:2023-12 | ----- |  | 11 | 84.1 | NA 014-00-19 AA | Zahnheilkunde
ISO | Norm | ISO 18221 | 2025-06-25 | Mikroskope - Mikroskope mit digitaler Bilddarstellung - Informationen für den Benutzer über die Bildqualität | Ersatz für ISO 18221:2016-07 | ----- | ----- | 15 | 126.8 | NA 027-01-04 AA | Mikroskope und Endoskope
ISO | Norm | ISO 18374 | 2025-04-30 | Zahnheilkunde - Künstliche Intelligenz (KI) und erweiterte Intelligenz (AuI) für die Analyse von 2D-Röntgenbildern - Datengenerierung, Datenkommentierung und Datenverarbeitung | ----- | ----- | ----- | 13 | 126.8 | NA 014-00-10 AA | Zahnheilkunde | Radiologie
ISO | Entwurf | ISO 18618 |  | Zahnheilkunde - Interoperabilität der CAD/CAM-Systeme | Vorgesehen als Ersatz für ISO 18618:2022-09;Ersatz für ISO/DIS 18618:2024-05 | ----- |  | 70 | 257.5 | NA 014-00-06 AA | Zahnheilkunde
ISO | Norm | ISO 19015 | 2025-06-06 | Traditionelle chinesische Medizin - Glycyrrhiza uralensis und Glycyrrhiza glabra Saatgut und Setzlinge | ----- | ----- | ----- | 11 | 84.1 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Norm | ISO 19223-2 | 2025-04-17 | Beatmungsgeräte und zugehörige Geräte - Terminologie und Semantik - Teil 2: Hochfrequenz- und Jet-Beatmung | ----- | ----- | ----- | 15 | 126.8 | NA 176-05-03 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Entwurf | ISO 19490 |  | Zahnheilkunde – Sinusmembranelevator | Vorgesehen als Ersatz für ISO 19490:2017-06;Ersatz für ISO/DIS 19490:2024-07 | ----- |  | 4 | 55.6 | NA 014-00-04 AA | Zahnheilkunde
ISO | Entwurf | ISO 19836 |  | Traditionelle Chinesische Medizin - Platycodon grandiflorus, Radix | Ersatz für ISO/DIS 19836:2024-04 | ----- |  | 15 | 126.8 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Norm | ISO 19842 | 2025-05-09 | Traditionelle Chinesische Medizin - Dioscorea opposita, Rhizoma | ----- | ----- | ----- | 10 | 84.1 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Norm | ISO 20127 | 2025-05-05 | Zahnheilkunde - Physikalische Eigenschaften von elektrischen Zahnbürsten | Ersatz für ISO 20127:2020-08 | ----- | ----- | 19 | 170.8 | NA 014-00-19 AA | Zahnheilkunde
ISO | Entwurf | ISO 20397-3 |  | Biotechnologie - Massiv-parallele Sequenzierung - Teil 3: Allgemeine Anforderungen und Leitlinien für die Metagenomik | Ersatz für ISO/DIS 20397-3:2024-09 | ----- |  | 17 | 126.8 | NA 176-09-02 AA | Biotechnologie und Nanotechnologie
ISO | Norm | ISO 21043-1 | 2025-06-06 | Forensik - Teil 1: Begriffe und Definitionen | Ersatz für ISO 21043-1:2018-08 | ----- | ----- | 10 | 84.1 | NA 176-01-05 AA | Labor und Diagnostik
ISO | Norm | ISO 21043-3 | 2025-06-06 | Forensik - Teil 3: Analyse | ----- | ----- | ----- | 12 | 84.1 | NA 176-01-05 AA | Labor und Diagnostik
ISO | Norm | ISO 21043-4 | 2025-06-06 | Forensik - Teil 4: Interpretation | ----- | ----- | ----- | 14 | 126.8 | NA 176-01-05 AA | Labor und Diagnostik
ISO | Norm | ISO 21043-5 | 2025-06-06 | Forensik - Teil 5: Berichterstattung | ----- | ----- | ----- | 10 | 84.1 | NA 176-01-05 AA | Labor und Diagnostik
ISO | Norm | ISO 21564 | 2025-05-28 | Medizinische Informatik - Qualitätskriterien für das Überleiten von Terminologien (MapQual) | Ersatz für ISO/TS 21564:2019-06 | ----- | ----- | 25 | 170.8 | NA 176-02-03 AA | Medizinische Informatik
ISO | Norm | ISO 21850-2 | 2025-06-16 | Zahnheilkunde - Werkstoffe für Dentalinstrumente - Teil 2: Polymere | ----- | ----- | ----- | 6 | 55.6 | NA 014-00-04 AA | Zahnheilkunde
ISO | Norm | ISO 23317 | 2025-06-12 | Chirurgische Implantate - Werkstoffe - Herstellung von simulierter Körperflüssigkeit (SBF) und Testverfahren zum Nachweis der Apatitbildung in SBF für das erste Screening von Implantatmaterialien im Kontakt mit Knochen | Ersatz für ISO 23317:2014-06 | ----- | ----- | 15 | 126.8 | NA 027-05-03 AA | Implantate und chirurgische Instrumente
ISO | Norm | ISO 4823 | 2025-06-19 | Zahnheilkunde - Elastomere Abform- und Bissregistriermaterialien | Ersatz für ISO 4823:2021-02 | ----- | ----- | 33 | 200.5 | NA 014-00-22 AA | Zahnheilkunde
ISO | Norm | ISO 5868 | 2025-05-26 | Augenoptik und ophthalmische Instrumente - Anomaloskope für die Diagnose von Rot-Grün-Farbsehschwächen | ----- | ----- | ----- | 11 | 84.1 | NA 027-01-08-06 AK | Augenoptik und Ophthalmologie
ISO | Norm | ISO 7176-21 | 2025-04-25 | Rollstühle - Teil 21: Anforderungen und Prüfverfahren für die elektromagnetische Verträglichkeit von elektrisch angetriebenen Rollstühlen und Scootern sowie von Batterieladegeräten | Ersatz für ISO 7176-21:2009-04 | ----- | ----- | 22 | 170.8 | NA 176-06-06 AA | Hilfsmittel
ISO | Norm | ISO 7176-25 AMD 1 | 2025-05-16 | Rollstühle - Teil 25: Blei-Säure-Batterien und -Ladegeräte für elektrische Rollstühle - Anforderungen und Prüfverfahren - Änderung 1: Bereich der Ladespannung und Bereich der minimalen und maximalen Nenn-Ausgangsgleichspannung für die Prüfung | Änderung von ISO 7176-25:2022-10 | ----- | ----- | 1 | 23.3 | NA 176-06-06 AA | Hilfsmittel
ISO | Entwurf | ISO 7207-2 |  | Chirurgische Implantate - Femorale und tibiale Komponenten für partiellen und totalen Kniegelenkersatz - Teil 2: Artikulierende Oberflächen aus Metall, Keramik und Kunststoff | Vorgesehen als Ersatz für ISO 7207-2:2011-07, ISO 7207-2 AMD 1:2016-08 und ISO 7207-2 AMD 2:2020-06;Ersatz für ISO/DIS 7207-2:2023-11 | ----- |  | 3 | 55.6 | NA 027-05-05 AA | Implantate und chirurgische Instrumente
ISO | Norm | ISO 7376 AMD 1 | 2025-06-12 | Anästhesie- und Beatmungsgeräte - Laryngoskope für Trachealintubation - Änderung 1 | Änderung von ISO 7376:2020-08 | ----- | ----- | 2 | 23.3 | NA 176-05-05 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Entwurf | ISO 7396-3 |  | Rohrleitungssysteme für medizinische Gase – Teil 3: Gasmischersysteme für die Herstellung von synthetischer medizinischer Luft | Ersatz für ISO/DIS 7396-3:2023-11 | ----- |  | 27 | 200.5 | NA 176-05-04 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Norm | ISO 7405 | 2025-06-20 | Zahnheilkunde – Bewertung der Biokompatibilität von in der Zahnheilkunde verwendeten Medizinprodukten | Ersatz für ISO 7405:2018-10 | ----- | ----- | 60 | 257.5 | NA 014-00-20 AA | Zahnheilkunde | Biologische und klinische Beurteilung
ISO | Norm | ISO 80369-6 | 2025-05-23 | Verbindungsstücke mit kleinem Durchmesser für Flüssigkeiten und Gase in medizinischen Anwendungen – Teil 6: Verbindungsstücke für neurale Anwendungen | Ersatz für ISO 80369-6:2016-03 | ----- | ----- | 31 | 200.5 | NA 176-05-02 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Entwurf | ISO 8325 DAM 1 |  | Zahnheilkunde - Prüfverfahren für rotierende Instrumente - ÄNDERUNG 1 | Vorgesehen als Änderung von ISO 8325:2023-03 | ----- |  | 2 | 23.3 | NA 014-00-04 AA | Zahnheilkunde
ISO | Entwurf | ISO 8536-16 |  | Infusionsgeräte zur medizinischen Verwendung - Teil 16: Infusionsgeräte mit volumetrischen Infusionsreglern zur einmaligen Verwendung | Ersatz für ISO/DIS 8536-16:2024-08 | ----- |  | 11 | 84.1 | NA 176-04-03 AA | Labor und Diagnostik | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Entwurf | ISO 8980-3 DAM 1 |  | Augenoptik - Rohkantige fertige Brillengläser - Teil 3: Transmissionsanforderungen und Prüfverfahren - Änderung 1 | Vorgesehen als Änderung von ISO 8980-3:2022-06 | ----- |  | 3 | 23.3 | NA 027-01-08-02 AK | Augenoptik und Ophthalmologie | Hilfsmittel
ISO | Norm | ISO 9917-1 | 2025-05-27 | Zahnheilkunde - Wasserhärtende Zemente - Teil 1: Zemente, die beim Vermischen von Pulver und Flüssigkeit über eine Säure-Base-Reaktion abbinden | Ersatz für ISO 9917-1:2007-10 | ----- | ----- | 29 | 200.5 | NA 014-00-01 AA | Zahnheilkunde
ISO | Entwurf | ISO/DIS 10328 |  | Prothetik - Prüfung der Struktur von Prothesen der unteren Gliedmaßen - Anforderungen und Prüfverfahren | Vorgesehen als Ersatz für ISO 10328:2016-06 | ----- |  | 123 | 170.8 | NA 027-06-03 AA | Hilfsmittel
ISO | Entwurf | ISO/DIS 10993-3 |  | Biologische Beurteilung von Medizinprodukten - Teil 3: Bewertung der Genotoxizität, Karzinogenität, Reproduktionstoxizität und Entwicklungstoxizität | Vorgesehen als Ersatz für ISO 10993-3:2014-10 | ----- |  | 43 | 84.1 | NA 027-07-12 AA | Biologische und klinische Beurteilung von Medizinprodukten
ISO | Entwurf | ISO/DIS 11135 |  | Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge - Ethylenoxid - Anforderungen an die Entwicklung, Validierung und Lenkung der Anwendung eines Sterilisationsverfahrens für Medizinprodukte | Vorgesehen als Ersatz für ISO 11135:2014-07 und ISO 11135 AMD 1:2018-10 | ----- |  | 110 | 170.8 | NA 176-03-09 AA | Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
ISO | Entwurf | ISO/DIS 11193-1 |  | Medizinische Untersuchungshandschuhe zum einmaligen Gebrauch - Teil 1: Spezifikation für Handschuhe aus Elastomerdispersion oder Elastomerlösung | Vorgesehen als Ersatz für ISO 11193-1:2020-08 | ----- |  | 11 | 84.1 | NA 176-04-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Entwurf | ISO/DIS 11193-2 |  | Medizinische Untersuchungshandschuhe zum einmaligen Gebrauch - Teil 2: Anforderungen an Handschuhe aus Polyvinylchlorid | Vorgesehen als Ersatz für ISO 11193-2:2006-11 | ----- |  | 11 | 84.1 | NA 176-04-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Entwurf | ISO/DIS 11986 |  | Augenoptik - Kontaktlinsen und Kontaktlinsenpflegemittel - Bestimmung der Aufnahme und Wiederfreisetzung von Konservierungsmitteln | Vorgesehen als Ersatz für ISO 11986:2017-11 | ----- |  | 6 | 84.1 | NA 027-01-08-04 AK | Augenoptik und Ophthalmologie | Hilfsmittel
ISO | Entwurf | ISO/DIS 11987 |  | Augenoptik - Kontaktlinsen - Bestimmung der Lagerdauer | Vorgesehen als Ersatz für ISO 11987:2012-07 | ----- |  | 7 | 84.1 | NA 027-01-08-04 AK | Augenoptik und Ophthalmologie | Hilfsmittel
ISO | Entwurf | ISO/DIS 13926-1 |  | Pen-Systeme - Teil 1: Glaszylinder für Pen-Injektoren zur medizinischen Verwendung | Vorgesehen als Ersatz für ISO 13926-1:2018-11 | ----- |  | 8 | 84.1 | NA 176-04-04 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Entwurf | ISO/DIS 15747 |  | Kunststoffbehältnisse für intravenöse Injektionen | Vorgesehen als Ersatz für ISO 15747:2018-09 | ----- |  | 20 | 84.1 | NA 176-04-03 AA | Labor und Diagnostik | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Entwurf | ISO/DIS 18369-1 |  | Augenoptik - Kontaktlinsen - Teil 1: Begriffe, Einteilung von Kontaktlinsenmaterialien und Empfehlungen für die Schreibweise von Kontaktlinsenspezifikationen | Vorgesehen als Ersatz für ISO 18369-1:2017-08 | ----- |  | 67 | 84.1 | NA 027-01-08-04 AK | Augenoptik und Ophthalmologie | Hilfsmittel
ISO | Entwurf | ISO/DIS 18615-1 |  | Traditionelle Chinesische Medizin - Elektrische Radialpuls-Tonometer - Teil 1: Allgemeine Anforderungen | Vorgesehen als Ersatz für ISO 18615:2020-01 | ----- |  | 9 | 84.1 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Entwurf | ISO/DIS 18739 |  | Zahnheilkunde - Begriffe der Prozesskette für CAD/CAM-Systeme | Vorgesehen als Ersatz für ISO 18739:2016-03 | ----- |  | 16 | 84.1 | NA 014-00-06 AA | Zahnheilkunde
ISO | Entwurf | ISO/DIS 18977 |  | Traditionelle chinesische Medizin - Mindestanforderungen für die Abgabe von Kräutern | ----- | ----- |  | 12 | 84.1 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Entwurf | ISO/DIS 19611 |  | Traditionelle Chinesische Medizin - Schröpfkopf mit Luftabsaugung | Vorgesehen als Ersatz für ISO 19611:2017-05 | ----- |  | 15 | 84.1 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Entwurf | ISO/DIS 19661 |  | Traditionelle Chinesische Medizin - Anemarrhena asphodeloides rhizome | ----- | ----- |  | 10 | 84.1 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Entwurf | ISO/DIS 20342-4 |  | Hilfsmittel für die Gewebeintegrität im Liegen - Teil 4: Testmethoden für die Haltbarkeit | ----- | ----- |  | 12 | 84.1 | DKE/AK 812.9.1 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Entwurf | ISO/DIS 21300 |  | Traditionelle Chinesische Medizin - Leitlinien und Spezifikation von chinesischen Arzneimittelbestandteilen | Vorgesehen als Ersatz für ISO 21300:2019-03 | ----- |  | 9 | 84.1 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Entwurf | ISO/DIS 21314 |  | Traditionelle chinesische Medizin - Salvia miltiorrhiza Wurzel und Rhizom | Vorgesehen als Ersatz für ISO 21314:2019-02 | ----- |  | 15 | 84.1 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Entwurf | ISO/DIS 21315 |  | Traditionelle chinesische Medizin - Fruchtkörper von Ganoderma lucidum | Vorgesehen als Ersatz für ISO 21315:2018-12 | ----- |  | 14 | 84.1 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Entwurf | ISO/DIS 21316 |  | Traditionelle chinesische Medizin - Isatis indigotica Wurzel | Vorgesehen als Ersatz für ISO 21316:2019-02 | ----- |  | 14 | 84.1 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Entwurf | ISO/DIS 21370 |  | Traditionelle chinesische Medizin - Dendrobium officinale Stamm | Vorgesehen als Ersatz für ISO 21370:2019-02 | ----- |  | 14 | 84.1 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Entwurf | ISO/DIS 21388-1 |  | Akustik - Hörgeräteanpassungsmanagement - Teil 1: Allgemeiner Prozess | Vorgesehen als Ersatz für ISO 21388:2020-03 | ----- |  | 42 | 84.1 | DKE/GUK 821.6 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Entwurf | ISO/DIS 21590 |  | Traditionelle chinesische Medizin - Crocus sativus stigma | ----- | ----- |  | 10 | 84.1 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Entwurf | ISO/DIS 21756 |  | Traditionelle chinesische Medizin - Salvia miltiorrhiza Wurzel und Rhizom wässriger Extrakt Granulat | ----- | ----- |  | 16 | 84.1 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Entwurf | ISO/DIS 22212 |  | Traditionelle chinesische Medizin - Gastrodia elata Knolle | Vorgesehen als Ersatz für ISO 22212:2019-03 | ----- |  | 17 | 84.1 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Entwurf | ISO/DIS 22367 |  | Medizinische Laboratorien - Anwendung des Risikomanagements auf medizinische Laboratorien | Vorgesehen als Ersatz für ISO 22367:2020-02 | ----- |  | 80 | 84.1 | NA 176-08-08 AA | Labor und Diagnostik | Qualitätsmanagement und allgemeine Aspekte
ISO | Entwurf | ISO/DIS 24063 |  | Traditionelle chinesische Medizin - Ziziphus jujuba Frucht | ----- | ----- |  | 11 | 84.1 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Entwurf | ISO/DIS 24066 |  | Traditionelle chineische Medizin - Euodia (syn. Evodia oder Tetradium) Frucht | ----- | ----- |  | 14 | 84.1 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Entwurf | ISO/DIS 24825 |  | Traditionelle chinesische Medizin - Generelle Prinzipien für die Herstellung von pflanzlichen Referenzmaterialien | ----- | ----- |  | 8 | 84.1 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Entwurf | ISO/DIS 24900 |  | Traditionelle chinesische Medizin - Sophora tonkinensis Wurzel und Rhizom | ----- | ----- |  | 13 | 84.1 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Entwurf | ISO/DIS 24902 |  | Traditionelle chinesische Medizin - Zanthoxylum nitidum Wurzel | ----- | ----- |  | 13 | 84.1 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Entwurf | ISO/DIS 24976 |  | Traditionelle Chinesische Medizin - Pueraria lobata Wurzel | ----- | ----- |  | 17 | 84.1 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Entwurf | ISO/DIS 25003 |  | Traditionelle chinesische Medizin - Gentiana scabra, Gentiana manshurica und Gentiana triflora Wurzel und Rhizom | ----- | ----- |  | 16 | 84.1 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Entwurf | ISO/DIS 25099 |  | Traditionelle chinesische Medizin - Curcuma phaeocaulis, Curcuma kwangsiensis und Curcuma wenyujin Rhizom | ----- | ----- |  | 18 | 84.1 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Entwurf | ISO/DIS 3630-8 |  | Zahnheilkunde - Endodontische Instrumente - Teil 8: Genauigkeit des elektronischen Apex-Lokators | ----- | ----- |  | 7 | 84.1 | NA 014-00-04 AA | Zahnheilkunde
ISO | Entwurf | ISO/DIS 3964-1 |  | Zahnheilkunde - Kupplungsmaße für Handstückverbindungen - Teil 1: Mechanische Eigenschaften | Vorgesehen als Ersatz für ISO 3964:2016-11 und ISO 3964 AMD 1:2018-06 | ----- |  | 14 | 84.1 | NA 014-00-05-06 AK | Zahnheilkunde
ISO | Entwurf | ISO/DIS 7396-1 |  | Rohrleitungssysteme für medizinische Gase - Teil 1: Rohrleitungssysteme für medizinische Druckgase und Vakuum | Vorgesehen als Ersatz für ISO 7396-1:2016-02 und ISO 7396-1 AMD 1:2017-12 | ----- |  | 191 | 170.8 | NA 176-05-04 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Entwurf | ISO/DIS 8980-4 |  | Augenoptik - Rohkantige fertige Brillengläser - Teil 4: Anforderungen und Prüfverfahren für die Eigenschaften von reflexmindernde und hydrophobe Vergütungen | Vorgesehen als Ersatz für ISO 8980-4:2006-08 | ----- |  | 22 | 84.1 | NA 027-01-08-02 AK | Augenoptik und Ophthalmologie | Hilfsmittel
ISO | Norm | ISO/DTS 4452 |  | Spezifikation und Nachweis der Systemzuverlässigkeit von Arzneimittelsystemen zur einmaligen Verwendung | ----- | ----- | ----- | 15 | 126.8 | NA 176-04-02 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Entwurf | ISO/FDIS 15382 |  | Strahlenschutz - Verfahren für die Überwachung der Dosis von Augenlinse, Haut und Extremitäten | Vorgesehen als Ersatz für ISO 15382:2015-12;Ersatz für ISO/DIS 15382:2024-09 | ----- |  | 35 | 200.5 | DKE/GK 852 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Entwurf | ISO/FDIS 19047 |  | Traditionelle Chinesische Medizin- Polygonum multiflorum, Radix | Ersatz für ISO/DIS 19047:2024-09 | ----- |  | 17 | 126.8 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Entwurf | ISO/FDIS 20041-2 |  | Tritium and carbon-14 activity in gaseous effluents and gas discharges of nuclear installations - Part 2: Determination of tritium and carbon-14 activities sampled by bubbling technique | Ersatz für ISO/DIS 20041-2:2024-10 | ----- |  | 41 | 229 | DKE/GK 851 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Entwurf | ISO/FDIS 24427 |  | Strahlenschutz - Medizinische Protonenbeschleuniger - Anforderungen und Empfehlungen für die Auslegung und Bewertung der Abschirmung | Ersatz für ISO/DIS 24427:2024-08 | ----- |  | 49 | 229 | NA 080-00-02 AA | Radiologie
ISO | Entwurf | ISO/FDIS 27269 |  | Medizinische Informatik - Internationale Patienten-Kurzakte | Vorgesehen als Ersatz für ISO 27269:2021-04;Ersatz für ISO/DIS 27269:2024-07 | ----- |  | 76 | 257.5 | NA 176-02-02 AA | Medizinische Informatik
ISO | Entwurf | ISO/FDIS 5092 |  | Additive Fertigung für Implantate - Allgemeine Grundsätze - Additive Fertigung von nicht-aktiven Implantaten | Ersatz für ISO/DIS 5092:2024-04 | ----- |  | 11 | 84.1 | NA 027-05-02 AA | Implantate und chirurgische Instrumente
ISO | Entwurf | ISO/FDIS 5832-2 |  | Chirurgische Implantate - Metallische Werkstoffe - Teil 2: Unlegiertes Titan | Vorgesehen als Ersatz für ISO 5832-2:2018-03;Ersatz für ISO/DIS 5832-2:2025-02 | ----- |  | 4 | 55.6 | NA 014-00-21 AA | Zahnheilkunde | Implantate und chirurgische Instrumente
ISO | Entwurf | ISO/FDIS 7376-2 |  | Anästhesie- und Beatmungsgeräte - Teil 2: Video-Laryngoskope | Ersatz für ISO/DIS 7376-2:2024-09 | ----- |  | 22 | 170.8 | NA 176-05-05 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Entwurf | ISO/FDIS 80369-1 |  | Verbindungsstücke mit kleinem Durchmesser für Flüssigkeiten und Gase in medizinischen Anwendungen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen | Vorgesehen mit IEC 62D/2238/FDIS (ISO 80369-1, IEC 80369-1):2025-06 als Ersatz für ISO 80369-1:2018-11;Ersatz für ISO/DIS 80369-1:2023-06 | ----- |  | 45 | 229 | NA 176-05-02 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Norm | ISO/PAS 24305 | 2025-07-03 | Medizinische Informatik - Richtlinien für die Implementierung von HL7/FHIR basierend auf ISO 13940 und ISO 13606 | ----- | ----- | ----- | 225 | 285.9 | NA 176-02-02 AA | Medizinische Informatik
ISO | Norm | ISO/TR 14872 |  | Medizinische Informatik - Identifikation von Arzneimitteln - Grundsätze für die Pflege von Identifikatoren und Begriffen | Vorgesehen als Ersatz für ISO/TR 14872:2019-07 | ----- | ----- | 15 | 126.8 | NA 176-02-03 AA | Medizinische Informatik
ISO | Fachbericht | ISO/TR 4752 | 2025-06-06 | Biotechnologie - Analytische Methoden - Überlegungen zur Entwicklung eines Konzepts und zur Auswahl von Verfahren zum Nachweis mikrobiologischer Kontamination in Säugetierzellkulturen | ----- | ----- | ----- | 19 | 170.8 | NA 176-09-02 AA | Biotechnologie und Nanotechnologie
ISO | Spezifikation | ISO/TS 16551 | 2025-05-22 | Medizinische Informatik - Referenzmodell für VR-basierte klinische Praxissimulation | ----- | ----- | ----- | 12 | 84.1 | NA 176-02-02 AA | Medizinische Informatik
ISO | Spezifikation | ISO/TS 20721 | 2025-05-30 | Implants for surgery - Absorbable implants - General guidelines and requirements for assessment of absorbable metallic implants | Ersatz für ISO/TS 20721:2020-09 | ----- | ----- | 14 | 126.8 | NA 027-05-02 AA | Implantate und chirurgische Instrumente
ISO | Spezifikation | ISO/TS 21310 | 2025-06-18 | Traditional Chinese medicine - Microscopic examination of medicinal herbs | Ersatz für ISO/TS 21310:2020-07 | ----- | ----- | 10 | 84.1 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Norm | ISO/TS 25006 | 2025-07-15 | Traditional Chinese medicine - Sporoderm-broken Ganoderma lucidum spore powder | ----- | ----- | ----- | 17 | 126.8 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Spezifikation | ISO/TS 6226 | 2025-06-27 | Medizinische Informatik - Referenzarchitektur für syndromale Überwachungssysteme für Infektionskrankheiten | ----- | ----- | ----- | 11 | 84.1 | NA 176-02-02 AA | Medizinische Informatik
ISO | Spezifikation | ISO/TS 6268-2 | 2025-05-23 | Medizinische Informatik - Cybersicherheitsrahmen für Telemedizinumgebungen - Teil 2: Referenzmodelle für die Cybersicherheit in der Telemedizin | ----- | ----- | ----- | 12 | 84.1 | NA 176-02-04 AA | Medizinische Informatik
ISO | Spezifikation | ISO/TS 6417 | 2025-06-06 | Microfluidic pumps - Symbols and performance communication | ----- | ----- | ----- | 14 | 126.8 | NA 055-03-13 AA | Labor und Diagnostik
ISO | Spezifikation | ISO/TS 9166 | 2025-05-20 | Medizinische Informatik - Leitlinien für Fragebogensystemen zur Selbstbeurteilung | ----- | ----- | ----- | 47 | 229 | NA 176-02-02 AA | Medizinische Informatik

## Q3-2025
Ebene | Art | Bezeichnung | Ausgabe | Titel | Ersatzvermerk | Änderungsvermerk | Einspruchsfrist | Seiten | Preis | Gremium | Themenfeld | weiteres Themenfeld
DIN | Norm | DIN 12779 | 2025-08-01 | Laborgeräte aus Glas - Laborthermometer, schnellanzeigend (Destillationsthermometer) | Ersatz für DIN 12779:1978-10 | Gegenüber DIN 12779:1978-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Abschnitt ''Werkstoffe'' überarbeitet; b) Abschnitt ''Ausführung'' überarbeitet; c) Abschnitt ''Fehlergrenzen'' überarbeitet; d) Abschnitt ''Verpackung'' entfernt; e) redaktionelle Anpassung an die derzeitig geltenden Gestaltungsregeln. | ----- | 8 | 54.1 | NA 055-01-05 AA | Labor und Diagnostik
DIN | Norm | DIN 12781 | 2025-08-01 | Laborgeräte aus Glas - Labor-Stockthermometer | Ersatz für DIN 12781:1978-04 | Gegenüber DIN 12781:1978-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) normative Verweisungen aktualisiert; b) Einarbeitung der 1978-07 veröffentlichten Korrektur; c) Abschnitt zu Werkstoffen überarbeitet, um Quecksilber zu entfernen; d) redaktionelle Anpassung an die derzeitig geltenden Gestaltungsregeln. | ----- | 8 | 54.1 | NA 055-01-05 AA | Labor und Diagnostik
DIN | Norm | DIN 12784 | 2025-08-01 | Laborgeräte aus Glas - Thermometer mit Kernschliff | Ersatz für DIN 12784:1984-06 | Gegenüber DIN 12784:1984-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Abschnitt ''Werkstoffe'' überarbeitet; b) Abschnitt ''Ausführung'' überarbeitet; c) Abschnitt ''Fehlergrenzen'' überarbeitet; d) Tabelle 1 ''Skalenbild'' hinzugefügt, Fadenbezugstemperatur und Fehlergrenzen überarbeitet; e) Zuordnung der Einbaulängen zu den Nennmessbereichen in Tabelle 1 angepasst; f) Abschnitt ''Verpackung'' entfernt; g) redaktionelle Anpassung an die derzeitig geltenden Gestaltungsregeln. | ----- | 8 | 54.1 | NA 055-01-05 AA | Labor und Diagnostik
DIN | Norm | DIN 12876 | 2025-09-01 | Elektrische Laborgeräte - Laborthermostate und Laborbäder | Ersatz für DIN 12876-1:2001-12, DIN 12876-2:2001-12 und DIN 12876-3:2001-12 | Gegenüber DIN 12876-1:2001-12, DIN 12876-2:2001-12 und DIN 12876-3:2001-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Zusammenlegung der bisherigen Normenreihe zu einem Dokument; b) Aufnahme neuer Begriffe und Anpassung bestehender Begriffe an den aktuellen Stand der Technik; c) Überarbeitung der Klasseneinteilung; d) Aufnahme einer neuen Klassenbezeichnung; e) Überarbeitung der Kennzeichnung; f) Aufnahme umweltrechtlicher Vorschriften; g) Streichung der Sicherheitsanforderungen, die in der Normenreihe DIN EN (IEC) 61010 (VDE 0411) festgelegt sind. | ----- | 24 | 109.3 | NA 055-03-06 AA | Labor und Diagnostik
DIN | Entwurf | DIN 58942-5 | 2025-10-01 | Medizinische Mikrobiologie - Kulturmedien - Teil 5: Anforderungen und Auswahl von Kulturmedien für die Stuhldiagnostik | Vorgesehen als Ersatz für DIN 58942-5:2005-04;vorgesehen als Ersatz für DIN 58942-5 Beiblatt 1:1995-01 | Gegenüber DIN 58942-5:2005-04 und DIN 58942-5 Beiblatt 1:1995-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) normative Verweisungen aktualisiert; b) Überarbeitung von Tabelle 1; c) Abstimmung von Tabelle 1 auf die Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie (MiQ 9) [1]; d) Nomenklatur der Mikroorganismen aktualisiert; e) Neuaufnahme von Anhang A ''Gestufte Stuhluntersuchung'' - war bisher Beiblatt 1, dieses wurde stark gekürzt und aktualisiert; f) Neuaufnahme von Anhang B ''Molekularbiologische unterstützte Diagnostik bei der Stuhluntersuchung''; g) redaktionelle Überarbeitung des Dokuments. | 2025-11-05 | 13 | 81.6 | NA 176-08-01 AA | Labor und Diagnostik
DIN | Entwurf | DIN 6800-2 | 2025-09-01 | Dosismessverfahren nach der Sondenmethode für Photonen- und Elektronenstrahlung - Teil 2: Dosimetrie hochenergetischer Photonen- und Elektronenstrahlung mit Ionisationskammern | Vorgesehen als Ersatz für DIN 6800-2:2020-08 | Gegenüber DIN 6800-2:2020-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Die Symbole für zahlreiche Größen und Parameter wurden geändert, um eine höhere Aussagekraft zu erzielen und die Bedeutung präziser zu beschreiben. b) Das Symbol Q steht nicht mehr nur für den Strahlungsqualitätsindex bei Photonenstrahlung, sondern bezeichnet allgemein einen dimensionslosen Parameter zur Charakterisierung der Strahlungsqualität von Photonen- oder Elektronenstrahlung. c) Bei Dosismessungen unter Referenzbedingungen in hochenergetischen Photonenstrahlungsfeldern wird keine Bezugspunktverschiebung angewandt; anstelle des effektiven Messpunktes wird hier der Bezugspunkt der Ionisationskammer an den Messort im Phantom gebracht. d) Der Korrektionsfaktor k<(Index)r> zur Berücksichtigung der unterschiedlichen Positionierung von Ionisationskammern bei der Kalibrierung und der Messung entfällt. Bei Dosismessungen unter Referenzbedingungen in hochenergetischen Photonenstrahlungsfeldern ist er in Folge der geänderten Positionierungsvorschrift (siehe Punkt c) dieser Liste) nicht mehr erforderlich; bei Dosismessungen in Elektronenstrahlungsfeldern ist der Korrektionsfaktor k<(Index)r> im Korrektionsfaktor für den Einfluss der Strahlungsqualität k<(Index)Q ref,Q 0><(hoch)f ref,f 0> enthalten. e) Die Korrektionsfaktoren zur Berücksichtigung des Einflusses der Temperatur, außer auf die Luftdichte, k<(Index)T>, und der Luftfeuchte, k<(Index)h>, entfallen; der Korrektionsfaktor der Anzeige des Elektrometers, k<(Index)elec>, wurde hinzugefügt. f) Die Liste der Ionisationskammertypen, für die in diesem Dokument Daten angegeben sind, wurde aktualisiert. g) Flachkammern sind für die Dosismessung in hochenergetischen Photonenfeldern nicht zulässig; sie dürfen jedoch weiterhin für die Messung relativer Dosisverteilungen (z. B. Tiefen-Dosisverteilungen) verwendet werden. h) Die in diesem Dokument angegebenen Werte der Korrektionsfaktoren für den Einfluss der Strahlungsqualität unter Referenzbedingungen für Photonen- und Elektronenstrahlung wurden aktualisiert, sie sind identisch mit den im Dosimetrieprotokoll IAEA TRS-398 angegebenen Werten. i) Die Kalibrierung von Ionisationskammern darf in <(hoch)60>Co-Strahlungsfeldern oder in hochenergetischen Photonen- und Elektronenstrahlungsfeldern klinischer Linearbeschleuniger erfolgen. | 2025-10-22 | 68 | 194.6 | NA 080-00-01 AA | Radiologie
DIN | Entwurf | DIN 6800-8 | 2025-09-01 | Dosismessverfahren nach der Sondenmethode für Photonen- und Elektronenstrahlung - Teil 8: Dosimetrie hochenergetischer Photonenstrahlung an MR-Beschleunigern | ----- | ----- | 2025-10-22 | 25 | 117.9 | NA 080-00-01 AA | Radiologie
DIN | Norm | DIN 6868-161 | 2025-09-01 | Sicherung der Bildqualität in röntgendiagnostischen Betrieben - Teil 161: Abnahmeprüfung und Konstanzprüfung an zahnmedizinischen Röntgeneinrichtungen zur digitalen Volumentomographie | Ersatz für DIN 6868-161:2022-01 und DIN 6868-15:2022-01 | Gegenüber DIN 6868-161:2022-01 und DIN 6868-15:2022-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Zusammenfassung beider Normen; b) Übernahme von Verfahren aus DIN EN IEC 61223-3-7; c) redaktionelle Überarbeitung des Dokuments. | ----- | 14 | 81.6 | NA 080-00-06 AA | Radiologie
DIN | Norm | DIN EN 13060 | 2025-10-01 | Sterilisatoren für medizinische Zwecke - Dampf-Klein-Sterilisatoren - Anforderungen und Prüfung; Deutsche Fassung EN 13060:2025 | Ersatz für DIN EN 13060:2019-02 | Gegenüber DIN EN 13060:2019-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Anpassung der Struktur des Haupttextes an die Struktur der ISO/TS 22421:2021; b) Aktualisierung der normativen Verweisungen; c) Aktualisierung der Begriffe zur Angleichung an DIN EN ISO 11139:2024-06; d) Verweisung auf EN 285:2015+A1:2021 für die Anforderung an die Prüfung nicht kondensierbarer Gase; e) Erstellung des informativen Anhangs ZA über den Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen der abzudeckenden Verordnung (EU) 2017/745. | ----- | 122 | 277.1 | NA 176-03-03 AA | Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
DIN | Norm | DIN EN 14180 | 2025-08-01 | Sterilisatoren für medizinische Zwecke - Niedertemperatur-Dampf-Formaldehyd-Sterilisatoren - Anforderungen und Prüfung; Deutsche Fassung EN 14180:2025 | Ersatz für DIN EN 14180:2014-09 | Gegenüber DIN EN 14180:2014-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Anpassung der Textstruktur an ISO/TS 22421:2021 sowie Harmonisierung mit den aktuellen Überarbeitungen von EN 17180 und EN 1422 in 2024; b) Aktualisierung der normativen Verweisungen und des Literaturverzeichnisses; c) Aktualisierung des Abschnittes Begriffe unter Bezugnahme auf EN ISO 11139:2018 und der Änderung 1 zu dieser Norm; d) Einführung des Abschnittes ''Schutzmaßnahmen'', um auf einzelne Abschnitte von EN IEC 61010-2-040:2021 zu verweisen; e) Hinzufügen eines neuen Anhangs G ''Alternative Schutzmaßnahmen''; f) Aktualisierung der Tabelle H.1 zu Umweltgesichtspunkte, die in Abschnitten dieser Norm behandelt werden; g) Anforderungen an das Steuerungs- und Überwachungssystem wurden in einem neuen Abschnitt zusammengefasst und informative Abbildungen wurden in einem neuen Anhang F bereitgestellt; h) Hinzufügen eines neuen informativen Anhangs E ''Anwendung von Formaldehyd in LTSF-Prozessen''; i) Aktualisierung des Anhangs ZA, um die Beziehung zwischen dieser Europäischen Norm und den anwendbaren Europäischen Richtlinien und Europäischen Verordnungen darzustellen; j) redaktionelle Überarbeitung des Dokuments. | ----- | 130 | 296.5 | NA 176-03-04 AA | Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
DIN | Entwurf | DIN EN 17161 | 2025-09-01 | ''Design für Alle''-Ansatz - Management der Barrierefreiheit von Produkten und Dienstleistungen; Deutsche und Englische Fassung prEN 17161:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN 17161:2019-11 | Gegenüber DIN EN 17161:2019-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Weiterentwicklung der Ausrichtung der Klauseln zur Ergänzung und Integration in bestehende organisatorische Management- und Betriebsprozesse, um die Integration eines ''Design für Alle''-Ansatzes zu erleichtern; b) Dienstleistungsbestimmungen, die in einen neuen Anhang E Anforderungen an die Barrierefreiheit von Dienstleistungen aufgenommen wurden; c) der Anhang über eine nicht erschöpfende Liste von Normen und Leitlinien, die für die Barrierefreiheit von Produkten, Waren und Dienstleistungen nach dem Konzept ''Design für Alle'' relevant sind, wurde entfernt und der Inhalt in die Bibliografie aufgenommen; d) weiterer Ausbau der Anwendungsbereiche. | 2025-10-15 | 142 | 209.3 | NA 023-00-02 GA | Hilfsmittel
DIN | Entwurf | DIN EN 17210 | 2025-10-01 | Barrierefreiheit und Nutzbarkeit der gebauten Umwelt - Anforderungen und Empfehlungen; Deutsche und Englische Fassung prEN 17210:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN 17210:2021-08 | Gegenüber DIN EN 17210:2021-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) der Titel wurde geändert, um nicht nur auf funktionale Anforderungen beschränkt zu sein; b) das europäische Vorwort wurde aktualisiert; c) die Verweisungen auf den geltenden Normungsantrag (M/587) wurden im europäischen Vorwort und im Titel geändert; d) der Anwendungsbereich wurde geändert, um nicht nur auf funktionale Anforderungen beschränkt zu sein. Ein Satz informiert darüber, dass das Dokument eine Beschreibung der Leistungsanforderungen an eine barrierefreie und nutzbare gebaute Umwelt enthält; e) die Definition von ''Barrierefreiheit'' in 3.1 wurde geändert, um sie an die Definition in ISO 9241-112:2017 anzupassen; Außerdem wurde die Definition von ''Gefahren'' hinzugefügt; f) diese Überarbeitung enthält einen neuen normativen Anhang A, in dem ergänzende Anforderungen an die barrierefreie gebaute Umwelt für eine einfachere objektive Bewertung beschrieben werden. Die bisherigen Anhänge wurden entsprechend umbenannt; g) ein neuer informativer Anhang ZA wurde hinzugefügt. | 2025-11-12 | 702 | 631.7 | NA 005-01-11 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN 18178-1 | 2025-08-01 | Atemwegsinfektionsschutzgeräte für den Selbst- und Fremdschutz - Teil 1: Anforderungen und Kennzeichnung; Deutsche und Englische Fassung prEN 18178-1:2025 | ----- | ----- | 2025-08-27 | 48 | 117.9 | NA 176-04-07-01 AK | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN 18178-2 | 2025-08-01 | Atemwegsinfektionsschutzgeräte für den Selbst- und Fremdschutz - Teil 2: Prüfverfahren; Deutsche und Englische Fassung prEN 18178-2:2025 | ----- | ----- | 2025-08-27 | 26 | 81.6 | NA 176-04-07-01 AK | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN 18178-5 | 2025-10-01 | Atemwegsinfektionsschutzgeräte für den Selbst- und Fremdschutz - Teil 5: Klassifikation; Deutsche und Englische Fassung prEN 18178-5:2025 | ----- | ----- | 2025-11-05 | 28 | 90.6 | NA 176-04-07-01 AK | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN 1865-1 | 2025-09-01 | Krankentransportmittel in Rettungsdienstfahrzeugen - Teil 1: Allgemeine Krankentragesysteme und Krankentransportmittel; Deutsche und Englische Fassung prEN 1865-1:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN 1865-1:2015-08 | Gegenüber DIN EN 1865-1:2015-08 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) der Haupttitel wurde von ''Krankentransportmittel im Krankenkraftwagen'' in ''Krankentransportmittel in Rettungsdienstfahrzeugen'' geändert; b) in der englischsprachigen Fassung wurde der Teiltitel von Teil 1 von ''General stretcher systems and patient handling equipment'' in ''Specification for general stretcher systems and patient handling equipment'' geändert; c) die normativen Verweisungen wurden aktualisiert; d) Anhang ZA wurde überarbeitet und zeigt nun den Zusammenhang mit der Medizinprodukteverordnung (MDR, en: Medical Device Regulation) statt mit der Medizinprodukterichtlinie (MDD, en: Medical Device Directive); e) die Definitionen für Stuhltrage (3.2), Tragetuch (3.4), Schaufeltrage (3.5), langes Wirbelsäulenbrett (3.7) und klappbarer Transportsessel (3.8) wurden deutlicher gestaltet; f) die Anforderungen an Tragematratze, Tragetuch und Vakuummatratze wurden deutlich verändert; g) die Belastbarkeiten wurden von 150 kg in 200 kg geändert, außer für das Wirbelsäulenbrett und das Körpergewicht; h) die Anforderungen wurden an EN 1865-2:2024 angeglichen. | 2025-10-15 | 81 | 151.2 | NA 176-07-01 AA | Erste Hilfe und Rettungsdienst
DIN | Entwurf | DIN EN 455-3/A1 | 2025-10-01 | Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch - Teil 3: Anforderungen und Prüfung für die biologische Bewertung; Deutsche und Englische Fassung EN 455-3:2023/prA1:2025 | Vorgesehen als Änderung von DIN EN 455-3:2024-02 | ----- | 2025-10-29 | 17 | 63 | NA 176-04-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN 455-5 | 2025-10-01 | Medizinische Handschuhe zum einmaligen Gebrauch - Teil 5: Extrahierbare chemische Rückstände; Deutsche Fassung EN 455-5:2025 | ----- | ----- | ----- | 27 | 117.9 | NA 176-04-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN 868-2 | 2025-09-01 | Verpackungen für in der Endverpackung zu sterilisierende Medizinprodukte - Teil 2: Sterilisierverpackung - Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 868-2:2025 | Ersatz für DIN EN 868-2:2017-05 | Gegenüber DIN EN 868-2:2017-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Anwendungsbereich im Hinblick auf eine klarere Darstellung überarbeitet; glattes Papier als Material für Sterilisationsverpackungen gestrichen; b) Dokument neu nummeriert, um die Listennummerierung zur Verbesserung der Lesbarkeit auf 3 Ebenen zu beschränken; c) Abschnitt 4 ''Allgemeine Anforderungen'' zur klareren Darstellung leicht überarbeitet und an die anderen Teile der Normenreihe EN 868 angeglichen, und eine Erklärung zur Geltung der Anforderungen hinzugefügt; d) Abschnitt 5 ''Leistungsanforderungen und Prüfverfahren'': Materialien, die ausschließlich für die Strahlensterilisation verwendet werden, sind von den Anforderungen an die Nassfestigkeit der Verpackung ausgenommen; e) Abschnitt 6 ''Sterilisationskompatibilität'' hinzugefügt und an die anderen Teile der Normenreihe EN 868 angeglichen; f) 8.2 ''Umweltdeklarationen'' hinzugefügt und an die anderen Teile der Normenreihe EN 868 angeglichen; g) Liste der größeren Änderungen in das Vorwort verschoben, weshalb der Anhang mit den ''Einzelheiten zu wesentlichen technischen Änderungen zwischen dieser Europäische Norm und der vorherigen Ausgabe'' (der frühere Anhang A) gestrichen wurde; h) neuer Abschnitt ''Umweltaspekte der Prüfung'' zu allen Prüfverfahren in Anhang A bis Anhang C hinzugefügt; i) neuer Anhang E zu Umweltaspekten hinzugefügt; j) redaktionelle Überarbeitung des Dokuments. | ----- | 32 | 127 | NA 176-03-07 AA | Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
DIN | Norm | DIN EN 868-3 | 2025-09-01 | Verpackungen für in der Endverpackung zu sterilisierende Medizinprodukte - Teil 3: Papier zur Herstellung von Papierbeuteln (festgelegt in EN 868-4) und zur Herstellung von Klarsichtbeuteln und -schläuchen (festgelegt in EN 868-5) - Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 868-3:2025 | Ersatz für DIN EN 868-3:2017-05 | Gegenüber DIN EN 868-3:2017-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Anwendungsbereich im Hinblick auf eine klarere Darstellung überarbeitet und an die anderen Teile der Normenreihe angeglichen; b) Dokument neu nummeriert, um die Listennummerierung zur Verbesserung der Lesbarkeit auf 3 Ebenen zu beschränken; c) Abschnitt 4 ''Allgemeine Anforderungen'' zur klareren Darstellung leicht überarbeitet und an die anderen Teile der Normenreihe EN 868 angeglichen, und eine Erklärung zur Geltung der Anforderungen hinzugefügt; d) Abschnitt 6 ''Sterilisationskompatibilität'' hinzugefügt, angeglichen an die anderen Teile der Normenreihe EN 868; e) Abschnitt 8 ''Umweltdeklarationen'' hinzugefügt und an die anderen Teile der Normenreihe EN 868 angeglichen; f) Liste der größeren Änderungen in das Vorwort verschoben, weshalb der Anhang mit den ''Einzelheiten zu wesentlichen technischen Änderungen zwischen dieser Europäische Norm und der vorherigen Ausgabe'' (der frühere Anhang A) gestrichen wurde; g) neuer Abschnitt ''Umweltaspekte der Prüfung'' zu allen Prüfverfahren in Anhang A und Anhang B hinzugefügt; h) neuer Anhang D zu Umweltaspekten hinzugefügt; i) redaktionelle Überarbeitung des Dokuments. | ----- | 26 | 117.9 | NA 176-03-07 AA | Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
DIN | Norm | DIN EN 868-4 | 2025-09-01 | Verpackungen für in der Endverpackung zu sterilisierende Medizinprodukte - Teil 4: Papierbeutel - Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 868-4:2025 | Ersatz für DIN EN 868-4:2017-05 | Gegenüber DIN EN 868-4:2017-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Anwendungsbereich im Hinblick auf eine klarere Darstellung überarbeitet und an die anderen Teile von EN 868 angeglichen; b) normative Verweisung auf EN ISO 187 hinzugefügt; c) Dokument neu nummeriert, um die Listennummerierung zur Verbesserung der Lesbarkeit auf 3 Ebenen zu beschränken; d) Abschnitt 4 ''Allgemeine Anforderungen'' zur klareren Darstellung leicht überarbeitet und an die anderen Teile der Normenreihe EN 868 angeglichen, und eine Erklärung zur Geltung von Anforderungen hinzugefügt; e) Abschnitt 7 ''Sterilisationskompatibilität'' hinzugefügt, angeglichen an die anderen Teile der Normenreihe EN 868; f) Unterabschnitt 9.2 ''Umweltdeklarationen'' hinzugefügt und an die anderen Teile der Normenreihe EN 868 angeglichen; g) Liste der größeren Änderungen in das Vorwort verschoben, weshalb der Anhang mit den ''Einzelheiten zu wesentlichen technischen Änderungen zwischen dieser Europäische Norm und der vorherigen Ausgabe'' (der frühere Anhang A) gestrichen wurde; h) neuer Abschnitt ''Umweltaspekte'' zu allen Prüfverfahren in Anhang A und Anhang B hinzugefügt; i) neuer Anhang D zu Umweltaspekten hinzugefügt; j) redaktionelle Überarbeitung des Dokuments. | ----- | 23 | 109.3 | NA 176-03-07 AA | Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
DIN | Norm | DIN EN 868-6 | 2025-09-01 | Verpackungen für in der Endverpackung zu sterilisierende Medizinprodukte - Teil 6: Papier für Niedertemperatur-Sterilisationsverfahren - Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 868-6:2025 | Ersatz für DIN EN 868-6:2017-05 | Gegenüber DIN EN 868-6:2017-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) der Anwendungsbereich wurde überarbeitet, um Klarheit zu schaffen, und an andere Teile der EN 868 angeglichen; b) das Dokument wurde neu nummeriert, um die Listennummerierung zur besseren Lesbarkeit auf 3 Ebenen zu beschränken; c) Abschnitt 4 ''Allgemeine Anforderungen'' wurde leicht überarbeitet, um die Verständlichkeit zu verbessern und an die anderen Teile der Reihe EN 868 anzupassen, und es wurde eine Erklärung hinzugefügt, die klarstellt, wann Akzeptanzkriterien gelten; d) Abschnitt 6 ''Sterilisationskompatibilität'' wurde hinzugefügt und an die anderen Teile der Reihe EN 868 angeglichen; e) Abschnitt 8 ''Umweltdeklarationen'' wurde hinzugefügt und an die anderen Teile der Reihe EN 868 angeglichen; f) die Liste der wichtigsten Änderungen wurde in das Europäische Vorwort verschoben, wodurch Anhang A gestrichen wurde; g) ein neuer Abschnitt ''Umweltaspekte der Prüfung'' wurde zu jedem Prüfverfahren in Anhang A und Anhang B hinzugefügt; h) ein neuer Anhang D zu Umweltaspekten wurde hinzugefügt; i) das Dokument wurde redaktionell überarbeitet. | ----- | 27 | 117.9 | NA 176-03-07 AA | Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
DIN | Norm | DIN EN 868-7 | 2025-09-01 | Verpackungen für in der Endverpackung zu sterilisierende Medizinprodukte - Teil 7: Klebemittelbeschichtetes Papier für Niedertemperatur-Sterilisationsverfahren - Anforderungen und Prüfverfahren; Deutsche Fassung EN 868-7:2025 | Ersatz für DIN EN 868-7:2017-05 | Gegenüber DIN EN 868-7:2017-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Anwendungsbereich im Hinblick auf eine klarere Darstellung und die Angleichung an die anderen Teile von EN 868 überarbeitet; b) Dokument neu nummeriert, um die Listennummerierung zur Verbesserung der Lesbarkeit auf 3 Ebenen zu beschränken; c) Abschnitt 4 ''Allgemeine Anforderungen'' zur klareren Darstellung leicht überarbeitet und an die anderen Teile der Normenreihe EN 868 angepasst, und eine Erklärung zur Geltung von Anforderungen hinzugefügt; d) Abschnitt 6 ''Sterilisationskompatibilität'' hinzugefügt, angeglichen an die anderen Teile der Normenreihe EN 868; e) Unterabschnitt 8.2 ''Umweltdeklarationen'' hinzugefügt und an die anderen Teile der Normenreihe EN 868 angeglichen; f) Liste der größeren Änderungen in das Vorwort verschoben, weshalb der Anhang mit den ''Einzelheiten zu wesentlichen technischen Änderungen zwischen dieser Europäische Norm und der vorherigen Ausgabe'' (der frühere Anhang A) gestrichen wurde; g) neuer Abschnitt ''Umweltaspekte der Prüfung'' zu allen Prüfverfahren in Anhang A bis Anhang E hinzugefügt; h) neuer Anhang G zu Umweltaspekten hinzugefügt; i) redaktionelle Überarbeitung des Dokuments. | ----- | 34 | 136.2 | NA 176-03-07 AA | Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
DIN | Entwurf | DIN EN IEC 60601-2-22/A1 | 2025-10-01 | Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-22: Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale für chirurgische, kosmetische, therapeutische und diagnostische Lasergeräte (IEC 76/774/CDV:2025); Text Deutsch und Englisch | Vorgesehen als Änderung von DIN EN IEC 60601-2-22 (VDE 0750-2-22):2022-10 | ----- | 2025-11-26 | 13 | 10.43 | DKE/K 812 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN IEC 60601-2-22/AA | 2025-10-01 | Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-22: Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale für chirurgische, kosmetische, therapeutische und diagnostische Lasergeräte; Deutsche und Englische Fassung EN IEC 60601-2-22:2020/prAA:2025 | Vorgesehen als Änderung von DIN EN IEC 60601-2-22 (VDE 0750-2-22):2022-10 | ----- | 2025-11-26 | 18 | 13.09 | DKE/K 812 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN IEC 60601-2-34 | 2025-08-01 | Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-34: Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von invasiven Blutdruck-Überwachungsgeräten (IEC 60601-2-34:2024); Deutsche Fassung EN IEC 60601-2-34:2024 | Ersatz für DIN EN 60601-2-34 (VDE 0750-2-34):2015-01Siehe Anwendungsbeginn | Gegenüber DIN EN 60601-2-34 (VDE 0750-2-34):2015-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Überarbeitung zur Anpassung an IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1:2005/AMD1:2012 und IEC 60601-1:2005/AMD2:2020 sowie an die neuen Fassungen und Änderungen von Ergänzungsnormen; b) Erweiterung des Anwendungsbereiches um die Umgebung für den Notfalleinsatz; c) Änderung der wesentlichen Leistungsmerkmale in Tabelle 201.101; d) Änderung der Anforderungen an den Schutz gegen das Eindringen von flüssigen oder festen Materialien; e) Ergänzung von Hauptbedienfunktionen; f) Streichung von Anhang BB Alarm-Diagramme. | ----- | 68 | 119.08 | DKE/GUK 812.1 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN IEC 60601-2-39 | 2025-10-01 | Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-39: Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von Peritoneal-Dialyse-Geräten (IEC 60601-2-39:2024); Deutsche Fassung EN IEC 60601-2-39:2025 | Ersatz für DIN EN IEC 60601-2-39 (VDE 0750-2-39):2020-05Siehe Anwendungsbeginn | Gegenüber DIN EN IEC 60601-2-39 (VDE 0750-2-39):2020-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Aktualisierung der Verweisungen auf IEC 60601-1:2005, IEC 60601-1:2005/AMD1:2012 und IEC 60601-1:2005/AMD2:2020, der Verweisungen auf IEC 60601-1-2:2014 und IEC 60601-1-2:2014/AMD1:2020, der Verweisungen auf IEC 60601-1-8:2006, IEC 60601-1-8:2006/AMD1:2012 und IEC 60601-1-8:2006/AMD2:2020, der Verweisungen auf IEC 60601-1-9:2007, IEC 60601-1-9:2007/AMD1:2013 und IEC 60601-1-9:2007/AMD2:2020, der Verweisungen auf IEC 60601-1-10:2007, IEC 60601-1-10:2007/AMD1:2013 und IEC 60601-1-10:2007/AMD2:2020 sowie der Verweisungen auf IEC 60601-1-11:2015 und IEC 60601-1-11:2015/AMD1:2020; b) Berücksichtigung der wesentlichen Leistungsmerkmale beim Ersten Fehler in Bezug auf IEC 60601-1:2005/AMD1:2012/ISH1:2021; c) Aufnahme der im Dokument 62D/1771A/INF enthaltenen Informationen zu 201.11.8; d) Aufnahme der im Dokument 62D/1734/INF enthaltenen Informationen zu den technischen Problemen der vorherigen Ausgabe; e) Aufnahme von Anforderungen an die Informationssicherheit (IT-Sicherheit); f) Ergänzung bezüglich der Online-Herstellung der PD-Lösung (Online-PD ); g) Verbesserungen hinsichtlich der Definition des Anwendungsteils; h) Verbesserung des Abschnitts bzw. der Unterabschnitte, die Anforderungen an die wesentlichen Leistungsmerkmale enthalten; i) Verbesserung der Kennzeichnung; j) weitere geringfügige technische Verbesserungen; k) redaktionelle Verbesserungen. | ----- | 64 | 115.04 | DKE/GUK 812.6 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN IEC 60825-4 | 2025-09-01 | Sicherheit von Lasereinrichtungen - Teil 4: Laserschutzwände (IEC 60825-4:2022); Deutsche Fassung EN IEC 60825-4:2024 | Ersatz für DIN EN 60825-4 (VDE 0837-4):2011-12Siehe Anwendungsbeginn | Gegenüber DIN EN 60825-4 (VDE 0837-4):2011-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Diese Ausgabe umfasst signifikante Änderungen und wurde im Hinblick auf die Zweckdienlichkeit für die Anwender erarbeitet. | ----- | 84 | 141.05 | DKE/GK 841 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN IEC 63203-201-4 | 2025-08-01 | Tragbare elektronische Geräte und Technologien - Teil 201-4: Elektronische Textilien - Prüfverfahren zur Bestimmung der Abriebfestigkeit von leitfähigen textilen Flächengebilden (IEC 63203-201-4:2024); Deutsche Fassung EN IEC 63203-201-4:2025 | ----- | ----- | ----- | 13 | 41.72 | DKE/K 802 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN IEC 63483 | 2025-09-01 | Methoden zur Bewertung der spektralen Bildgebungsleistung von Computertomographen (IEC/CDV 63483:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN IEC 63483:2025 | ----- | ----- | 2025-10-22 | 48 | 117.9 | NA 080-00-06 AA | Radiologie
DIN | Entwurf | DIN EN IEC 80601-2-31 | 2025-09-01 | Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-31: Besondere Festlegungen für die grundlegende Sicherheit und die wesentlichen Leistungsmerkmale von externen Herzschrittmachern mit interner Stromquelle (IEC 62D/2136/CDV:2024); Deutsche und Englische Fassung prEN IEC 80601-2-31:2024 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN IEC 60601-2-31 (VDE 0750-2-31):2021-07 | Gegenüber DIN EN IEC 60601-2-31 (VDE 0750-2-31):2021-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) die Anforderungen bezüglich der wesentlichen Leistungsmerkmale wurden vereinfacht; b) die zulässigen Farben der Signallampen (Anzeigen) wurden im Vergleich zu den in den Allgemeinen Festlegungen festgelegten Farben verändert; c) die Anforderungen an die Kennzeichnung von Anschlüssen wurden verdeutlicht; d) die geforderte Gebrauchsanweisung wurde bezüglich der geschätzten Lebensdauer für eine vollständig geladene Batterie geändert; e) die Prüfung auf Exposition gegenüber Kochsalzlösung wurde als eine zusätzliche Prüfung verdeutlicht; f) die Anforderungen in Bezug auf die Störfestigkeit gegenüber elektrostatischer Entladung wurden geändert; g) zusätzliche Begründung für alle Änderungen. | 2025-10-08 | 112 | 95.25 | DKE/GUK 812.5 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN IEC 80601-2-60/A1 | 2025-10-01 | Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-60: Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von Dental-Geräten (IEC 62D/2209/CDV:2025); Deutsche und Englische Fassung EN IEC 80601-2-60:2020/prA1:2025 | Vorgesehen als Änderung von DIN EN IEC 80601-2-60 (VDE 0750-2-60):2021-09 | ----- | 2025-11-19 | 28 | 14.73 | DKE/UK 812.8 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 10079-1/A1 | 2025-08-01 | Medizinische Absauggeräte - Teil 1: Elektrisch betriebene Absauggeräte - Änderung 1: Wassereintritt (ISO 10079-1:2022/DAM 1:2025); Deutsche und Englische Fassung EN ISO 10079-1:2022/prA1:2025 | Vorgesehen als Änderung von DIN EN ISO 10079-1:2022-08 | ----- | 2025-09-18 | 11 | 54.1 | NA 176-05-03 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 10328 | 2025-08-01 | Prothetik - Prüfung der Struktur von Prothesen der unteren Gliedmaßen - Anforderungen und Prüfverfahren (ISO/DIS 10328:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 10328:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 10328:2016-12 | Gegenüber DIN EN ISO 10328:2016-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Die Offsets für P3 und P4 wurden in Tabelle 7 zum Test-Offset für P5 zusammengefasst und aus dem Dokument entfernt. Der Versatz nach außen in der unteren Referenzebene wurde von -19 mm auf +19 mm geändert, um den Ergebnissen der modernen Ganganalyse zu entsprechen. Die Auswärtsversätze für Knie und Knöchel wurden entsprechend angepasst; b) die Prüfkraftstufen P6 bis P8, die zuvor im früheren Anhang D enthalten waren, wurden in Tabelle 5, Tabelle 9 und Tabelle 12 aufgenommen und der Anhang aus dem Dokument entfernt. Der frühere Anhang E und der frühere Anhang F wurden in Anhang D und Anhang E umbenannt und die Verweisungen aktualisiert. Der frühere Anhang G wurde gestrichen. Anhang F, Anhang G, Anhang H und Anhang ZA wurden neu hinzugefügt; c) es wurden Prüfbereiche (R) für die Festigkeitsprüfung eingeführt, die sich auf den Verwendungszweck des Geräts beziehen. Die Bereiche unterscheiden sich durch verschiedene Belastungsfaktoren, während die Prüfkraftniveaus abgesehen von Rundungen und Anpassungen an geänderte Offsets (siehe unten) unverändert bleiben; d) die Prüfkräfte in Tabelle 12 wurden für P3 und P4 angepasst; e) es wurde eine Methode zur Analyse des Stoßdämpfungsvermögens hinzugefügt, die die Schwierigkeit beseitigt, zu entscheiden, ob eine Vorrichtung oberhalb des unteren statischen Belastungsniveaus besteht oder versagt; f) gesonderte Prüfungen an Knieschlössern sind nun optionale Prüfungen, und die Prüfverfahren für gesonderte Prüfungen an Knieschlössern wurden aus dem Dokument entfernt; g) die Prüfgeometrie dieses Dokuments ist auf 150 mm über der Kniegelenksmitte begrenzt; h) Abschnitt 21 wurde in Übereinstimmung mit der Norm umbenannt und die Verweisung auf die Kennzeichnung wurde aus dem Dokument entfernt; i) Tabelle 2, Tabelle 5, Tabelle 6, Tabelle 7, Tabelle 8, Tabelle 9, Tabelle 10, Tabelle 11 und Tabelle 12 wurden aktualisiert und die Kräfte an die neuen vereinheitlichten Versätze angepasst; j) Tabelle B.1, Tabelle B.2, Tabelle B.3 und Tabelle B.4 wurden aktualisiert; k) die Belastungsgeschwindigkeit von 100 N/s bis 10 kN/s ist jetzt normativ. | 2025-09-04 | 285 | 321 | NA 027-06-03 AA | Hilfsmittel
DIN | Norm | DIN EN ISO 10993-4 | 2025-09-01 | Biologische Beurteilung von Medizinprodukten - Teil 4: Auswahl von Prüfungen zur Wechselwirkung mit Blut (ISO 10993-4:2017 + Amd 1:2025, korrigierte Fassung 2025-04); Deutsche Fassung EN ISO 10993-4:2017 + A1:2025 | Ersatz für DIN EN ISO 10993-4:2017-12 | Gegenüber DIN EN ISO 10993-4:2017-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) informativen Anhang ZA zum Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Anforderungen der abzudeckenden Richtlinie 93/42/EWG [Amtsblatt L 169] wurde durch den informativen Anhang ZA zum Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den grundlegenden Sicherheits- und Leistungsanforderungen der abzudeckenden Verordnung (EU) 2017/745 ersetzt; b) informativen Anhang ZB entfernt; c) in 3.4 die Verweisung aktualisiert; d) Überschrift von 5.2.2 geändert und in 5.2.2 vier Aufzählungspunkte gestrichen und einen hinzugefügt; e) in 5.2.3 vier Aufzählungspunkte hinzugefügt und im dritten Aufzählungspunkt Text gestrichen; f) in 6.1.2 im zweiten Absatz Text hinzugefügt und den vierten Absatz ersetzt; g) in 6.1.4 die Anmerkung 1 ersetzt; h) in 6.1.6 Tabelle 1 ersetzt; i) in 6.1.11 die Verweisung auf ISO 10993-2 gelöscht; j) in 6.1.12 den Absatz ersetzt und am Ende des Absatzes eine Anmerkung hinzugefügt, k) in 6.1.14 die Verweisung auf ISO 10993-2 gelöscht und in einer neuen Anmerkung hinzugefügt; l) in Tabelle 1 in 6.2.1 wurde die Referenz [18] durch die Referenz [28] ersetzt; m) in 6.3.1 einen Satz ersetzt; n) in A.1.1 Text aus einem Satz gelöscht; o) in A.1.4 im dritten Absatz den ersten Satz ersetzt und am Ende einen Satz hinzugefügt; p) in Abschnitt A.3 im zweiten Absatz im zweiten Satz Text hinzugefügt und den dritten Satz ersetzt; q) in Abschnitt B.3.2.2 wurde der Titel an die englische Referenzfassung angepasst; r) in Bild B.2 wurde eine nationale Fußnote ergänzt; s) die Literaturhinweise [238] bis [249] neu hinzugefügt. | ----- | 96 | 253.1 | NA 027-07-12 AA | Biologische und klinische Beurteilung von Medizinprodukten
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 11135 | 2025-08-01 | Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge - Ethylenoxid - Anforderungen an die Entwicklung, Validierung und Lenkung der Anwendung eines Sterilisationsverfahrens für Medizinprodukte (ISO/DIS 11135:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 11135:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 11135:2020-04;Ersatz für E DIN EN ISO 11135:2024-04 | Gegenüber DIN EN ISO 11135:2020-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) die informativen Anleitungen in Anhang B, Anhang D, Anhang E, Anhang G, Anhang H, Anhang J und Anhang K wurden hinzugefügt; b) Präzisierung der Anforderungen an die mikrobiologische Leistungsbeurteilung in Anhang F; c) Aufnahme der relevanten Elemente von ISO/TS 21387:2020 in Anhang A und Anhang H; d) redaktionelle Überarbeitung des Dokuments. | 2025-09-04 | 256 | 296.5 | NA 176-03-09 AA | Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 11140-3 | 2025-08-01 | Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge - Chemische Indikatoren - Teil 3: Indikatorsysteme der Klasse 2 zur Verwendung im Bowie-Dick-Dampfdurchdringungstest (ISO/DIS 11140-3:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 11140-3:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 11140-3:2009-09 | Gegenüber DIN EN ISO 11140-3:2009-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) korrekte Verwendung der Begriffe Indikator und Indikatorsystem zur Angleichung an ISO 11140-1; b) Aktualisierung der normativen Verweisungen; c) Einfügung eines gemeinsamen Abschnitts 4 für ISO/TC 198-Dokumente, der den Abschnitt 8 ersetzt; d) Angleichung der Kennzeichnung von Indikatoren an ISO 11140-4; e) Angleichung von Anhang B an ISO 11140-4; f) Anhang D geändert, um dieselben Methoden zur Erstellung von Referenzfehlerbedingungen wie in ISO 11140-4 zu ermöglichen; g) Anhang F nach Anhang E verschoben; h) Anhang L hinzugefügt, geändert von ISO 11140-1. | 2025-09-18 | 77 | 151.2 | NA 176-03-08 AA | Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 11140-4 | 2025-08-01 | Sterilisation von Produkten für die Gesundheitsfürsorge - Chemische Indikatoren - Teil 4: Indikatoren der Klasse 2, die alternativ zum Bowie-Dick-Test für den Nachweis der Dampfdurchdringung verwendet werden (ISO/DIS 11140-4:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 11140-4:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 11140-4:2007-07 | Gegenüber DIN EN ISO 11140-4:2007-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) korrekte Verwendung der Begriffe Indikator und Indikatorsystem zur Angleichung an ISO 11140-1; b) Aktualisierung der normativen Verweisungen; c) Einfügung eines gemeinsamen Abschnitts 4 für ISO/TC 198-Dokumente, der den Abschnitt 8 ersetzt; d) Angleichung der Kennzeichnung von Indikatoren an ISO 11140-4; e) Angleichung von Anhang B an ISO 11140-4; f) Anhang D geändert, um dieselben Methoden zur Erstellung von Referenzfehlerbedingungen wie in ISO 11140-4 zu ermöglichen; g) Anhang F nach Anhang E verschoben; h) Anhang L hinzugefügt, geändert von ISO 11140-1. | 2025-09-18 | 89 | 157.9 | NA 176-03-08 AA | Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 11607-3 | 2025-09-01 | Verpackungen für in der Endverpackung zu sterilisierende Medizinprodukte - Teil 3: Anforderungen an die Prozessentwicklung der Formgebung, Siegelung und des Zusammenstellens (ISO/DIS 11607-3:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 11607-3:2025 | ----- | ----- | 2025-10-08 | 69 | 144 | NA 176-03-07 AA | Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 11608-1/A1 | 2025-09-01 | Kanülenbasierte Injektionssysteme zur medizinischen Verwendung - Anforderungen und Prüfverfahren - Teil 1: Kanülenbasierte Injektionssysteme - ÄNDERUNG 1 (ISO 11608-1:2022/DAM 1:2025); Deutsche und Englische Fassung EN ISO 11608-1:2022/prA1:2025 | Vorgesehen als Änderung von DIN EN ISO 11608-1:2022-09 | ----- | 2025-10-01 | 15 | 63 | NA 176-04-02 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 11615 | 2025-10-01 | Medizinische Informatik - Identifikation von Arzneimitteln - Datenelemente und Strukturen zur eindeutigen Identifikation und zum Austausch von vorgeschriebenen Arzneimittelinformationen (ISO/DIS 11615:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 11615:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 11615:2022-12 | Gegenüber DIN EN ISO 11615:2022-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Klarstellungen zum Anwendungsbereich von ISO-IDMP, einschließlich Compounding-Produkten, tierärztlicher Verwendung und Wiederverwendung von Bestandteilen zur Vermeidung von Doppelarbeit; b) Hinzufügen von Identifikatoren und Beschreibungen für hergestellte Produkte, Unterscheidung von Mehrfachpackungen und Klärung von Haltbarkeitsattributen; c) Normalisierung von Stärkeausdrücken, Hinzufügen von Mengenoperatoren und Handhabung komplexer Zusammensetzungen; d) Hinzufügen von Attributen für verschiedene Arten von Zulassungen und Verknüpfung von Bezeichnungen für seltene Krankheiten mit therapeutischen Indikationen; e) zusätzliche Granularität für die Identifizierung von Prüfpräparaten. | 2025-11-12 | 189 | 253.1 | NA 176-02-03 AA | Medizinische Informatik
DIN | Norm | DIN EN ISO 14644-5 | 2025-09-01 | Reinräume und zugehörige Reinraumbereiche - Teil 5: Betrieb (ISO 14644-5:2025); Deutsche Fassung EN ISO 14644-5:2025 | Ersatz für DIN EN ISO 14644-5:2005-03 | Gegenüber DIN EN ISO 14644-5:2005-03 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Der neue normative Inhalt umfasst die Entwicklung einer Folgenabschätzung, die Entwicklung eines Betriebskontrollprogramms und die damit verbundenen Programme, die den Betrieb von Reinräumen unterstützen, sowie verbesserte und aktualisierte Informationen über die Bewegung von Waren und Materialien in und aus den Reinräumen. b) Die informativen Abschnitte wurden gekürzt, um die in Büchern und Abhandlungen verfügbaren Informationen nicht zu duplizieren. | ----- | 38 | 144 | NA 041-02-21 AA | Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
DIN | Norm | DIN EN ISO 14889 | 2025-09-01 | Augenoptik - Brillengläser - Grundlegende Anforderungen an rohkantige fertige Brillengläser (ISO 14889:2025); Deutsche Fassung EN ISO 14889:2025 | Ersatz für DIN EN ISO 14889:2018-04 | Gegenüber DIN EN ISO 14889:2018-04 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) datierte Verweisungen und die Titel wurden aktualisiert; b) das gesamte Dokument wurde redaktionell aktualisiert; c) Bild 1 wurde aktualisiert; d) der Begriff ''Entflammbarkeit'' wurde zu ''Widerstand gegen Entzündung'' geändert. | ----- | 23 | 109.3 | NA 027-01-08-02 AK | Augenoptik und Ophthalmologie | Hilfsmittel
DIN | Norm | DIN EN ISO 15883-7 | 2025-08-01 | Reinigungs-Desinfektionsgeräte - Teil 7: Anforderungen und Prüfverfahren für Reinigungs-Desinfektionsgeräte mit chemischer Desinfektion für nicht kritische thermolabile Medizinprodukte und Zubehör im Gesundheitswesen (ISO 15883-7:2025); Deutsche Fassung EN ISO 15883-7:2025 | Ersatz für DIN EN ISO 15883-7:2016-10 | Gegenüber DIN EN ISO 15883-7:2016-10 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Entfernung von ''nicht invasive'' aus dem Titel des Dokuments und verschiedenen (Unter-)Abschnitten; b) Einarbeitung der Anforderungen von und Verweisung auf DIN EN ISO 15883-1:2025-06 und DIN EN ISO 15883-5:2021-11; c) Überarbeitung von Verweisungen auf relevante Abschnitte in DIN EN ISO 15883-1:2025-06 und DIN EN ISO 15883-5:2021-11; d) Angleichung an Begriffe in DIN EN ISO 11139:2024-06; e) Aktualisierung der Einleitung und Hinzufügung einer Verweisung auf ISO/TS 5111 zur Wasserqualität; f) Klarstellung hinsichtlich der Anforderung an wiederverwendete Prozesschemikalien (siehe 4.2.4 und 6.6.2); g) Anhang A wurde von normativ zu informativ geändert; h) Beschreibung des Verfahrens in Anhang C wurde aktualisiert, um sie an DIN EN ISO 15883-1:2025-06 und DIN EN ISO 15883-4:2019-06 anzugleichen; i) normative Verweisungen und Literaturhinweise wurden aktualisiert. | ----- | 51 | 165.7 | NA 176-03-01 AA | Sterilisation, Desinfektion und Aufbereitung
DIN | Norm | DIN EN ISO 16408 | 2025-09-01 | Zahnheilkunde - Mundhygieneprodukte - Mundspülungen (ISO 16408:2025); Deutsche Fassung EN ISO 16408:2025 | Ersatz für DIN EN ISO 16408:2015-12 | Gegenüber DIN EN ISO 16408:2015-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Abschnitte 1 und 3 wurden entsprechend den ISO/IEC-Richtlinien, Teil 2, aktualisiert; b) Abschnitt 2 wurde aktualisiert, um die neueste Version von ISO 8601-1 und ISO 19448 aufzunehmen; c) Abschnitt 3 wurde aktualisiert, um die Definition von Mundspray zu entfernen, da sie über den Anwendungsbereich des Dokuments hinausgeht; d) Unterabschnitt 5.1 wurde präzisiert, da ISO 28888 eine Screeningverfahren für nicht fluoridierte Mundspülungen enthält, und wurde außerdem aktualisiert, um eine Verweisung auf den kritischen pH-Wert der Schmelzerosion aufzunehmen; e) Unterabschnitt 5.2 wurde aktualisiert, um die Fluoridkonzentration in mg/kg anzugeben, den maximalen Fluoridgehalt je Behälter zu senken und auf den hinzugefügten Unterabschnitt 7.4 sowie auf ISO 19448 zu verweisen; f) Unterabschnitt 5.3 wurde aktualisiert, um eine Verweisung auf USP <233> Elemental Impurities Procedures aufzunehmen; g) Unterabschnitt 5.5 wurde aktualisiert, um Verweisungen auf USP <61>, USP <62> und Ph.Eur. 2.6.12. aufzunehmen, eine Anmerkung zu Akzeptanzkriterien hinzuzufügen und die Sprache mit ISO 11609 zu harmonisieren; h) Abschnitt 8 g) wurde aktualisiert, um das Datum der Prüfung, die Bezeichnung der Proben und Abweichungen vom Verfahren aufzunehmen; i) Unterabschnitte 9.1 und 9.2 wurden im Interesse der Klarheit aktualisiert; j) Unterabschnitt 9.2 e) wurde aktualisiert, um darauf hinzuweisen, dass die Internationale Nomenklatur für kosmetische Inhaltsstoffe normalerweise für die Auflistung der Inhaltsstoffe auf der Verpackung verwendet wird; k) Unterabschnitt 9.2 g) wurde in Bezug auf Ethanol präzisiert; l) Unterabschnitt 9.2 j) wurde aktualisiert, um ''und unter Aufsicht von Erwachsenen'' aufzunehmen; m) Anhang A wurde gestrichen, da für die Bestimmung von Fluorid nun auf Unterabschnitt 7.4 und ISO 19448 verwiesen wird; n) das Literaturverzeichnis wurde entsprechend der Reihenfolge der Verweisungen im Dokument neu geordnet. | ----- | 19 | 99.6 | NA 014-00-19 AA | Zahnheilkunde
DIN | Norm | DIN EN ISO 18374 | 2025-09-01 | Zahnheilkunde - Künstliche Intelligenz (KI) und erweiterte Intelligenz (AuI) für die Analyse von 2D-Röntgenbildern - Datengenerierung, Datenkommentierung und Datenverarbeitung (ISO 18374:2025); Deutsche Fassung EN ISO 18374:2025 | ----- | ----- | ----- | 25 | 117.9 | NA 014-00-10 AA | Zahnheilkunde | Radiologie
DIN | Norm | DIN EN ISO 19490 | 2025-10-01 | Zahnheilkunde - Sinusmembranelevator (ISO 19490:2025); Deutsche Fassung EN ISO 19490:2025 | Ersatz für DIN EN ISO 19490:2017-09 | Gegenüber DIN EN ISO 19490:2017-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) in Abschnitt 2 wurden zwei neue Verweisungen (ISO 4865-1 und ISO 17664-1) hinzugefügt; b) Anforderungen und Prüfverfahren aus ISO 4865-1 wurden in Bezug genommen; c) die Gesamtlängen wurden von 178 mm auf 173 mm verringert; d) bei der Einteilung in Typ 1 wurde ein neues Bild hinzugefügt; e) Kennzeichnung, Etikettierung und Verpackung aus ISO 4865-1 wurden in Abschnitt 7 hinzugefügt; f) Gebrauchsanweisung aus ISO 4865-1 und ISO 17664-1 wurde in Abschnitt 8 hinzugefügt. | ----- | 12 | 72.4 | NA 014-00-04 AA | Zahnheilkunde
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 20737 | 2025-09-01 | Medizinische Informatik - Interoperabilität von Diensten zur Unterstützung persönlicher Gesundheitsentscheidungen (ISO/DIS 20737:2025); Englische Fassung prEN ISO 20737:2025 | ----- | ----- | 2025-10-08 | 19 | 99.6 | NA 176-02-02 AA | Medizinische Informatik
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 21611 | 2025-08-01 | Zahnheilkunde - Begriffe für den Quellenschluss zur Identifizierung von Menschen durch zahnmedizinische Beweise (ISO/DIS 21611:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 21611:2025 | ----- | ----- | 2025-09-18 | 16 | 63 | NA 014-00-03 AA | Zahnheilkunde
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 21762 | 2025-10-01 | Menschliche Gewebe und deren Derivate, die zur Herstellung von Medizinprodukten eingesetzt werden - Risikomanagement (ISO/DIS 21762:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 21762:2025 | ----- | ----- | 2025-10-29 | 46 | 117.9 | NA 027-05-10 AA | Implantate und chirurgische Instrumente | Biotechnologie und Nanotechnologie
DIN | Norm | DIN EN ISO 21850-2 | 2025-09-01 | Zahnheilkunde - Werkstoffe für Dentalinstrumente - Teil 2: Polymere (ISO 21850-2:2025); Deutsche Fassung EN ISO 21850-2:2025 | ----- | ----- | ----- | 14 | 81.6 | NA 014-00-04 AA | Zahnheilkunde
DIN | Norm | DIN EN ISO 22675 | 2025-10-01 | Prothetik - Prüfung von Knöchel-Fuß-Passteilen und Fußeinheiten - Anforderungen und Prüfverfahren (ISO 22675:2024); Deutsche Fassung EN ISO 22675:2025 | Ersatz für DIN EN ISO 22675:2016-12 | Gegenüber DIN EN ISO 22675:2016-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Prüfbereiche (R) wurden eingeführt; b) die Prüfbelastungsgrade P7 und P8 wurden in Tabelle 5, Tabelle 8, Tabelle 9, Tabelle 10, Tabelle 11 und Tabelle A.1 eingeführt und die Abschnitte, die auf diese Tabellen verweisen, wurden aktualisiert; c) der frühere Anhang C wurde entfernt und in den Haupttext integriert; d) Unterabschnitt 15.2 wurde aktualisiert; e) Unterabschnitt 16.5 wurde hinzugefügt. | ----- | 122 | 277.1 | NA 027-06-03 AA | Hilfsmittel
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 28399 | 2025-08-01 | Zahnheilkunde - Äußere Zahnbleichmittel (ISO/DIS 28399:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 28399:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 28399:2021-07 | Gegenüber DIN EN ISO 28399:2021-07 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) redaktionelle Änderungen zur Verbesserung der Lesbarkeit des gesamten Dokuments. | 2025-09-18 | 58 | 127 | NA 014-00-19 AA | Zahnheilkunde
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 4135/A1 | 2025-10-01 | Anästhesie- und Beatmungsgeräte - Begriffe - Änderung 1 (ISO 4135:2022/DAM 1:2025); Deutsche und Englische Fassung EN ISO 4135:2022/prA1:2025 | Vorgesehen als Änderung von DIN EN ISO 4135:2022-06 | ----- | 2025-10-29 | 12 | 54.1 | NA 176-05-01 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN ISO 4823 | 2025-09-01 | Zahnheilkunde - Elastomere Abform- und Bissregistriermaterialien (ISO 4823:2025); Deutsche Fassung EN ISO 4823:2025 | Ersatz für DIN EN ISO 4823:2021-06 | Gegenüber DIN EN ISO 4823:2021-06 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Anforderungen an Verpackung und Gebrauchsanweisung aktualisiert; b) Dokument redaktionell überarbeitet. | ----- | 44 | 151.2 | NA 014-00-22 AA | Zahnheilkunde
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 5361/A1 | 2025-08-01 | Anästhesie- und Beatmungsgeräte - Trachealtuben und Verbindungsstücke - Änderung 1: Wiedereinführung der Abmessungen der dritten Auflage von S1 (ISO 5361:2023/DAM 1:2025); Deutsche und Englische Fassung EN ISO 5361:2023/prA1:2025 | Vorgesehen als Änderung von DIN EN ISO 5361:2024-11 | ----- | 2025-09-18 | 11 | 54.1 | NA 176-05-05 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 5364 | 2025-08-01 | Anästhesie- und Beatmungsgeräte - Oropharyngealtuben (ISO/DIS 5364:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 5364:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 5364:2017-01 | Gegenüber DIN EN ISO 5364:2017-01 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Formatierung von ISO 18190 übernommen; b) die Temperatur für die Prüfung des Lumens des bukkalen Teils und der Durchgängigkeit wurde von 34°C auf 50°C geändert, um die Umgebungsbedingungen widerzuspiegeln, die in einigen Ländern bei der Verwendung im Notfall erreicht werden können; c) die Norm wurde redaktionell überarbeitet. | 2025-09-18 | 40 | 117.9 | NA 176-05-05 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN ISO 5840-1 | 2025-10-01 | Herz- und Gefäßimplantate - Herzklappenprothesen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen (ISO 5840-1:2021 + Amd 1:2025); Deutsche Fassung EN ISO 5840-1:2021 + A1:2025 | Ersatz für DIN EN ISO 5840-1:2021-05 | Gegenüber DIN EN ISO 5840-1:2021-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Definition der Begriffe 3.1. 3.2 und 3.49 ersetzt; b) Tabelle 3, Tabelle 4, Tabelle E.2, Tabelle E.3, Tabelle E.4 und Tabelle E.5 ersetzt; c) Titel von Bild H.2 ersetzt; d) gesamten Text von I.2.2.2, I.2.3, I.3.2.3 und I.3.3 ersetzt; e) in I.2.2.7 und I.3.2.4 die Anmerkung ersetzt; f) Überschrift von J.5.2 ersetzt; g) in Abschnitt K.4 den letzten Spiegelstrich ersetzt; h) Dokument redaktionell überarbeitet. | ----- | 99 | 277.1 | NA 027-05-06 AA | Implantate und chirurgische Instrumente
DIN | Norm | DIN EN ISO 5840-2 | 2025-10-01 | Herz- und Gefäßimplantate - Herzklappenprothesen - Teil 2: Chirurgisch implantierter Herzklappenersatz (ISO 5840-2:2021 + Amd 1:2025); Deutsche Fassung EN ISO 5840-2:2021 + A1:2025 | Ersatz für DIN EN ISO 5840-2:2021-05 | Gegenüber DIN EN ISO 5840-2:2021-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) normative Verweisung in Abschnitt 2 hinzugefügt; b) in 3.5 und 3.6 die Anmerkung 2 zum Begriff gestrichen; c) in 3.8 den Begriff ''supraanulär'' durch ''supraanuläre Region'' ersetzt; d) in 6.3.3 und F.2.1.1 den gesamten Text ersetzt; e) in Tabelle F.1 für die Größe 19 mm wurde der Wert der Regurgitationsfraktion von 6,2 ± 1,3 zu 6,1 ± 1,3 korrigiert; f) Tabelle F.2 ersetzt; g) in F.2.3.4 den Spiegelstrich g) ersetzt; h) in Abschnitt G.6 wurden die fehlenden Worte ''Anzahl und Größe'' ergänzt; i) in Abschnitt I.2 wurde im letzten Satz die fehlende Klammer ''(nur mechanische Herzklappen)'' hinter ''größere Blutungen'' ergänzt; j) Dokument redaktionell überarbeitet. | ----- | 70 | 202.8 | NA 027-05-06 AA | Implantate und chirurgische Instrumente
DIN | Norm | DIN EN ISO 5840-3 | 2025-10-01 | Herz- und Gefäßimplantate - Herzklappenprothesen - Teil 3: Durch minimal-invasive Methoden implantierter Herzklappenersatz (ISO 5840-3:2021 + Amd 1:2025); Deutsche Fassung EN ISO 5840-3:2021 + A1:2025 | Ersatz für DIN EN ISO 5840-3:2021-05 | Gegenüber DIN EN ISO 5840-3:2021-05 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) in Abschnitt 1 den zweiten Absatz ersetzt; b) in 6.3.2.3 den gesamten Text ersetzt; c) in 7.2.4 den fünften Absatz ersetzt; d) in 7.2.6.2 ''und die mechanischen Eigenschaften (z. B. Nachgiebigkeit)'' hinzugefügt; e) in 7.4.2 und 7.4.3 zwei Empfehlungen zu Anforderungen korrigiert; f) in Abschnitt A.3 beim ersten Listeneintrag das Beispiel ''transseptal'' ergänzt; g) in C.2.2.1 und C.2.4.2 den gesamten Text ersetzt; h) Tabelle C.4 ersetzt; i) in C.2.7 den Spiegelstrich g) ersetzt; j) in C.2.8, Listenpunkt d) 8) ''sowie das Leckvolumen'' hinzugefügt; k) in Abschnitt E.5 ''der Anzahl und Größe'' hinzugefügt; l) in Abschnitt G.5 den ersten Absatz ersetzt; m) in Tabelle H.2 im Teil ''Präpozedurale Planung'', Zeile ''LVOT-Anatomie'' und Spalte ''Echo Doppler'', den Eintrag von ''X'' zu ''NA'' korrigiert; n) Dokument redaktionell überarbeitet. | ----- | 76 | 216.9 | NA 027-05-06 AA | Implantate und chirurgische Instrumente
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 80601-2-13/A1 | 2025-10-01 | Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-13: Besondere Festlegungen für die Sicherheit einschließlich der wesentlichen Leistungsmerkmale von Anästhesie-Arbeitsplätzen (ISO 80601-2-13:2022/DAM 1:2025); Deutsche und Englische Fassung EN ISO 80601-2-13:2022/prA1:2025 | Vorgesehen als Änderung von DIN EN ISO 80601-2-13 (VDE 0750-2-13):2022-10 | ----- | 2025-11-19 | 45 | 18.59 | DKE/UK 812.3 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN ISO 8536-16 | 2025-10-01 | Infusionsgeräte zur medizinischen Verwendung - Teil 16: Infusionsgeräte mit volumetrischen Infusionsreglern zur einmaligen Verwendung (ISO 8536-16:2025); Deutsche Fassung EN ISO 8536-16:2025 | ----- | ----- | ----- | 20 | 99.6 | NA 176-04-03 AA | Labor und Diagnostik
DIN | Entwurf | DIN EN ISO 8637-2 | 2025-08-01 | Extrakorporale Systeme zur Blutreinigung - Teil 2: Extrakorporaler Blut- und Flüssigkeitskreislauf bei Hämodialysatoren, Hämodiafiltern, Hämofiltern und Hämokonzentratoren (ISO/DIS 8637-2:2025); Deutsche und Englische Fassung prEN ISO 8637-2:2025 | Vorgesehen als Ersatz für DIN EN ISO 8637-2:2024-09 | Gegenüber DIN EN ISO 8637-2:2024-09 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Verweisung auf die Norm ISO 14971; b) Ergänzung einer Definition des empfohlenen Drucks und des vorhersehbaren Missbrauchs; c) Detaillierung der Anforderungen an die Beständigkeit der Schutzvorrichtung für Messwandler; d) Konkretisierung der Anforderungen an den Nachweis der geforderten Eigenschaften für das in der Norm angegebene Verfallsdatum; e) Zugangsöffnungen sind mit der größten vom Hersteller angegebenen Injektionsnadel zu prüfen; f) Einführung eines Anhangs A zur Erläuterung der Änderungen und zur Beschreibung der weiteren Entwicklung der Norm im Zusammenhang mit den regulatorischen Anforderungen; g) redaktionelle Anpassungen. | 2025-09-11 | 74 | 151.2 | NA 176-04-06 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN EN ISO 8655-7 | 2025-08-01 | Volumenmessgeräte mit Hubkolben - Teil 7: Alternative Prüfverfahren zur Bestimmung des Volumens (ISO 8655-7:2022, korrigierte Fassung 2023-01 + Amd 1:2024); Deutsche Fassung EN ISO 8655-7:2022 + A1:2024 | Ersatz für DIN EN ISO 8655-7:2024-02 | Gegenüber DIN EN ISO 8655-7:2024-02 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) in 8.2 den letzten Absatz gelöscht; b) in 8.3 den letzten Absatz gelöscht; c) in Abschnitt A.1 den letzten Absatz gelöscht; d) gesamten Abschnitt A.2 gelöscht; e) in Abschnitt B.1 den letzten Absatz gelöscht; f) gesamten Abschnitt B.2 gelöscht; g) Dokument redaktionell überarbeitet. | ----- | 66 | 194.6 | NA 055-01-08 AA | Labor und Diagnostik
DIN | Norm | DIN IEC 63310 | 2025-10-01 | Funktionale Leistungskriterien für AAL-Roboter im vernetzten Wohnumfeld (IEC 63310:2025) | ----- | ----- | ----- | 19 | 52.28 | DKE/K 801 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN ISO 11040-7 | 2025-10-01 | Vorgefüllte Spritzen - Teil 7: Verpackungssysteme für sterilisierte und vormontierte Spritzen zur Abfüllung (ISO 11040-7:2024) | Ersatz für DIN ISO 11040-7:2020-11 | Gegenüber DIN ISO 11040-7:2020-11 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Abschnitt 3 wurde aktualisiert; b) der vorherige Anhang B wurde entfernt, da dieses spezielle Verfahren zur Bestimmung der Nestdurchbiegung von der Branche nicht allgemein eingeführt wurde; c) der vorherige Anhang F wurde entfernt, da die spezielle Messmethode zur Bestimmung des Abstands zwischen dem Rand des Schutzbeutels und dem hinteren Ende des Tubs von der Branche nicht allgemein eingeführt wurde; d) ein neuer Anhang E zur Unterstützung der automatischen Aufbereitung wurde hinzugefügt; e) in Anhang A und Anhang B wurden die bestehenden Marktspannen und Grenzabmaße überarbeitet und aktualisiert, da vollständig automatisierte und/oder Hochgeschwindigkeitsprozesse bei bestimmten Grenzabmaßen geringere Schwankungen erfordern; f) Tabelle D.1 der Beutelgrößen wurde überarbeitet. Beutel und Kopfleistenbeutel wurden zusammengefasst, und basierend auf Markterfahrungen und künftigen Erwartungen wurden zwei Hauptgruppen von Beutelgrößen festgelegt. Sie wurden in Tabelle D.1 unter den Spalten ''Empfohlene Maße für 3-Zoll-Tubs'' und ''Empfohlene Maße für 4-Zoll-Tubs'' eingefügt. | ----- | 33 | 136.2 | NA 176-04-04 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
DIN | Norm | DIN/TS 58194 |  | Augenoptik - Begriffe zur Freiformtechnologie; Text Deutsch und Englisch | Vorgesehen als Ersatz für DIN/TS 58194:2021-12 | Gegenüber DIN/TS 58194:2021-12 wurden folgende Änderungen vorgenommen: a) Beschreibung einiger Begriffe präzisiert und dem aktuellen Sprachgebrauch angepasst. | ----- | 30 | 79.7 | NA 027-01-08-09 AK | Augenoptik und Ophthalmologie
ISO | Entwurf | ISO 10079-1 DAM 1 |  | Medizinische Absauggeräte - Teil 1: Elektrisch betriebene Absauggeräte - Änderung 1: Wassereintritt | Vorgesehen als Änderung von ISO 10079-1:2022-03 | ----- |  | 1 | 23.3 | NA 176-05-03 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Norm | ISO 10993-12 AMD 1 | 2025-08-13 | Biologische Beurteilung von Medizinprodukten - Teil 12: Probenvorbereitung und Referenzmaterialien - Änderung 1 | Änderung von ISO 10993-12:2021-01 | ----- | ----- | 2 | 23.3 | NA 027-07-12 AA | Biologische und klinische Beurteilung von Medizinprodukten
ISO | Entwurf | ISO 10993-17 FDAM 1 |  | Biologische Beurteilung von Medizinprodukten - Teil 17: Toxikologische Risikobewertung von Medizinproduktbestandteilen - Änderung 1 | Ersatz für ISO 10993-17 DAM 1:2024-07;vorgesehen als Änderung von ISO 10993-17:2023-09 | ----- |  | 7 | 23.3 | NA 027-07-12 AA | Biologische und klinische Beurteilung von Medizinprodukten
ISO | Entwurf | ISO 11608-3 DAM 1 |  | Kanülenbasierte Injektionssysteme zur medizinischen Verwendung - Anforderungen und Prüfverfahren - Teil 3: Behälter und integrierte Flüssigkeitsbahnen - Änderung 1 | Vorgesehen als Änderung von ISO 11608-3:2022-04 | ----- |  | 5 | 23.3 | NA 176-04-02 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Norm | ISO 15382 | 2025-08-20 | Strahlenschutz - Verfahren für die Überwachung der Dosis von Augenlinse, Haut und Extremitäten | Ersatz für ISO 15382:2015-12 | ----- | ----- | 35 | 200.5 | DKE/GK 852 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Norm | ISO 18618 | 2025-08-01 | Zahnheilkunde - Interoperabilität der CAD/CAM-Systeme | Ersatz für ISO 18618:2022-09 | ----- | ----- | 70 | 257.5 | NA 014-00-06 AA | Zahnheilkunde
ISO | Entwurf | ISO 5361 DAM 1 |  | Anästhesie- und Beatmungsgeräte - Trachealtuben und Verbindungsstücke - Änderung 1: Wiedereinführung der Abmessungen der dritten Auflage von S1 | Vorgesehen als Änderung von ISO 5361:2023-01 | ----- |  | 1 | 23.3 | NA 176-05-05 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Norm | ISO 6877 | 2025-08-01 | Zahnheilkunde - Endodontische Obturationswerkstoffe | Ersatz für ISO 6877:2021-09 | ----- | ----- | 19 | 170.8 | NA 014-00-01 AA | Zahnheilkunde
ISO | Norm | ISO 7207-2 | 2025-08-07 | Chirurgische Implantate - Femorale und tibiale Komponenten für partiellen und totalen Kniegelenkersatz - Teil 2: Artikulierende Oberflächen aus Metall, Keramik und Kunststoff | Ersatz für ISO 7207-2:2011-07, ISO 7207-2 AMD 1:2016-08 und ISO 7207-2 AMD 2:2020-06 | ----- | ----- | 3 | 55.6 | NA 027-05-05 AA | Implantate und chirurgische Instrumente
ISO | Norm | ISO 8536-16 | 2025-08-04 | Infusionsgeräte zur medizinischen Verwendung - Teil 16: Infusionsgeräte mit volumetrischen Infusionsreglern zur einmaligen Verwendung | ----- | ----- | ----- | 12 | 84.1 | NA 176-04-03 AA | Labor und Diagnostik
ISO | Entwurf | ISO/DIS 13940 |  | Medizinische Informatik - Begriffssystem zur Unterstützung der Kontinuität der Versorgung | Vorgesehen als Ersatz für ISO 13940:2015-12 | ----- |  | 16 | 84.1 | NA 176-02-03 AA | Medizinische Informatik
ISO | Entwurf | ISO/DIS 16436-1 |  | Chirurgische Implantate - Verschleissverhalten totaler Schulterendoprothesen - Teil 1: Methodik für Simulatorverschleissprüfungen von anatomischen totalen Schulterendoprothesen | Ersatz für ISO/DIS 16436-1:2024-05 | ----- |  | 30 | 84.1 | NA 027-05-05 AA | Implantate und chirurgische Instrumente
ISO | Entwurf | ISO/DIS 20391-1 |  | Biotechnologie - Zellzählung - Teil 1: Allgemeiner Leitfaden für Zellzähl-Verfahren | Vorgesehen als Ersatz für ISO 20391-1:2018-01 | ----- |  | 21 | 84.1 | NA 176-09-02 AA | Biotechnologie und Nanotechnologie
ISO | Entwurf | ISO/DIS 20737 |  | Medizinische Informatik - Interoperabilität von Diensten zur Unterstützung persönlicher Gesundheitsentscheidungen | ----- | ----- |  | 11 | 84.1 | NA 176-02-02 AA | Medizinische Informatik
ISO | Entwurf | ISO/DIS 21611 |  | Zahnheilkunde - Begriffe für den Quellenschluss zur Identifizierung von Menschen durch zahnmedizinische Beweise | ----- | ----- |  | 2 | 84.1 | NA 014-00-03 AA | Zahnheilkunde
ISO | Entwurf | ISO/DIS 23511 |  | Biotechnologie - Allgemeine Anforderungen und Überlegungen zur Identifizierung von Zelllinien und zum Testen auf Kreuzkontamination | Vorgesehen als Ersatz für ISO/TS 23511:2023-05 | ----- |  | 24 | 84.1 | NA 176-09-02 AA | Biotechnologie und Nanotechnologie
ISO | Entwurf | ISO/DIS 24996 |  | Traditionelle Chinesische Medizin - Allgemeine Anforderungen an die grundlegende Sicherheit und die wesentlichen Leistungsmerkmale der transkutanen elektrischen Akupunkturstimulatoren | ----- | ----- |  | 8 | 84.1 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Entwurf | ISO/DIS 28399 |  | Zahnheilkunde - Äußere Zahnbleichmittel | Vorgesehen als Ersatz für ISO 28399:2021-03 | ----- |  | 22 | 84.1 | NA 014-00-19 AA | Zahnheilkunde
ISO | Entwurf | ISO/DIS 5364 |  | Anästhesie- und Beatmungsgeräte - Oropharyngealtuben | Vorgesehen als Ersatz für ISO 5364:2016-09 | ----- |  | 14 | 84.1 | NA 176-05-05 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Entwurf | ISO/DIS 5833 |  | Chirurgische Implantate - Knochenzemente auf Basis von Acrylharz | Vorgesehen als Ersatz für ISO 5833:2002-05 | ----- |  | 22 | 84.1 | NA 027-05-03 AA | Implantate und chirurgische Instrumente
ISO | Entwurf | ISO/DIS 8961 |  | Traditionelle Chinesische Medizin - Areca catechu Samen | ----- | ----- |  | 16 | 84.1 | NA 176-01-09 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen | Dienstleistungen
ISO | Norm | ISO/DTR 4419 |  | Mediziniche Informatik - Wege für die Interaktion zwischen Mensch und Computer in elektronischen Gesundheitsinformationssystemen zur Verringerung der Belastung von Klinikern | ----- | ----- | ----- | 22 | 170.8 | NA 176-02-02 AA | Medizinische Informatik
ISO | Norm | ISO/DTS 24971-2 |  | Medizinprodukte - Leitfaden zur Anwendung von ISO 14971- Teil 2: Maschinelles Lernen in der künstlichen Intelligenz | ----- | ----- | ----- | 31 | 200.5 | NA 176-01-02 AA | Qualitätsmanagement und allgemeine Aspekte
ISO | Entwurf | ISO/FDIS 11040-3 |  | Vorgefüllte Spritzen - Teil 3: Dichtungen für Dentalkarpulen zur Lokalanästhesie | Vorgesehen als Ersatz für ISO 11040-3:2012-01;Ersatz für ISO/DIS 11040-3:2025-01 | ----- |  | 7 | 84.1 | NA 176-04-05 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Entwurf | ISO/FDIS 11929-1 |  | Bestimmung der charakteristischen Grenzen (Erkennungsgrenze, Nachweisgrenze und Grenzen des Überdeckungsintervalls) bei Messungen ionisierender Strahlung - Grundlagen und Anwendungen - Teil 1: Elementare Anwendungen | Vorgesehen als Ersatz für ISO 11929-1:2019-02 | ----- |  | 45 | 229 | DKE/GK 851 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Entwurf | ISO/FDIS 11929-2 |  | Bestimmung der charakteristischen Grenzen (Erkennungsgrenze, Nachweisgrenze und Grenzen des Überdeckungsintervalls) bei Messungen ionisierender Strahlung - Grundlagen und Anwendungen - Teil 2: Fortgeschrittene Anwendungen | Vorgesehen als Ersatz für ISO 11929-2:2019-02 | ----- |  | 39 | 229 | DKE/GK 851 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Entwurf | ISO/FDIS 11929-3 |  | Bestimmung der charakteristischen Grenzen (Erkennungsgrenze, Nachweisgrenze und Grenzen des Überdeckungsintervalls) bei Messungen ionisierender Strahlung - Grundlagen und Anwendungen - Teil 3: Anwendung von Entfaltungstechniken | Vorgesehen als Ersatz für ISO 11929-3:2019-02 | ----- |  | 37 | 229 | DKE/GK 851 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Entwurf | ISO/FDIS 18589-7 |  | Ermittlung der Radioaktivität in der Umwelt - Erdboden - Teil 7: In-situ-Messung von Gammastrahlung emittierenden Radionukliden | Vorgesehen als Ersatz für ISO 18589-7:2013-10 | ----- |  | 54 | 257.5 | DKE/GK 851 | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Entwurf | ISO/FDIS 18777-2 |  | Flüssigsauerstoffsysteme für medizinische Anwendungen - Teil 2: Besondere Anforderungen für tragbare Einheiten | Vorgesehen mit ISO/DIS 18777-1:2024-11 als Ersatz für ISO 18777:2005-02;Ersatz für ISO/DIS 18777-2:2024-11 | ----- |  | 6 | 55.6 | NA 176-05-03 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Entwurf | ISO/FDIS 6631 |  | Medizinprodukte auf Basis des Tissue Engineering - Quantifizierung von Typ-I-Kollagen von Rindern - Flüssigchromatographie-Massenspektrometrie | Ersatz für ISO/DIS 6631:2024-12 | ----- |  | 11 | 84.1 | NA 027-05-10 AA | Implantate und chirurgische Instrumente | Biotechnologie und Nanotechnologie
ISO | Entwurf | ISO/FDIS 7206-12 |  | Chirurgische Implantate - Partieller und totaler Hüftgelenkersatz - Teil 12: Deformationsprüfung von eingepressten Hüftgelenkskomponenten | Vorgesehen als Ersatz für ISO 7206-12:2016-10;Ersatz für ISO/DIS 7206-12:2024-09 | ----- |  | 10 | 84.1 | NA 027-05-05 AA | Implantate und chirurgische Instrumente
ISO | Entwurf | ISO/FDIS 80601-2-70 |  | Medizinische elektrische Geräte - Teil 2-70: Besondere Festlegungen für die Sicherheit und die wesentlichen Leistungsmerkmale von Schlafapnoe-Atemtherapiegeräten | Vorgesehen mit IEC 62D/2246/FDIS (ISO 80601-2-70, IEC 80601-2-70):2025-08 als Ersatz für ISO 80601-2-70:2020-11;Ersatz für ISO/DIS 80601-2-70:2024-12 | ----- |  | 80 | 257.5 | NA 176-05-03 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen
ISO | Entwurf | ISO/FDIS 9829 |  | Management von Gesundheitsorganisationen - Reaktion auf eine Pandemie - Kontaktverfolgung | Ersatz für ISO/DIS 9829:2024-11 | ----- |  | 18 | 126.8 | NA 176-01-03 AA | Produkte und Einrichtungen für das Gesundheitswesen